## Mode d'emploi
© UTC 2021- Master IDS - Etude complète : travaux.master.utc.fr réf n° IDS084 |  |  | © AYADI M.A, BROCHET V, FOSSO MATCHINDE M.S, ROSSIN V, SADIQUI O.
Enregistrement / Impression : A4 100% Vertical
Outil d'évaluation d'avancement pour le marquage CE d'un dispositif médical de classe IIa
Information sur l'évaluation |  |  | Information sur le diagnostic
Nom de l'organisme : |  | UTC | Nom du dispositif : |  | Nom
Personne chargée de veiller au respect de la règlementation (PCVRR) : |  | NOM Prénom | Classe du dispositif : |  | Classification
Coordonnées de la PCVRR : |  | Mail Tél | Date visée pour la mise sur le marché : |  | XX/XX/XX
Date de l'évaluation : |  | 22/11/2020
Mode d'emploi
Echelles d'évaluation utilisées pour chaque étape, onglet [Evaluation de l'Etat d'avancement]
Niveaux de REALISATION d'une étape |  |  | LIBELLES des niveaux de CONFORMITE à démarche marquage CE
Libellés explicites des niveaux de VERACITCE | Choix de VERACITE | Taux de VERACITE | Taux moyen Minimal | Taux moyen Maximal | Niveau de CONFORMITE | Libellés explicites des niveaux de conformité
Niveau 1 : L'étape n'a pas encore été faite. | Pas fait | 0% | 0% | 47% | Insuffisant | Conformité de niveau 1 : Vous ne pouvez pas déposer votre dossier marquage CE
Niveau 2 : L'étape est en cours de réalisation. | En cours | 45% | 48% | 83% | A completer | Conformité de niveau 2 : Votre dossier marquage CE est incomplet
Niveau 3 : L'étape est pleinement effectuée. | Fait | 100% | 84% | 100% | Robuste | Conformité de niveau 3 : Félicitation, communiquez vos résultat
Niveau 4 : La réalisation de l'étape n'est pas demandée. | Non applicable | NA | NA | NA | Non applicable | Non applicable : Ce critère ne peut pas être appliqué, d'une manière justifiée.
Echelles d'évaluation utilisées pour les critères des sous-étapes
Niveaux de REALISATION d'une exigence
Libellés explicites des niveaux de VERACITCE | Choix de VERACITE | Taux de VERACITE
Niveau 1 : L'exigence n'est pas du tout respectée. | Faux | 0%
Niveau 2 : L'exigence est en partie respectée. | Plutôt faux | 30%
Niveau 3 : L'exigence est respectée dans sa globalité. | Plutôt vrai | 70%
Niveau 4 : L'exigence est respectée parfaitement et de manière convaincante. | Vrai | 100%
Niveau 5 : L'exigence est non applicable. | Non applicable | NA
OBJECTIFS :
Cet outil d'autodiagnostic est à destination des fabricants de dispositifs médicaux de classe IIa qui souhaite se conformiser au marquage CE imposé par le règlement 2017/745 relatif aux dispositif médicaux (DM). Tout en identifiant les étapes importantes de la démarche marquage CE, cet outil a pour but de situer l'avancement des fabricants dans leur démache marquage CE pour leur dispositif médicaux. Le but est d'obtenir un maintien ou une mise sur le marché européen de leur DM.
REMARQUE :
Si une exigence est déclarée "Non applicable", elle ne sera pas contabilisée dans l'évalutation final, mais elle doit être argumentée. Les exigences peuvent demander des preuves documententaires dont le bilan est donnée dans l'onglet [Maîtrise documentaire].
ATTENTION : Ce règlement étant d'application obligatoire pour les fabricants, certaines exigences doivent être prouvées par la présence de documentation sans laquelle la certification de conformité à ce règlement pourrait être refusée. De ce fait, cette documentation est représentée par une écriture rouge dans la description des exigences.
NB : Cet outil se veut être une aide et ne garantit pas l'obtention du Marquage CE.
PRESENTATION DES ONGLETS :
[Mode d'emploi] :
- Explications sur le fonctionnement de l'outil
- Echelles d'évaluation utilisées avec leurs seuils
[Evaluation_Etat_Avancement] :
- Présente les étapes importantes de la démarche marquage CE
[Résultat marquage CE] :
- Graphique de l'évaluation moyenne sur la maîtrise de l'avancement démarche marquage CE
- Tableaux de synthèse et plan d'amélioration
[Résultat_Détaillé_Par_Etape] :
- Graphique de l'évaluation de chaque étape en fonction des sous-étapes les composants
- Tableaux de synthèse et plan d'amélioration
[Maîtrise documentaire] :
- Bilan et synthèse cartographique des preuves documentaires démontrant la maîtrise des évolutions.
- Tous les documents nécessaires à chaque étape sont présents et l'utilisateur peut cocher une case
lorsque ce document est bien effectué.
Par où commencer ? :
Il faut se diriger vers l'onglet [Evaluation_Etat_Avancement] et commencer à remplir au fur et mesure si les sous-étapes sont "faites", "en cours" ou "Pas faites". Si jamais la décision est compliquée, ou l'avancement semble flou alors un bouton "plus" permet de déployer différentes lignes concernant les critères exigés par la règlementation 2017/745 regroupée sous la sous-étape en question. Alors, une évaluation de chaque critère est possible par une échelle différente : "Faux" (non conformité majeure), "Plutôt faux" (non conformité mineure), "Plutôt vrai" (amélioration possible) et "Vrai" (conformité). A ce moment là, si l'utilisateur fait le choix d'évaluer la sous-étape par les critères de la règlementation alors le calcul d'avancement de la sous-étape s'effectuera par rapport aux résultats des critères.
Code couleur des exigences associés à la maîtrise documentaire
Complet et diffusé
Presque complet
Incomplet
Très incomplet

## Liste (hidden)
Choix de véracité | Libellé du critère lorsqu'il sera choisi | …
Pas fait | Niveau 1 : L'étape n'a pas encore été faite. | 0%
En cours | Niveau 2 : L'étape est en cours de réalisation. | 45%
Fait | Niveau 3 : L'étape est pleinement effectuée. | 100%
Non Applicable | Niveau 4 : La réalisation de l'étape n'est pas demandée. | NA
Niveau de conformité | Libellé |  |  |  | Note | Maîtrise documentaire
Insuffisant | Conformité de niveau 1 : Vous ne pouvez pas déposer votre dossier marquage CE. |  |  |  | … | Documents | Libéllés correspondants
A completer | Conformité de niveau 2 : Votre dossier marquage CE est incomplet. |  |  |  | NA | Non Applicable | Attention à bien vérifier ces document ne vous sont pas exigés
Robuste | Conformité de niveau 3 : Félicitation, communiquez vos résultats. |  |  |  | 0% | Très incomplet | Commencez la rédaction des documents
Non applicable | Non applicable : Ce critère ne peut pas être appliqué, d'une manière justifiée. |  |  |  | 10% | Très incomplet | Commencez la rédactions des documents
en attente | Il reste encore des points à évaluer. |  |  |  | 20% | Incomplet | Améliorez la rédaction : Revoyez le contenu des documents
[5 empty] | 30% | Incomplet | Améliorez la rédaction : Revoyez le contenu des documents
Note | Niveau de conformité |  |  |  | 40% | Incomplet | Continuez la rédaction : Des informations sont manquantes
… | en attente |  |  |  | 50% | Incomplet | Continuez la rédaction : Des informations sont manquantes
NA | Non applicable |  |  |  | 60% | Presque complet | Continuez la rédaction : Des informations sont manquantes
0% | Insuffisant |  |  |  | 70% | Presque complet | Finaliser la rédaction : Des améliorations peuvent être apportées
10% | Insuffisant |  |  |  | 80% | Presque complet | Finaliser la rédaction : Des améliorations peuvent être apportées
20% | Insuffisant |  |  |  | 90% | Complet et diffusé | Finaliser la rédaction : Des améliorations peuvent être apportées
30% | Insuffisant |  |  |  | 100% | Complet et diffusé | Péréniser les documents : Maintenir les documents à jour
40% | Insuffisant
50% | A completer
60% | A completer
70% | A completer
80% | A completer
90% | Robuste
100% | Robuste
Evaluation des critères du règlement
Choix de véracité | Libellé du critère quand il sera choisi. | …
Faux. | L'exigence n'est pas du tout respectée. | 0%
Plutôt faux. | L'exigence est en partie respectée. | 30%
Plutôt vrai. | L'exigence est respectée dans sa globalité. | 70%
Vrai. | L'exigence est respectée parfaitement et de manière convaincante. | 100%
Non applicable. | L'exigence est non applicable. | NA
|  |  | 5.3 | Respecter les exigences relatives aux investigations cliniques |  | …
Choix déclaration 17050 |  |  | 5.4 | Respecter les obligations du promoteur si le fabricant est le promoteur |  | …
60% |  |  | 5.5 | Préparer et Réaliser une demande d'investigation clinique |  | …
70% |  |  | 5.6 | Réaliser l'investigation clinique |  | …
80% |  |  | 5.2 | Réaliser un plan d'évaluation clinique |  | …
90% |  |  | 5.7 | Réaliser un plan de développement clinique |  | …
|  |  | 5.8 | Réaliser un plan de Suivie Après Commercialisation (SAC) |  | …
|  |  | 5.9 | Réaliser l'évaluation clinique |  | …
|  |  | 5.10 | Analyser les données cliniques et non cliniques |  | …
|  |  | 5.11 | Rédiger un rapport d'évaluation clinique |  | …
|  |  | 7.1 | Respecter les exigences de mise en service et mise à disposition sur le marché. |  | …
|  |  | 7.2 | Respecter les conditions de ventes à distance si il y a lieu. |  | …
|  |  | 7.3 | Respecter les obligations générales du fabricant |  | …
|  |  | 7.4 | Nommer une personne charger de veiller au respect de la règlementation. |  | …
|  |  | 7.5 | Respecter les exigences liées au systèmes et nécessaires ainsi qu'aux parties et composants. |  | …
|  |  | 7.6 | Enregistrer les fabricants, mandataires, importateurs |  | …
|  |  | 7.7 | Respecter les spécifications communes |  | …
|  |  | 7.8 | Respecter les exigences relatives aux mandataires si existant |  | …
|  |  | 7.9 | Vérifier l'identification des chaînes d'approvisionnement |  | …
Aide pour la sélection de données pour les graphiques radars de l'étape 5 et 7 de l'onglet Résultat_Détaillé_Par_Etape
Niveaux choisi par l'utilisateur pour la déclaration conformité 17050
Niveaux choisi par l'utilisateur lors qu'il déroule la liste des critères sous une sous-étape
Aide pour les calculs de la maîtrise documentaire
Aide pour l'onglet Evaluation_Etat d'avancement
Aide pour l'onglet Evaluation_Etat d'avancement
Aide pour l'onglet Evaluation_Etat d'avancement

## Evaluation_Etat_Avancement
© UTC 2021- Master IDS - Etude complète : travaux.master.utc.fr réf n° IDS084 |  |  |  | © AYADI M.A, BROCHET V, FOSSO MATCHINDE M.S, ROSSIN V, SADIQUI O.
Enregistrement / Impression : A4 100% Horizontal
Etat d'avancement du marquage CE d'un dispositif médical de classe IIa
Information sur l'évaluation |  |  | Information sur le diagnostic
Nom de l'organisme : | UTC |  | Nom du dispositif : |  | Nom
Personne chargée de veiller au respect de la règlementation (PCVRR) : | NOM Prénom |  | Classe du dispositif : |  | Classification
Coordonnées de la PCVRR : | Mail Tél |  | Date visée pour la mise sur le marché : |  | XX/XX/XX
Date de l'évaluation : | 22/11/2020
Etape du marquage CE | Libellée de l'étape du marquage CE | Etat | Note (%) | Libellé de l'évaluation | Niveau de conformité | Avancement
Avancement global sur les étapes du marquage CE |  |  | … | Il reste encore des points à évaluer. | en attente
Etape 1 | Déterminer la classe du DM |  | … | Il reste encore des points à évaluer. | en attente
1.1. | Justifier que le produit est un dispositif médical. | Choix de véracité | … | Libellé du critère lorsqu'il sera choisi
1.2. | Justifier pour chaque règle de classification son applicabilité ou non. | Choix de véracité | … | Libellé du critère lorsqu'il sera choisi
Cr. ChapV. Art 51 | La classe du dispositif est déterminé selon l'annexe VIII. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AVIII.1 | Pour les dispositifs non invasifs, les règles de classification 1 à 4 sont étudiées. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AVIII.2 | Pour les dispositifs invasifs, les règles de classification 5 à 8 sont étudiées | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AVIII.3 | Pour les dispositifs actifs, les règles de classifications 9 à 13 sont pris en compte. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AVIII.4 | Toutes les règles particulières sont étudiées. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AVIII.5 | La non applicabilité d'une règle est justifiée. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Etape 2 | Identifier les exigences en matière de sécurité et de performance |  | … | Il reste encore des points à évaluer. | en attente
2.1 | Identification des exigences essentielles de la règlementation pour les dispositifs médicaux classe IIa. | Choix de véracité | … | Libellé du critère lorsqu'il sera choisi
Cr. A I.Chap1.1 | Le dispositif est conçu dans les conditions normales d’utilisation atteint les performances qui ont été prévues par le fabricant et adaptées à a son utilisation. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap1.1 | Il ne compromet pas l’état clinique, ni la sécurité ou la santé des patients ou des utilisateurs. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap1.2 | Les risques sont réduits autant que possible sans altérer le rapport bénéfice/risque. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap1.3 | Un système de gestion des risques est établi, appliqué, documenté et mis à jour en permanence. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap1.3 | Un plan de gestion de risques est établi, documenté pour chaque dispositif. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap1.3 | Les dangers connus ou prévisibles sont déterminés et analysés pour chaque dispositif. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap1.3 | Les risques associés à l’utilisation prévue, à une mauvaise utilisation raisonnablement prévisibles sont estimés, évalués, éliminés ou maitrisés. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap1.3 | Le fabricant évalue l’incidence des informations issues de la phase de production, particulièrement sur les dangers et la fréquence à laquelle ils se présente sur le système de surveillance après commercialisation, les estimations des risques associés aux dangers, le risque global, le rapport bénéfice/risque et le caractère acceptable du risque. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap1.3 | Le fabricant modifie les mesures de maitrises de risques sur la base de l’évaluation d’incidence des informations visées. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap1.4 | Le fabricant adopte des mesures de maitrise des risques conformes pour la conception et la fabrication. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap1.4 | Le fabricant fournit des informations de sécurité (mise en garde, précautions, contre-indications) aux utilisateurs, dans le cas échéant une formation. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap1.5 | Le fabricant réduit les risques liés aux caractéristiques ergonomiques et à l’environnement d’utilisation du dispositif en tenant compte de la sécurité du patient. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap1.5 | Les connaissances techniques, l’expérience, le niveau d’éducation, de formation sont pris en compte pour réduire ou éliminer les risques liés à une erreur d’utilisation. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap1.6 | La santé, la sécurité du patient, de l’utilisateur ne doivent pas être mis en danger durant tout le cycle de vie du dispositif. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap1.7 | Le processus de conception du dispositif doit prendre en compte les altérations qu’il peut avoir lors de son transport et son stockage. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap2. 10-1.1 | Les dispositifs sont conçus et fabriqués de manière à garantir que les caractéristiques et les exigences sont satisfaites. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap2. 10-1.2 | Le choix des matériaux et des substances doit être rigoureux notamment pour la toxicité ou l’inflammabilité. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap2. 10-1.3 | La biocompatibilité entre les matériaux ou les substances utilisés avec les tissus biologiques, les cellules et les liquides corporels est assurée. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap2. 10-1.4 | La compatibilité avec les parties du dispositif constituées d'une partie implantable est assurée. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap2. 10-1.5 | Une confirmation est faite si le dispositif satisfait à toutes les exigences chimiques et ou physiques qui ont été définies. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap2. 10-1.6 | Si le dispositif est destiné à être stérilisé alors tout le processus de le stérilisation est contrôlé. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap2. 10-2 | Le risque lié aux contaminants et aux résidus pour les patients, utilisateurs est réduit au minimum. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap2. 10-3 | Les dispositifs sont conçus et fabriqués de manière à pouvoir être utilisés en toute sécurité avec les matériaux et avec lesquels ils entrent en contact au cours de leur utilisation prévue. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap2. 11-1.1 | Le processus de conception et de fabrication du dispositif prend en compte l’élimination ou la réduction autant que possible le risque d’infection des patients. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap2. 11-1.2 | Le processus de conception permet une simple utilisation du dispositif, réduire autant que possible les risques de coupure ou piqure involontaire. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap2. 11-1.3 | Le processus de conception a réduit autant que possible toute émission microbienne par le dispositif ou prévenir une contamination microbienne du dispositif. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap2. 11-2 | Le dispositif est conçu de manière à faciliter le nettoyage, le désinfection et ou la stérilisation en toute sécurité. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AI. Chap3 11.-3 | Si les dispositifs présentent un état microbien particulier, leurs états lors de la mise sur le marché ont été préservés en amont (conception, fabrication et conditionnement). | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AI. Chap3 11.-4 | Tous les dispositifs livrés stériles, possèdent des procédures appropriées garantissant leur stérilité lors de la mise sur le marché jusqu'à l'ouverture du conditionnement par l'utilisateur. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AI. Chap3 11.-5 | Les méthodes choisies pour traiter, fabriquer, conditionner et stériliser les dispositifs étiquetés comme étant stériles sont validées et contrôlées. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AI. Chap3 11.-6 | Les conditions et installations pour les dispositifs destinés à être stériles sont contrôlées et appropriées. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap2. 11-7 | Le système de conditionnement a permis de garantir l’intégrité et la propreté du dispositif. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap2. 11-8 | L’étiquetage du dispositif permet de distinguer les dispositifs similaires ou identiques présent sur le marché. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap2. 12-1 | Les dispositifs visés à l'article 1er, paragraphe 8, utilisant une substance qui séparemment peut être considérée comme un médicament (article 1er de la directive 2001/83/CE), sont vérifiés comme le prévoit la directive énoncée. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap2. 12-2 | Si le dispositif est composé de substances qui seront introduites dans le corps humain alors il doit être conforme aux exigences applicables de l'annexe I de la directive 2011/83/CE. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap2. 13-1.1 | Tous les dispositifs composés de dérivés de tissus ou de cellules d'origine humaine (article 1er, paragraphe 6) sont conformes à la directive 2044/23/CE concernant le don, l'obtention, le contrôle des tissus et les cellules. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap2. 13-1.2 | Tous les dispositifs composés de dérivés de tissus ou de cellules d'origine humaine (article 1er, paragraphe 6) possèdent des moyens de garantir la sécurité des patients et utilisateurs au niveau de toute manipulation de produits biologiques. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap2. 13-1.3 | Tous les dispositifs composés de dérivés de tissus ou de cellules d'origine humaine (article 1er, paragraphe 6) ont un système de traçabilité et protections des données décrits dans les directives 2004/23/CE et 2002/98/CE. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap2. 13-2.1 | Tous les dispositifs composés de dérivés de tissus ou de cellules d'origine animale proviennent si possible d'animaux soumis aux contrôles vétérinaires. L'origine géographique des animaux utilisés est documentée par le fabricant. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap2. 13-2.2 | Tous les dispositifs composés de dérivés de tissus ou de cellules d'origine animale possèdent des moyens de garantir la sécurité des patients et utilisateurs au niveau de toute manipulation de produits biologiques. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap2. 13-2.3 | Tous les dispositifs composés de dérivés de tissus ou de cellules d'origine animale sont conformes aux exigences du règlement (UE) n°722/2012. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap2. 13-3 | Tous les dispositifs fabriqués à partir de substances biologiques non viables (autre que les sections 13.1 et 13.2) possèdent des moyens de garantir la sécurité des patients et utilisateurs au niveau de toute manipulation de produits biologiques. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap2. 14-1.1 | Le dispositif étant destiné à être utilisé en combinaison avec d’autres dispositifs, l’ensemble est sûr et n'altére pas les performances prévues des dispositifs et l'ensemble est construit de manière à réduire tous les risques possibles tel que qu'une erreur liée à la combinaison. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap2. 14-1.2 | Toute restriction d’utilisation applicable à cette combinaison figure sur la notice d’utilisation. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap2. 14-2.1 | Les dispositifs sont conçus et fabriqués de manière à éliminer ou à réduire autant que possible tout risque de blessure lié à leurs caractéristiques physiques ou ergonomiques. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap2. 14-2.2 | Le dispositif est conçu et fabriqué de manière à éliminer ou à réduire autant que possible tout risque lié à des influences externes ou à des conditions d’environnement raisonnablement prévisibles (champs électrique, effets électriques, électromagnétiques externes, décharges électrostatiques, etc…). | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap2. 14-2.3 | Le dispositif est conçu et fabriqué de manière à éliminer ou réduire autant que possible tout risque lié à son utilisation en contact avec des matériaux, des liquides et substances lorsqu’il est utilisé dans les conditions normales d’utilisation. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap2. 14-2.4 | Le dispositif est conçu et fabriqué de manière à réduire ou éliminer tout risque associé à une éventuelle interaction négative entre les logiciels et l’environnement informatique dans lequel il fonctionne ou interagit. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap2. 14-2.5 | Le dispositif est conçu et fabriqué de manière à réduire ou éliminer tout risque découlant d’une maintenance impossible, du vieillissement des matériaux ou la diminution du mécanisme de mesure ou de contrôle. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap2. 14-3 | Le dispositif est conçu et fabriqué de façon à réduire au minimum les risques d’incendie ou d’explosion. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap2. 14-4 | Le dispositif est conçu et fabriqué de manière que toute opération de réglage d’étalonnage et de maintenance puisse être réalisé de manière efficace et en toute sécurité. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap2. 14-5 | Le dispositif est destiné à être utilisé avec d’autre dispositif qui sont conçus et fabriqués de manière que leur interopérabilité et leur compatibilité soient fiables et sûres. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap2. 14-6 | Toute échelle de mesure, contrôle ou d’affichage est conçue et fabriquée suivant des principes ergonomiques en tenant compte de la destination, des utilisateurs et des conditions d’environnement dans lesquelles les dispositifs seront utilisés. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap2. 14-7 | Le dispositif est conçu et fabriqué de manière à favoriser son élimination et l’élimination des déchets qui y sont associés. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap2. 15-1 | Les dispositifs de diagnostic et les dispositifs ayant une fonction de mesurage sont conçus et fabriqués de manière à garantir une exactitude, une précision et une stabilité suffisante sur la base de méthodes scientifiques et techniques appropriés et les limites de précision sont indiquées par le fabricant. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap2. 15-2 | Les mesures effectuées par les dispositifs ayant une fonction de mesurage sont exprimées en unités légales conformes aux dispositions de la directive 80/181/CEE. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I. Chap2 16-1.1 | La conception, fabrication et conditionnement des dispositifs limites autant que possible l'exposition des utilisateurs / patients au niveau des rayonnements. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I. Chap2 16-1.2 | Les informations détaillées sur les rayonnements émis par le dispostif sont explicitées dans la notice d'utilisation. Par ailleurs, il faut communiquer sur les essais d'acceptation, de performances, les critères d'acceptation et la procédure de maintenance. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I. Chap2 16-2.1 | Si le dispositif émet des doses dangereuses de rayonnements dans un but médical alors l'utilisateur peut contrôler l'émission de rayonnements. La reproductibilité des paramètres variables pertinents est prouvée par la conception et fabrication et avec une large de tolérance acceptable. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I. Chap2 16-2.2 | Des indicateurs visuels sonores signalant l'émission de rayonnements sont présents dans le cas où le dispositf émet des rayonnement dangereux ou potentiellment dangereux. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I. Chap2 16-3 | La conception et fabrication du dispositif permet de réduire au maximum l'exposition des patients, utilisateurs ou personnes soumis aux rayonnements. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I. Chap2 16-4.1 | La directive 2013/59/Euratom est respectée dans le cas où le dispositif émet des rayonnements ionisants. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I. Chap2 16-4.2 | La conception et fabrication du dispositif garantit la modularité par l'utilisateur de la qualité, géométrie et qualité du rayonnement dans la mesure du possible. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I. Chap2 16-4.3 | La conception et fabrication des dispositifs émettant des rayonnements ionisants à destination du radiodiagnostic permet d'atteindre un résultat satisfaisant tout en minimisant l'exposition pour le patient. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I. Chap2 16-4.4 | La conception et fabrication des dispositifs émettant des rayonnements ionisants à destination de la radiothérapie permet de contrôler et surveiller la dose administrée, le type, l'énergie de faisceau et la qualité de rayonnement. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap2. 17-1 | Les dispositifs comportant des logiciels ou des logiciels qui sont des dispositifs à part entière sont conçus de manière à garantir la répétabilité, la fiabilité et les performances | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap2. 17-2 | Les dispositifs comprenant des logiciels ou pour les logiciels étant des dispositifs à part entière sont conçus en tenant compte des principes du cycle de développement, de gestion des risques et la sécurité de l’information. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap2. 17-3 | Les caractéristiques de la plateforme mobile utilisés par un logiciel sont prises en compte dans la fabrication et conception du logiciel. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap2. 17-4 | Toutes les exigences minimales en termes de matériel informatiques, réseaux informatiques, mesures de sécurité informatique, protection contre l'accès non autorisé ou autre sont énoncées par le fabricant. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap2. 18-1 | Le fabricant a adopté des moyens adéquats pour réduire autant que possible les risques qui résultent des dispositifs actifs non implantables. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap2. 18-2 | Les dispositifs pour lesquels la sécurité des patients dépend d'une source d'énergie interne sont munis d'un moyen de vérification de l'état de celle-ci. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap2. 18-3 | Les dispositifs pour lesquels la sécurité des patients dépend d'une source d'énergie externe sont équipés d'un système d'alarme signalant toute défaillance de celle-ci. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap2. 18-4 | Des systèmes d'alarmes pour l'utilisateur sont présents pour les dispositifs surveillant un ou plusieurs paramètres cliniques. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap2. 18-5 | Les dispositifs sont conçus et fabriqués de manière à réduire autant que possible les risques de perturbations électromagnétiques susceptibles d'affecter le fonctionnement du dispositif lui-même ou d'autres dispositifs ou équipements situés dans l'environnement prévu. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap2. 18-6 | Les dispositifs sont conçus et fabriqués de manière à garantir le niveau d'immunité intrinsèque contre les interférences électromagnétiques, qui est approprié pour leur permettre de fonctionner comme prévu. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap2. 18-7 | Les dispositifs sont conçus et fabriqués de manière à éviter autant que possible les risques d'électrocution accidentelle des patients, des utilisateurs ou de toute autre personne. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap2. 18-8 | Les dispositifs sont conçus et fabriqués de façon à les protéger autant que possible contre un accès non autorisé qui les empêcherait de fonctionner comme prévu. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap2. 20-1 | Les dispositifs sont conçus et fabriqués de manière à protéger le patient et l'utilisateur contre les risques mécaniques liés, par exemple, à la résistance au mouvement, à l'instabilité et aux pièces mobiles. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap2. 20-2 | Les dispositifs sont conçus et fabriqués de manière à réduire au minimum les risques résultant des vibrations produites par les dispositifs sauf si les vibrations font partie des performances prévues. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap2. 20-3 | Les dispositifs sont conçus et fabriqués de manière à réduire au minimum les risques résultant des émissions sonores produites par les dispositifs sauf si les émissions sonores font partie des performances prévues. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap2. 20-5 | Les erreurs susceptibles d'être commises lors du montage et du remontage de certaines pièces et qui peuvent engendrer des risques, sont rendues impossibles par la conception et la construction de ces pièces ou, à défaut, par des indications figurant sur les pièces elles-mêmes et/ou les notices. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap2. 20-6 | Les parties accessibles des dispositifs et leur environnement n'atteignent pas des températures susceptibles de présenter un danger dans des conditions normales d'utilisation. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap2. 21-1 | Les dispositifs fournissant de l'énergie ou administrant des substances au patient sont conçus de manière à ce que la dose délivrée soit réglable et maintenue avec une précision suffisante pour garantir la sécurité du patient et de l'utilisateur. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap2. 21-2 | Les dispositifs sont dotés de systèmes permettant d'éviter la libération accidentelle de quantités dangereuses d'énergie ou de substance par une source d'énergie et dotés de moyens permettant de signaler toute anomalie liée au dosage d'énergie ou de substances. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap2. 21-3 | Les instructions d'utilisation ou paramètrages de fonctionnement ou réglage sont clairement indiquées sur les dispositifs et facilement conpréhensibles par l'utilisateur. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap2. 22-1 | Les dispositifs destinés à des profanes sont conçus et fabriqués de manière à fonctionner conformément à leur destination compte tenu des aptitudes et des moyens dont disposent ces personnes ainsi que de l'influence des variations raisonnablement prévisibles de leur maîtrise technique et de leur environnement. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap2. 22-2 | Les dispositifs destinés à des profanes sont conçus et fabriqués de manière à garantir que le dispositif peut être utilisé correctement et en toute sécurité par l'utilisateur auquel il est destiné à tous les stades de la procédure, au besoin après une information et/ou une formation appropriées. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap2. 22-2 | Les dispositifs destinés à des profanes sont conçus et fabriqués de manière à réduire autant que possible les risques d’erreur de manipulation, d’interprétation des résultats par les résultats. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap2. 22-3 | Une procédure est mise en place pour les profanes leur permettant d'évaluer les performances du dipositif et avertir en cas de problème. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap3. 23-1 | Les informations nécessaires à l'identification du dispositif figurent sur le dispositif lui-même, sur le conditionnement ou dans la notice d'utilisation et, si le fabricant dispose d'un site internet, sont mises à disposition et mises à jour sur le site internet. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap3. 23-2 | Le support, le format, le contenu, la lisibilité et l'emplacement de l'étiquette et de la notice d'utilisation sont adaptés au dispositif concerné, à sa destination ainsi qu'aux connaissances techniques, à l'expérience et au niveau d'éducation et de formation du ou des utilisateurs auxquels le dispositif est destiné; rédigé dans des termes faciles de compréhension et si possible complété par des dessins et des graphiques. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap3. 23-3 | Les étiquettes sont fournies dans un format lisible par l'homme et peuvent être complétées par des informations lisibles par machine, comme l'identification par radiofréquence (RFID) ou des codes à barres. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap3. 23-4 | Une notice est fournie avec le dispositif, peut ne pas être requise pour les dispositifs de classe IIa si ceux-ci peuvent être utilisés en sécurité sans l'aide d'une notice. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap3. 23-5 | Lorsque plusieurs dispositifs sont fournis à un seul utilisateur et/ou en un seul lieu, la notice d'utilisation peut être fournie en un exemplaire unique si l'acheteur y consent, étant entendu que celui-ci peut, en tout état de cause, demander à recevoir gratuitement d'autres exemplaires. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap3. 23-6 | La notice d'utilisation est fournie à l'utilisateur autrement que sous forme imprimée (fichier électronique, par exemple), uniquement sous réserve des conditions établies par le règlement (UE) 207/2012 ou de toute règle d'exécution ultérieure adoptée en application. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap3. 23-7 | Les risques résiduels qui sont communiqués à l'utilisateur et/ou à d'autres personnes figurent dans les informations fournies par le fabricant sous la forme de restrictions, de contre-indications, de précautions ou de mises en garde. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. A I.Chap3. 23-8 | Au cas contraire de toutes ces exigences, les informations fournies par le fabricant sont indiquées sous la forme de symboles reconnus au niveau international conformes aux normes harmonisées ou aux spécifications communes. Dans les domaines où il n'existe ni norme harmonisée ni spécification commune, les symboles et couleurs utilisés sont décrits dans la documentation fournie avec le dispositif. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
2.2 | Identifaction des moyens de satisfaction aux exigences. | Choix de véracité | … | Libellé du critère lorsqu'il sera choisi
2.3 | Identification de preuves de satisfaction. | Choix de véracité | … | Libellé du critère lorsqu'il sera choisi
Etape 3 | Identification des moyens de contrôle et d'essais exigés |  | … | Il reste encore des points à évaluer. | en attente
3.1 | Choisir la procédure. | Choix de véracité | … | Libellé du critère lorsqu'il sera choisi
Cr. ChapV. Art 52 | La procédure d'évaluation de la conformité des dispostif est choisie selon les annexes IX, X et XI avant la mise sur le marché. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
3.2 | Si utilisation de l'annexe IX, respecter les exigences de cette annexe. | Choix de véracité | … | Libellé du critère lorsqu'il sera choisi
Cr. AIX. Chap1.1 | Un système de management de la qualité complet a été défini et documenté selon l'article 10. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AIX. Chap1.3 | Une demande pour la vérification du système management de la qualité a été préparée et sera envoyée l'organisme notifiée. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AIX. Chap2,1 | La documentation technique ainsi qu'une demande décrivant le dispositif ainsi que sa fabrication ont été envoyées à l'organisme notifié. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AIX. Chap2,4 | Un certificat officiel de libération des lots contenant de la substance dérivé du sang ou plasma humain incorporé dans le dispositif a été envoyé à l'organisme notifié pour l'informer du lot de cette substance. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
3.3 | Si utilisation de l'annexe X, respecter les exigences de cette annexe. | Choix de véracité | … | Libellé du critère lorsqu'il sera choisi
Cr. AX.1 | Une demande pour la vérification sur la base de l'examen de type a été adressée à l'organisme notifié. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AX.3 | Une déclaration attestant qu'il n'y a pas eu de demande antérieure auprès d'un autre organisme notifié a été transmis à l'actuel organisme notifié. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
3.4 | Si utilisation de l'annexe XI, respecter les exigences de cette annexe. | Choix de véracité | … | Libellé du critère lorsqu'il sera choisi
Cr. AXI.1 | Un système de management de la qualité du processus de production a été défini et documenté. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AXI.2 | Une ébauche de la déclaration de conformité basée sur l'annexe XI a été élaborée selon l'acticle 19 et l'annexe IV. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AXI.3 | Une demande pour la vérification du système management de la qualité de la production a été présentée à l'organisme notifiée. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AXI.6 | Des archives ont été mise en place pour mettre à disposition certains documents pour une periode de 10 ans et 15 ans pour les dispostifs médicaux implantables au minimum après la mise sur le marché. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AXI.7 | Une déclaration de la conformité a été élaborée attestant que le dispositif est conforme à la documentation technique. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AXI.8 | Une demande pour la vérification du produit a été présentée à l'organisme notifiée. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
3.5 | Choisir l'organisme notifié après consultation et devis. | Choix de véracité | … | Libellé du critère lorsqu'il sera choisi
Cr. ChapV. Art 58 | Les modalités pour changement d'organisme notifié sont définies en accord avec l'ancien et le nouvel organisme. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
3.6 | Faire une demande | Choix de véracité | … | Libellé du critère lorsqu'il sera choisi
Cr. ChapV. Art 52.1 | Une demande est rédigée et envoyée à l'organisme notifié pour l'évaluation de la conformité. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. ChapV. Art 52.2 | Les demandes introduites antérieurement auprès d'autres organismes notifiés sont déclarées. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. ChapV. Art 59 | Une demande est envoyée à la commission pour l'obtention d'un certificat de libre ventre pour l'export vers les États membres. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Etape 4 | Données pré-cliniques |  | … | Il reste encore des points à évaluer. | en attente
4.1 | Obtenir les données précliniques techniques | Choix de véracité | … | Libellé du critère lorsqu'il sera choisi
4.2 | Obtenir les données précliniques biologiques | Choix de véracité | … | Libellé du critère lorsqu'il sera choisi
Etape 5 | Evaluation clinique |  | … | Il reste encore des points à évaluer. | en attente
5.1 | Respecter les exigences relatives aux évaluations cliniques | Choix de véracité | … | Evaluation par les exigences
Cr. ChapVI. Art 61.1 | Le fabricant justifie sa conformité en matière de décurité et de performance par des données cliniques ou non cliniques. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. ChapVI. Art 61.4 | Le fabricant démontre l'équivalence de son dispositifs par rapport à un autre dispositif médical non commercialisé par celui-ci en ce conformant aux conditions énoncées dans l'alinéa 5 de l'article 61 | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. ChapVI. Art 61.6 | Si il n'y a pas possibilité de justifier correctement la conformité aux exigences de l'annexe I par des données cliniques, le fabriquant démontre dans un document qu'il a cherché une autre solution par une démonstration de la conformité via des données non cliniques telles que l'évaluation préclinique, l'évaluation des performances les essai non clinique par exemple. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. ChapVI. Art 61.7 | Le fabricant met à jour son évaluation clinique ainsi que sa documentation en prévoyant une mise à jour du processus (SCAC) dans son plan de Surveillance Après Commercialisation (SAC) qu'il aura édité et enregistré au préalable. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
5.2 | Réaliser un plan d'évaluation clinique | Choix de véracité | … | Evaluation par les exigences
Cr. ChapVI. Art 61.3 | L'évaluation clinique du fabricant suit la la méthode définie à l'alinéa 3 de l'article 61 du règlement. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AXIV.1 + Cr. ChapVI. Art 61.2 | Un plan d'évaluation clinique est édité et enregistré avec les éléments définis au paragraphe 1 de l'annexe XIV, partie A et répond aux conditions des paragraphe 2, 3 et 4 de cette même annexe. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
5.3 | Respecter les exigences relatives aux investigations cliniques | Choix de véracité | … | Evaluation par les exigences
Cr. Chap VI. Art 62.1 | Le management des investigations cliniques du fabriquant est conforme aux articles 62 à 80 du règlement, ainsi qu'a l'annexe XV et est documenté. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap VI. Art 62.2 | Les investigations cliniques du fabricquant sont conformes aux actes adoptés en vue de l'article 81 du règlement. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap VI. Art 62.3 | Le fabricant est conforme à l'annexe XV dans sa réalisation des investigations cliniques dans sa démarche d'évaluation clinique | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap VI. Art 62.4 | Les investigations cliniques du dispositif répondent aux allégations de performances, de bénéfices cliniques, et de sécurité du fabricant de son dispositif médical. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap VI. Art 62.5 | Lors d'investigation cliniques hors Union, le fabricant ou le promoteur, a nommé un représentant légal, ce représentant légal veille à la conformité de ses investigations cliniques au règlement 2017/745. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap VI. Art 62.6 | Le fabriquant peut garantir que les investigations cliniques sont élaborées et conduites dans le respect des droits des investigateurs, la crédibilité la solidité scientifique des résultats obtenus. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap VI. Art 62.7 | Le fabriquant a soumis ses investigations à examen d'un comité d'éthique. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap VI. Art 62.8 | Le fabricant respecte les conditions minimales pour démarrer une investigation clinique décrites dans l'alinéea 4 de l'article 62 ainsi que les exigences de l'annexe XV. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap VI. Art 62.9 | Les participants ou leurs représentants légaux des investigations cliniques peuvent à tout moment, sans explication , se désister de l'investigation clinique sans atteinte à leur droits. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap VI. Art 62.10 | Le fabricant est assuré que les investigateurs sont compétents pour l'investigation clinique de son dispositif. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap VI. Art 62.11 | Le fabriquant est assuré que les investigations cliniques sont réalisées dans des installations adéquates à son dispositif. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap VI. Art 63.1 | L'investigateur possède un enregistrement du consentement éclairé des participants ou si ce n'est pas possible de leur représentant légal, ou d'un témoin impartial en veillant à ce que les conditions d'information du patient sur l'investigation clinique et d'obtention de sa signature pour cette investigation sont conformes à l'article 63 du règlement. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap VI. Art 63.2 | L'investigateur laisse un temps de réflexion aux participants pour l'investigation clinique. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap VI. Art 63.3 | Dans le cas où le participant est un mineur qui, construit lui-même sa propre réflexion et sa propre anaylse, l'investigateur enregistre également son consentement. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap VI. Art 64.1 | L'investigateur s'est assuré de remplir les conditions énoncées dans l'article 64 pour mener l'investigation clinique pour les participants incapables. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap VI. Art 64.2 | Si possible l'investigateur implique le participant incapable à la procédure de consentement. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap VI. Art 65.1 | Les investigations sur mineurs ne sont menées seulement si les conditions énoncées dans l'article 65 et les conditions du paragraphe 4 de l'article 62. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap VI. Art 66.1 | La réalisation d'investigations cliniques sur des femmes enceintes ou allaitantes ne se fait que si le bénéfice clinique direct est notifé (à la fois pour la femme et l'enfant). | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap VI. Art 66.2 | Les effets indésirables sur la santé de l'enfant sont limités autant que possible. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap VI. Art 66.3 | Les contreparties financières ne sont pas délivrées sauf si cela entraîne des frais ou pertes de revenus liées à la participation dans cette investigation clinique. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap VI. Art 68.1 | Lors d'investigations cliniques en situation d'urgence, l'investigateur récupère le consentement éclairé des participants après l'investigation clinique uniquement s'il est conforme au protocole et conditions énoncées dans l'article 68. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap VI. Art 68.2 | Suivant l'exigence précédente, l'investigateur recueille les consentements éclairés conformes à l'article 63 pour poursuivre l'investigation clinique. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap VI. Art 68.3 | Si le participant refuse de poursuivre l'investigation, il est informé de son droit de regard sur ses données cliniques et non cliniques. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap VI. Art 69.1 | L'investigateur et le promoteur sont conformes au système de compensation de tout dommage visé au paragraphe 1 de l'article 69 lors d'une investigation clinique. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AXV. Chap1.1 | Le fabriquant s'assure que l'investigation clinique dans son ensemble respecte des principes éthiques reconnus. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AXV. Chap1.2 | Le fabriquant respecte les méthodes d'investigations cliniques définies dans la partie 2 du Chapitre 1 de l'annexe XV | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
5.4 | Respecter les obligations du promoteur si le fabricant est le promoteur | Choix de véracité | … | Evaluation par les exigences
Cr. AXV. Chap3.1 | Le promoteur est capable de fournir à l'ANSM tous les enregistrements de la section II de l'annexe XV, | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AXV. Chap3.2 | Si le fabriquant n'est pas le promoteur, c'est à la personnes désignée comme promoteur de répondre à l'exigence précédente. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AXV. Chap3.3 | Le promoteur a passé un accord écrit l'assurant d'être informé sans délai en cas d'un événement indésirable grave ou d'évenement défini à l'article 80 paragraphe 2 par les investigateurs. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AXV. Chap3.4 | Les documents demandés dans l'annexe XV sont archivés pour une durée durée définie dans le paragraphe 3 du chapitre III de l'annexe XV. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AXV. Chap3.5 | Le promoteur a nommé un contrôleur indépendant pour surveiller le bon suivi du protocole d'investigation clinique ainsi que aux bonnes pratiques cliniques et au règlement. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AXV. Chap3.6 | Le promoteur réalise un suivi des participants. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AXV. Chap3.7 | Le promoteur dresse un rapport sur l'investigation clinique comprend des éléments définis par le paragraphe 7 du chapitre III de l'annexe XV. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AXV. Chap3.8 | Le fabricant est conforme à l'annexe XV, Partie III (Autres obligations du promoteurs/Fabricant). | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
5.5 | Préparer et Réaliser une demande d'investigation clinique | Choix de véracité | … | Evaluation par les exigences
Cr. Chap VI. Art 70.1 + Cr. Chap VI. Art 78.1 | Le promoteur a fait une demande unique d'investigation clinique auprès de l'Etat en fournissant les documents définis à l'annexe XV chapitre II via le système EUDAMED. Si l'investigation clinique se réalise dans plusieurs états membres, le promoteur a fait une demande unique via EUDAMED, lors de cette demande le promoteur propose à l'un des Etats d'être coordonnateur. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap VI. Art 70.2 | L'investigation clinique possède un numéro d'identification clinique. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap VI. Art 70.3 | Le promoteur met à jour de façon traçable les documents concernés par l'annexe XV chapitre II sur EUDAMED et en informe l'Etat concerné. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap VI. Art 70.4 | En cas de rejet de demande d'investigation par l'Etat, le promoteur a édité des documents complémentaires sur EUDAMED pour justifier son investigation clinique. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap VI. Art 70.5 | En cas de second refus, le promoteur a lancé une procédure de recours. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap VI. Art 70.6 | Si l'Etat le demande, le promoteur fournit des documents complémentaires. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap VI. Art 70.7 | Pour démarrer l'investigation, le promoteur respecte les conditions de l'alinéa 7 de l'article 70 du règlement. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AXV. Chap2.1 | Le fabricant a donné dans sa demande d'investigation, un formulaire de demande, une brochure pour l'investigateur, un protocole d'investigation clinique, ainsi que d'autres informations précisées dans la partie 4 du chapitre II de l'annexe XV. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AXV. Chap2.2 | Le formulaire de demande d'investigation clinique contient les éléments définis la partie 1 du chapitre II de l'annexe XV. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AXV. Chap2.3 | La brochure pour l'investigateur est éditée et enregistrée, il respecte les conditions définies dans la partie 3 et 4 du chapitre II de l'annexe XV. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AXV. Chap2.4 | Le protocole d'investigation clinique est édité et enregistré, il respecte les conditions définies dans la partie 3 et 4 du chapitre II de l'annexe XV. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
5.6 | Réaliser l'investigation clinique | Choix de véracité | … | Evaluation par les exigences
Cr. Chap VI. Art 78.2 | Le promoteur a reçu une réponse des Etats sur sa proposition d'Etat coordonnateur. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap VI. Art 78.3 | Le promoteur a donné les informations complémentaires si l'Etat membre qui évalue la documentation visée le demande selon alinéa du paragraphe 3 de l'article 78. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap VI. Art 78.4 | Le promoteur a reçu, l'accord, l'accod sous condition, ou le refus de son investigation clinique dans un Etat membre via EUDAMED | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap VI. Art 78.5 | Le fabricant suit les exigences de cet article pour les Etats dans lesquels se réalisent les investigations cliniques, après le 27 mai 2027 le fabricant fera suivre cette procédure pour tout les Etats membres. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap VI. Art 72.1 | Le promoteur et l'investigateur s'assurent que l'investigation respecte son protocole qui a été validé. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap VI. Art 72.2 | Pour l'assurance de l'investigateur envers la protection de la santé et des droits des participants, la crédibilité des données recueillies, ainsi que sa conformité au protocole d'investigation, le promoteur réalise un suivi pertinent de l'investigation qui rassemble les caractéristiques définies à l'alinéa 2 de l'article 72 du règlement. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap VI. Art 72.3 | Les données cliniques et non cliniques découlant de ses investigations sont enregistrées sans pouvoir être modifiées, en toute sécurité selon un système bien défini, et sans porter atteinte aux droits des participants. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap VI. Art 72.4 | Le promoteur a défini une procédure d'urgence pour si le cas l'exige faire un retour, ou une reconnaissance de son dispositif. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap VI. Art 73.1 | Le promoteur ne donne aucune information d'identification des participants. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap VI. Art 75.1 | Si le promoteur veut changer ses investigations et que cela pourrait toucher les participants, il en informe via EUDAMED en y apportant des documents justifiant ces modifications tout en respectant les exigences de l'annexe XV Chapitre II une semaine à l'avance ou plutôt selon les conditions de l'alinéa 3 de l'article 75 du règlement. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap VI. Art 77.1 | En cas d'une halte, d'arrete prématuré de son l'investigation clinique le promoteur a informé via EUDAMED par un document justifiant sa décision l'Etat 15 jours avant. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap VI. Art 77.2 | Si la raison de cette intérruption est sécuritaire, le promoteur en a informé le(s) Etat(s) dans lesquelles sont éffecutées cette investigations clinique dans les 24 heures. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap VI. Art 77.3 | Le promoteur a défini la fin de son investigation clinique. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap VI. Art 77.4 | Le promoteur a informé de l'arrêté de l'investigation clinique dans un Etat, à tous les autres Etats où à lieu cette investigation. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap VI. Art 77.5 | Le promoteur communique le rapport d'investigation conformément à l'annexe XV Chapitre I section 2.8 et Chapitre III section 7, aux Etats où était réalisé l'investigation clinique dans les délais et conditions définies par l'alinéea 5 de l'article 77. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap VI. Art 77.6 | Le promoteur met à disposition du publc un résumé du rapport d'investigation clinique selon les condition de l'alinéa 7 de l'article 77. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap VI. Art 80.1 | Lors d'un évènement indésirables pendant les évaluations cliniques, le promoteur a enregistré tous les éléments définis au paragraphe 1 de l'article 80. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap VI. Art 80.2 | Le promoteur a contacté sans délai via EUDAMED tous les Etats où à lieu l'investigation sur les éléments définis dans le paragraphe 2 de l'article 80. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap VI. Art 80.3 | Le promoteur communique aux Etats membres où se déroulent une investigation coordonnée dans un pays hors Union de la même façon, tout évenement défini dans le paragraphe 2 de l'article 80 qui s'est réalisé dans le ou les pays hors Union. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap VI. Art 80.4 | Si l'investigation clinique se réalise dans plusieurs États membres, le promoteur a communiqué tout évenement défini dans le paragraphe 2 de l'article 80 à tout les États concerné via EUDAMED | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap VI. Art 82.1 | Pour les investigations clinique autres que définies dans l'article 62, paragraphe 1, le promoteur se conforme aux éléments définis dans le paragraphe 1 de l'article 82. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap VI. Art 82.2 | Le promoteurs respecte les exigences supplémentaires définies dans le paragraphe 2 de l'article 82. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
5.7 | Réaliser un plan de développement clinique | Choix de véracité | … | Evaluation par les exigences
Cr. AXIV.2 | Un plan de développement clinique est édité et enregistré. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
5.8 | Réaliser un plan de Suivie Après Commercialisation (SAC) | Choix de véracité | … | Evaluation par les exigences
Cr. AXIV.3 | Le fabricant a conçu un processus de SCAC et est décrit et enregistré dans son plan de SCAC ce plan respecte les conditions définies dans le paragraphe 6 de l'annexe XIV Partie B. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AXIV.4 | Le fabricant enregistre dans un rapport d'évaluation du SCAC l'analyse des résultats du SCAC et respecte les conditions définies dans le paragraphe 8 de l'annexe XIV partie B. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
5.9 | Réaliser l'évaluation clinique | Choix de véracité | … | Evaluation par les exigences
5.10 | Analyser les données cliniques et non cliniques | Choix de véracité | … | Evaluation par les exigences
5.11 | Rédiger un rapport d'évaluation clinique | Choix de véracité | … | Evaluation par les exigences
Cr. ChapVI. Art 61.8 | Le fabricant rassemble toutes les informations relevant de son évaluation clinique dans un rapport conformément à l'annexe XIV, section 4. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Etape 6 | Mettre en place la surveillance après commercialisation |  | … | Il reste encore des points à évaluer. | en attente
6.1 | Mettre en place un système de surveillance après commercialisation. | Choix de véracité | … | Evaluation par les exigences
Cr. ChapVII. Art 83.1 | Un système de surveillance après commercialisation existe, est mis à jour et intégré au système de gestion de la qualité adapté à la classe de risque conformément au paragraphe 9 de l'article 10. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. ChapVII. Art 83.2 | Les données pertinentes sur la qualité, les performances, la sécurité d’un dispositif médical durant sa durée de vie sont collectées, enregistrées et analysées grâce au système de surveillance après commercialisation et le suivi est assuré ou des mesures préventives ou correctives sont appliquées. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. ChapVII. Art 83.3 | Si nécessaire, le fabricant applique des mesures préventives ou correctives appropriées et informe les autorités compétentes concernés ainsi que l'organisme notifié. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
6.2 | Réaliser un plan de surveillance après commercialisation. | Choix de véracité | … | Evaluation par les exigences
Cr. ChapVII. Art 84 | Le système de surveillance après commercialisation est basé sur un plan de surveillance après commercialisation, dont les caractéristiques ont été exposées à l'annexe III, section 1 qui est intégré à la documentation technique prévue à l'annexe II. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
6.3 | Préparer un rapport périodique actualisé de sécurité. | Choix de véracité | … | Evaluation par les exigences
Cr. ChapVII. Art 86.1 | Le fabricant établit un rapport périodique actualisé de sécurité (PSUR) faisant la synthèse des résultats et des conclusions de l'analyse des données du système de surveillance après commercialisation, mis à jour au moins 1 fois / an et est inclus dans la documentation technique; justifié et décrit les mesures correctives et préventives prises. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. ChapVII. Art 86.2 | Pendant toute la durée de vie du dispositif, le PSUR décrit les conclusions à utiliser dans le cadre de la détermination du rapport bénéfice/risque, les principales constatations du SCAC et le volume des ventes du dispositif et une estimation de la taille et d'autres caractéristiques de la population utilisant le dispositif et, si possible, la fréquence d'utilisation du dispositif. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. ChapVII. Art 86.3 | Le fabricant met le PSUR à la disposition des autorités compétentes et l'organisme notifié intervenant dans l'évaluation de conformité. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
6.4 | Préparer la procédure de notification d'incidents graves et des mesures correctives de sécurité | Choix de véracité | … | Evaluation par les exigences
Cr. ChapVII. Art 87.1 | Le fabricant notifie aux autorités compétentes tout incident grave concernant des dispositifs mis à disposition sur le marché de l'Union, à l'exception des résultats erronés attendus clairement documentés et quantifiés dans les informations relatives au produit et dans la documentation technique. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. ChapVII. Art 87.2 | Le fabricant notifie aux autorités compétentes toute mesure corrective de sécurité prise à l'égard de dispositifs mis à disposition sur le marché de l'Union, ainsi que toute mesure corrective de sécurité prise dans un pays tiers concernant un dispositif qui a été légalement mis à disposition sur le marché de l'Union. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. ChapVII. Art 87.3 | Le délai de notification tient compte de la sévérité de l'incident. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. ChapVII. Art 87.4 | Le fabricant notifie tout incident grave aux autorités compétentes immédiatement après avoir établi un lien avec le dispositif et au plus tard 15 jours après connaissance de l'incident. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. ChapVII. Art 87.5 | Le fabricant notifie tout incident grave aux autorités compétentes immédiatement ou au plus tard 2 jours plus tard après connaissance de la menace pour la santé publique. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. ChapVII. Art 87.6 | En cas de décès ou de grave détérioration inattendu de l'état de santé d'une personne, le fabricant notifie immédiatement après avoir établi ou soupçonné un lien avec le dispositif et au plus tard 10 jours après connaissance de l'incident. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. ChapVII. Art 87.7 | Le fabricant peut présenter un rapport incomplet pour une notification en temps opportun avant la remise d'un rapport qui soit complet. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. ChapVII. Art 87.8 | Le fabricant présente aux autorités compétentes dans le délai prescrit un rapport détaillé et complet d'un incident susceptible de devoir être notifié. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. ChapVII. Art 87.9 | Le fabricant notifie sans retard la mesure corrective de sécurité qui a été prise. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. ChapVII. Art 87.10 | Le fabricant en accord avec l'autorité compétente présente des rapports de synthèse périodes pour des incidents graves similaires ayant trait au même dispositif ou type de dispositif. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. ChapVII. Art 87.11 | Le fabricant présente aux autorités compétentes de l'état membre dans lequel s'est produit l'incident grave un rapport et les mesures prises. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. ChapVII. Art 87.12 | Le fabricant fournit une déclarative explicative ou une notification lorsque l'incident n'est pas grave ou constitue un effet secondaire indésirable. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
6.5 | Préparer un rapport de tendance | Choix de véracité | … | Evaluation par les exigences
Cr. ChapVII. Art 88 | Le fabricant notifie toute augmentation de la fréquence ou de la sévérité des incidents ou des effets secondaires ayant une incidence sur le rapport bénéfice/risque et indique également comment gérer les incidents. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
6.5 | Préparer et documenter l'analyse des incidents graves et mesures correctives de sécurité. | Choix de véracité | … | Evaluation par les exigences
Cr. ChapVII. Art 89.1 | Le fabricant mène des investigations comprenant une évaluation des risques et les mesures correctives de sécurité à la suite d'une notification d'un incident en coopération avec les autorités compétentes et l'organisme notifié. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. ChapVII. Art 89.2 | Le fabricant coopère avec les états membres pour prendre les mesures nécessaires concernant un incident grave survenu sur leur territoire. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. ChapVII. Art 89.3 | Le fabricant fournit et enregistre dans un système électronique un rapport énonçant les conclusions tirées et les mesures correctives à prendre pour l'investigation à l'autorité compétente. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. ChapVII. Art 89.4 | Le fabricant veille à ce que les informations relatives aux mesures correctives prises soient portées sans tarder à l'attention des utilisateurs du dispositif au moyen d'un avis de sécurité rédigé dans une ou des langues officielles de l'Union. L'avis de sécurité permet l'identification des dispositifs concernés grâce à l'IUD, expose les raisons de la mesure corrective de sécurité (dysfonctionnement du dispositif et risques pour les patients) et est enregistré dans un système électronique accessible à tous. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Etape 7 | Préparer la mise à disposition sur le marché et traçabilité |  | … | Il reste encore des points à évaluer. | en attente
7.1 | Respecter les exigences de mise en service et mise à disposition sur le marché. | Choix de véracité | … | Libellé du critère lorsqu'il sera choisi
Cr. Chap II. Art 5.1 | Le dispositif est conforme au règlement 2017/745 lorsque que son utilisation, installation et entretien sont ceux prévus par le fabricant. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap II. Art 5.2 | La conformité du dispositif en matière de sécurité et de performances est prouvée via l'utilisation de l'Annexe I. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap II. Art 5.3 | L'évaluation clinique est comprise dans la démonstration de la conformité de l'exigences 2. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap II. Art 5.4 | Dès lors qu'un dispositif est élaboré et employé dans un établissement de santé, il est qualifié de dispositif "mis en service". | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap II. Art 5.5 | Les critères pour les dispositifs élaborés et employés dans un établissement de santé de l'UE sont respectés si tel est le cas. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
7.2 | Respecter les conditions de ventes à distance si il y a lieu. | Choix de véracité | … | Libellé du critère lorsqu'il sera choisi
Cr. Chap II. Art 6.1 | Si le dispositif est proposé au moyen des services de la société de l'information à une personne de l'UE alors il est conforme au règlement 2017/745. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap II. Art 6.2 | Si le dispositif n'est pas mis sur le marché mais est employé dans une activité commerciale au moyen des services de l'information à une personne de l'UE, il est conforme au règlement 2017/745. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap II. Art 6.3 | Une copie de la déclaration de conformité UE des dispositifs entrant dans les condition des Exg 1 et Exg 2 de l'article 6 est disponible pour l'autorité compétente. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
7.3 | Respecter les obligations générales du fabricant | Choix de véracité | … | Libellé du critère lorsqu'il sera choisi
Cr. Chap II. Art 7 | Toutes informations fournies par le fabricant sur le dispositif sont véridictes tant sur les risques, les utilisations prévues, le diagnostic et les fonctions sans jamais tromper l'utilisateur sur la destination, sécurité et performances de ce dispositif. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap II. Art 10.1 | Des documents prouvent qu'un système de gestion des risques est établi, mis en place et mis à jour. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap II. Art 10.2 | L'évaluation clinique et un SCAC sont réalisés. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi. |  | répétitif avec 5.9 et 6.1
Cr. Chap II. Art 10.3 | La documentation technique est mise à jour régulièrement. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap II. Art 10.4 | Des preuves documentées montrent que les dispositifs sur mesure ont une documentation technique maîtrisée. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap II. Art 10.5 | Le système IUD et l'enregistrement du dispositif sont conformes aux obligations définies dans l'article 27, 29 et 31. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap II. Art 10.6 | La documentation technique, déclaration de conformité UE, tout document présentant les modifications, copie de tout certificat applicable conforme à l'article 56 sont disponibles pendant au moins 10 ans. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap II. Art 10.7 | Si le siège social du fabricant est situé en dehors de l'UE alors le mandataire dispose de toute documentation nécessaire. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap II. Art 10.8 | Un système de gestion de la qualité est animé, amélioré et appliqué en permanence et comporte des points précis. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap II. Art 10.9 | Un système de surveillance après commercialisation est établi et mis à jour. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi. |  | répétitif avec 6.1
Cr. Chap II. Art 10.10 | Les informations fournies avec le dispositif sont visibles et adapatées à la langue de l'état dans lequel le dispositif est disponible. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap II. Art 10.11 | Si le dispositif mis à disposition par le fabricant n'est pas ou peut-être pas conforme au règlement 2017/745, alors les mesures correctives nécessaires sont documentées et présentées aux distributeurs, mandataire et importateurs. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap II. Art 10.12 | Un système d'enregistrement et de notification des incidents et mesures correctives de sécurité est crée. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap II. Art 10.13 | Si le fabricant sous-traite la conception ou élaboration du dispositif alors les informations sur l'identité du sous traitant sont transmises selon l'article 30. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap II. Art 10.14 | Une couverture financière suffisante est disponible en regard de l'application de la directive 85/374/CEE. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
7.4 | Nommer une personne charger de veiller au respect de la règlementation. | Choix de véracité | … | Libellé du critère lorsqu'il sera choisi
Cr. Chap II. Art 15. 1 | Une personne au sein de l'organisation du fabricant est désignée personne chargée de veiller au respect de la réglementation (PCVRR) selon les conditions requises. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap II. Art 15. 2 | Dans le cas où plusieurs personnes se partagent le rôle de PCVRR, un document précise et délimite les différentes responsabilité. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap II. Art 15. 3 | La PCVRR n'a aucun désaventage relatif à l'exécution de ses actions au sein de l'organisation. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap II. Art 15. 4 | Les mandataires sont aussi dôtés d'une PCVRR. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
7.5 | Respecter les exigences liées au systèmes et nécessaires ainsi qu'aux parties et composants. | Choix de véracité | … | Libellé du critère lorsqu'il sera choisi
Cr. Chap II. Art 22.1 | Dans le cas où il y a une association entre des dispositifs de marquage CE et autres dispositifs, une déclaration de conformité est établie. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap II. Art 22.2 | Concernant la stérilisation du système, l'application de la procédure de l'annexe IX ou la partie A de l'annexe XI est faite. Une déclaration de confrmité liée à la réalisation d'un stérilisation conforme aux exigences du fabricant est faite. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap II. Art 22.3 | Si le système associe des dispositifs qui ne portent pas le marquage CE ou ne respecte pas les demandes du fabricant concernant la stérilisation, les obligations générales des fabricants sont respectées. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap II. Art 22.4 | Le système visé par l'Exg 1. est founi avec les informations d'identité de la personne réalisant cette association. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap II. Art 23.1 | Des documents justifiants la performance des articles mis sur le marché permettant de remplacer une partie d'un dispositif défaillant ou abîmé sont disponibles pour les autorités compétentes. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap II. Art 23.2 | Ce même article relatif à l'Exg 1. respecte toute les exigences du règlement 2017/745. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
7.6 | Enregistrer les fabricants, mandataires, importateurs | Choix de véracité | … | Libellé du critère lorsqu'il sera choisi
Cr. Chap III. Art 31.1 | S’ils ne sont pas déjà enregistrés de manière conforme, les fabricants, les mandataires et les importateurs, transmettent les informations figurant à l'annexe VI, partie A, section 1 au système électronique avant la mise sur le marché d'un dispositif autre qu'un dispositif sur mesure. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap III. Art 31.2 | Les informations visées à l'annexe VI, partie A, section 1, sont transmises au système électronique avant qu'une demande d’évaluation de conformité ne soit introduite auprès de l'organisme notifié lorsque son intervention est prévue. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap III. Art 31.3 | Le fabricant utilise le numéro d'enregistrement unique lorsqu'il introduit une demande auprès d'un organisme notifié pour l'évaluation de conformité et pour accéder à Eudamed afin de s'acquitter de ses obligations au titre de l'article 29. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap III. Art 31.4 | L’opérateur économique met à jour les données dans le système électronique visé à l'article 30 dans un délai maximum d’une semaine suivant toute modification de ces données. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap III. Art 31.5 | L'opérateur économique confirme l'exactitude des données au maximum un an après le renseignement des informations, puis le refait tous les 2 ans. Un délai maximum de 6 mois est toléré suite à l’expiration de ces délais avec que des mesure correctives soit applicables. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
7.7 | Respecter les spécifications communes | Choix de véracité | … | Libellé du critère lorsqu'il sera choisi
Cr. Chap II. Art 9.1 | Les spécifications communes de la Commision sont respectées. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap II. Art 9.2 | Le dispositif est conforme aux spécifications communes de l'Exg 1. sauf si la preuve de solutions garantissant la sécurité et la performance du dispositif est apportée. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap II. Art 9.3 | Si le dispositif est énoncé dans l'annexe XVI alors il est conforme aux spécifications communes attenantes à ces dispositifs. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
7.8 | Respecter les exigences relatives aux mandataires si existant | Choix de véracité | … | Libellé du critère lorsqu'il sera choisi
Cr. Chap II. Art 11.1 | Si le dispositif n'est pas réalisé dans un état de l'UE alors un mandataire est désigné. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap II. Art 11.2 | Une copie du mandat est disponible pour l'autorité compétente. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap II. Art 11.3 | La fabricant du dispositif autorise le mandataire à réaliser des tâches précises. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap II. Art 12 | L'accord entre le fabricant et le mandataire doit mentionner les conditions de changement de mandataire en précisant des informations essentielles à la compréhension. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
7.9 | Vérifier l'identification des chaînes d'approvisionnement | Choix de véracité | … | Libellé du critère lorsqu'il sera choisi
Cr. Chap III. Art 25. 1 | Les distributeurs/importateurs travaillent avec les fabricants et mandataires afin d’assurer un niveau satisfaisant de traçabilité. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap III. Art 25. 2 | Les opérateurs économiques doivent pouvoir identifier tous les opérateurs avec lesquels ils ont eu une quelconque transaction (vente, achat, etc.). | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Etape 8 | Vérifier la conformité de la documentation technique |  | … | Il reste encore des points à évaluer. | en attente
8.1 | Décrire les spécifications du Dispositif | Choix de véracité | … | Libellé du critère lorsqu'il sera choisi
8.2 | Fournir toutes les informations demandées | Choix de véracité | … | Libellé du critère lorsqu'il sera choisi
CR.AII.1 | Informations sur la fabrication et la conception du dispositif médical | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
CR.AII.2 | Conformité aux exigences générales en matière de sécurité et de performance | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
CR.AII.3 | Analyse bénéfice risque et gestion des risques | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
CR.AII.4 | Vérification et validation du produit | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
CR.AII.5 | Les données précliniques et cliniques sont complètes | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
CR.AII.6 | Les informations additionnelles relatives aux situations spécifiques sont incluses | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
8.3 | Préparer la documentation technique post commercialisation | Choix de véracité | … | Libellé du critère lorsqu'il sera choisi
Cr. AIII.1 | Le fabricant a établi une documentation technique relative à la surveillance après commercialisation claire, organisée et non ambigüe. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AIII.2 | Le plan de surveillance après commercialisation comprend un processus proactif et systématique qui permet de définir correctement les caractéristiques de performance des dispositifs et d'effectuer une comparaison entre les dispositifs et des produits similaires disponibles sur le marché. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AIII.3 | Le plan de surveillance après commercialisation comprend des méthodes et des processus appropriés et efficaces pour l'évaluation des données collectées. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AIII.4 | Le plan de surveillance après commercialisation comprend des indicateurs et des seuils adaptés à utiliser pour procéder à la réévaluation continue de l'analyse bénéfice/risque et de la gestion des risques. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AIII.5 | Le plan de surveillance après commercialisation comprend des méthodes et des outils appropriés et efficaces pour donner suite aux réclamations et analyser les données d'expérience en matière de commercialisation collectées sur le terrain. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AIII.6 | Le plan de surveillance après commercialisation comprend des méthodes et des protocoles servant notamment à établir une éventuelle progression statistiquement significative de la fréquence ou de la sévérité des incidents ainsi que la période d'observation. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AIII.7 | Le plan de surveillance après commercialisation comprend des méthodes et des protocoles permettant une communication efficace avec les autorités compétentes, les organismes notifiés, les opérateurs économiques et les utilisateurs. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AIII.8 | Le plan de surveillance après commercialisation comprend une référence aux procédures permettant aux fabricants de satisfaire aux obligations visées aux articles 83,84 et 86. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AIII.9 | Le plan de surveillance après commercialisation comprend des procédures systématiques pour définir et engager les mesures appropriées, y compris des mesures correctives. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AIII.10 | Le plan de surveillance après commercialisation comprend des outils efficaces permettant d'identifier et de retrouver les dispositifs susceptibles de nécessiter des mesures correctives. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AIII.11 | Le plan de surveillance après commercialisation comprend un plan de SCAC ou tout élément justifiant qu'un SCAC n'est pas applicable. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AIII.12 | Le fabricant fournit également un PSUR (Periodic Updated safety report) et rapport sur la surveillance après commercialisation. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Etape 9 | Enregistrer les opérateurs économiques et le dispositif |  | … | Il reste encore des points à évaluer. | en attente
9.1 | Les informations à fournir lors de l'enregistrement des dispositfis et des opérateurs économiques sont fournies. | Choix de véracité | … | Libellé du critère lorsqu'il sera choisi
Cr. AVI.1 | Les fabricants ; leurs mandataires ou les importateurs fournissent les informations relatives à l'opérateur économique : le type d'opérateur économique (fabricant, mandataire ou importateur), son le nom, adresse et ses coordonnées et si ces informations sont communiquées via une tierce personne, les mêmes renseignements sur cette dernière. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AVI.2 | Les fabricants ; leurs mandataires ou les importateurs fournissent le nom, l'adresse et les coordonnées de la ou des personnes chargées de veiller au respect de la réglementation. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AVI.3 | Les fabricants ; leurs mandataires ou les importateurs fournissent les informations relatives au dispositif. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AVI.4 | Une mention précisant si la destination du dispositif est autre qu'une destination médicale est présente. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
9.2 | Tous les élements de donnnées à fournir à la base de donnée IUD avec l'IUD-UD sont présents | Choix de véracité | … | Libellé du critère lorsqu'il sera choisi
Cr. AVI.3 | La quantité par unité de conditionnement est fournie. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AVI.4 | L'IUD-ID de base et toutes UDI-ID supplémentaires sont fournis. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AVI.5 | La manière selon laquelle la production du dispositif est contrôlée est fournie, (date d'expiration ou date de fabrication, numéro de lot, numéro de série); le cas échéant, l'ID de l'unité d'utilisation UDI-ID (lorsqu'un IUD n'est pas indiqué sur l'étiquette du dispositif au niveau de son unité d'utilisation, un ID «Unité d'utilisation» est attribué de manière à associer l'utilisation d'un dispositif à un patient). | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AVI.6 | Le nom et l'adresse du .fabricant (tels qu'ils figurent sur l'étiquette) sont fournis. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AVI.7 | Le numéro d'enregistrement unique délivré, le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire (tels qu'ils figurent sur l'étiquette) sont fournis. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AVI.8 | Le code de la nomenclature des dispositifs médicaux est fourni. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AVI.9 | La classe de risque du dispositif est fournie. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AVI.10 | Le nombre maximal de réutilisations est fournie. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AVI.11 | Le fabricant précise si le dispositif est étiqueté comme stérile ou pas. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AVI.12 | Le fabricant précise si la stérilisation est nécessaire avant utilisation ou pas. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AVI.13 | Le fabricant précise si le DM continent du latex ou pas. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AVI.14 | Le statut du dispositif (sur le marché, plus mis sur le marché, rappelé, mesures correctives de sécurité mises en place) est fourni. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
9.3 | Le système IUD est réalisé conformément à la règlementation. | Choix de véracité | … | Libellé du critère lorsqu'il sera choisi
Cr. Chap III. Art 27.1 | Le fabricant attribue au dispositif un IUD créé en conformité avec les règles édictées par l'entité d'attribution à tous les niveaux de conditionnement supérieurs. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap III. Art 27.2 | Le fabricant veille à ce que les informations visées à l'annexe VI, partie B, concernant le dispositif en question soient correctement soumises et transférées à la base de données IUD avant sa mise sur le marché. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap III. Art 27.3 | Les supports d'IUD sont apposés sur l'étiquette du dispositif et sur tous les niveaux de conditionnement supérieurs (n'incluent pas les conteneurs de transport) | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap III. Art 27.4 | L'IUD-ID de base du dispositif figure sur la déclaration de conformité UE. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap III. Art 27.5 | Le fabricant maintient à jour une liste de tous les IUD qu'il a attribués, qui fait partie de la documentation technique. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AVI.14 | Les fabricants sont responsables de l'introduction initiale et de la mise à jour des données d'identification et des autres éléments de données concernant le dispositif dans la base de données IUD. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AVI.15 | Seul le fabricant attribue et maintient des IUD uniques pour ses dispositifs conformément à la norme de codification applicable. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AVI.16 | Chaque composant qui est considéré comme un dispositif et est disponible en tant que tel dans le commerce se voit attribuer un IUD distinct, sauf si les composants font partie d'un dispositif configurable portant son propre IUD. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AVI.17 | Les systèmes et nécessaires visés à l'article 22 portent leurs propres IUD. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AVI.18 | Si un numéro de lot, un numéro de série, un identifiant de logiciel ou une date d'expiration apparaît sur l'étiquette, il fait partie de l'IUD-IP. Si l'étiquette comprend également une date de fabrication, celle-ci ne doit pas être incluse dans l'IUD-IP. Si l'étiquette comprend uniquement une date de fabrication, celle-ci fait office d'IUD-IP. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AVI.19 | Un nouvel IUD-ID est requis chaque fois qu'une modification est susceptible de susciter une erreur d'identification du dispositif et/ou une ambiguïté dans sa traçabilité; en particulier, toute modification de certains éléments de données figurant dans la base de données IUD exige un nouvel IUD-ID. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AVI.20 | S'il est fait usage de codes à barres linéaires, toutes les parties et tous les éléments du code à barres linéaire sont reconnaissables et identifiables. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AVI.21 | Si le fabricant recourt à la technologie RFID, un code à barres linéaire ou à deux dimensions conforme à la norme prévue par les entités d'attribution apparaît également sur l'étiquette. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AVI.22 | Si des contraintes importantes limitent l'utilisation de l’identification et saisie automatiques des données (AIDC) et du marquage en clair sur l'étiquette, seul l'AIDC doit y apparaître. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AVI.23 | Le marquage en clair est conforme aux règles de l'entité délivrant le code IUD. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AVI.24 | Le support IUD est lisible pendant l'utilisation normale et tout au long de la durée de vie prévue du dispositif. Il est apposé de façon que l'on puisse accéder à l'AIDC pendant le fonctionnement normal ou le stockage. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AVI.25 | Des méthodes/procédures appropriées sont appliquées pour valider les données fournies. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AVI.26 | Les fabricants vérifient périodiquement l'exactitude de toutes les données pertinentes relatives aux dispositifs qu'ils ont mis sur le marché, sauf en ce qui concerne ceux qui ne sont plus disponibles sur le marché. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AVI.27 | Pour un logiciel, en cas de modification ayant impacté les performances initiales; la sécurité ou l'utilisation prévue du logiciel; et l'interprétation des données ; un nouvel IUD-ID est crée. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AVI.28 | Les révisions mineures de logiciel identifiées par une forme d'identifiant «fabricant» spécifique et associées à la suppression de bogues, à une amélioration de la facilité d'utilisation à des fins qui ne sont pas des fins de sûreté, à des correctifs de sécurité ou à l'efficacité ; exigent un nouvel IUD-IP et non un nouvel IUD-ID. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AVI.29 | L'IUD pour les logiciels est disponible sur un écran aisément accessible pour l'utilisateur sous la forme d'un texte en clair aisément lisible, dans un fichier «en savoir plus» ou sur la page d'accueil par exemple. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AVI.30 | Les logiciels sans interface utilisateurs tels que les intergiciels de conversion d'images, sont en mesure de transmettre l'IUD au moyen d'une interface de programme d'application (API). | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AVI.31 | Seule la partie «marquage en clair» de l'IUD est requise dans les affichages électroniques du logiciel. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AVI.32 | Le marquage en clair de l'IUD pour le logiciel comprend les identificateurs d'applications (AI) pour la norme utilisée par les entités d'attribution, de manière à aider l'utilisateur à identifier l'IUD et à déterminer quelle est la norme utilisée pour le créer. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
9.4 | Enregistrer le dispositif | Choix de véracité | … | Libellé du critère lorsqu'il sera choisi
Cr. Chap III. Art 29.1 | Le fabricant attribue un IUD-ID de base à son dispositif, système ou nécessaire, avant sa mise sur le marché (tant qu’il ne s’agit pas de DM sur mesure) et le transmet avec le reste des éléments à fournir à la base de données IUD. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap III. Art 29.2 | Dans le cas des dispositifs qui font l'objet d'une évaluation de conformité l'attribution d'un IUD-ID de base visé au paragraphe 1 du présent article s'effectue avant que le fabricant n'introduise une demande auprès d'un organisme notifié en vue de cette évaluation. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap III. Art 29.3 | Le fabricant transmet les éléments visés à l’annexe VI, partie B dont l'IUD-ID de base à la base de données IUD après la délivrance du certificat pertinent et avant la mise sur le marché du dispositif. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap III. Art 29.4 | Le fabricant renseigne, vérifie et tient à jour les informations visées à l’annexe VI, partie A, section 2 (sauf celles de la section 2.2) dans EUDAMED avant la mise sur le marché de son dispositif médical (tant qu’il ne s’agit pas de DM sur mesure). | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Etape 10 | Rédiger la déclaration CE de conformité |  | … | Il reste encore des points à évaluer. | en attente
10.1 | Remplir l'onglet de l'autodéclaration 17050 | Choix de véracité | … | Libellé du critère lorsqu'il sera choisi
10.2 | Respecter les exigences relatives à la déclaration. | Choix de véracité | … | Libellé du critère lorsqu'il sera choisi
Cr. Chap II. Art 19.1 | La déclaration de conformité contient les informations énoncées dans l'annexe IV du règlement et est disponible dans les langues officielles dans les états membres dans lesquels de le dispositif circule. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. Chap II. Art 19.2 | Dans le cas où plusieurs actes législatifs de l'UE sont applicables aux dispositifs, une seule déclaration de conformité UE est établie et rassemble les informations nécessaires pour prouver la conformité aux différents actes législatifs. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr.AIV.1 | Les informations d'identité du fabricant et du mandataire si existant sont présents. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr.AIV.2 | Une attestion est présente permettant de confirmer la responsabilité du fabricant. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr.AIV.3 | L'IUD-ID est présent. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr.AIV.4 | Les informations liées à l'identité du produit sont présentes. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr.AIV.5 | La classe de risque du dispositif est présente. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr.AIV.6 | Une déclaration prouvant que le dispositif est conforme au règlement 2017/745 est présente. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr.AIV.7 | Les références aux spécifications communes du dispositf sont présentes. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr.AIV.8 | Les informations d'identité de l'ON, ainsi que la procédure choisie avec les références des certificats délivrés sont présents. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr.AIV.9 | Toutes informations nécessaires pertinentes sont présentes. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr.AIV.10 | "Le lieu et la date d'obtention de la déclaration, le nom et la fonction du signataire ainsi que la mention de la personne pour le compte de laquelle ce dernier a signé, et la signature." | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
10.3 | Apposer le marquage CE | Choix de véracité | … | Libellé du critère lorsqu'il sera choisi
Cr.AV | Les spécifications lié au design sont respectées. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr; Chap II. Art 20.1 | Le dispositif porte le marquage CE. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr; Chap II. Art 20.2 | Le marquage CE respecte les spécifications, est présent sur tout document lié à l'utilisation ou au conditionnement commercial du dispositif. Si possible, il figure sur le dispositif ET le conditionnement. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr; Chap II. Art 20.3 | L'identification de l'ON est faite par un numéro apposé à côté du marquage CE sur le dispositif et tous les documents publicitaires. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
10.4 | Préparer l'audit de certification | Choix de véracité | … | Libellé du critère lorsqu'il sera choisi
Cr. AIX. Chap1.4 | L'évaluation de la conformité du système de management de la qualité par l'organisme notifié via des audits a été permise. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AIX. Chap1.5 | Tous les documents et informations nécessaires à la vérification de la conformité du système management de la qualité ont été fournis. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AIX. Chap3 | Des archives ont été mises en place pour mettre à disposition certains documents pour une periode de 10 ans et 15 ans pour les dispostifs médicaux implantables au minimum après la mise sur le marché. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AIX. Chap2,2 | L'organisme notifié a été informé en cas de modifications au niveau des substances composant un dispositif médical incorporant un médicament. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AIX. Chap2,3 | L'organisme notifié a été informé en cas de modifications au niveau des éléments d'un dispositif médical composé de tissus ou de cellules d'origine humaine ou animale, ou leurs dérivés pouvant l'affecter. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AX.2 | La documentation technique et un échantillon des dispositifs produits a été remis à l'organisme notifié pour évaluation ( Si Annexe X utilisée) | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AXI.4 | Les documents necessaires à l'évaluation de la conformité sur la base de l'annexe XI partie A ont été soumis à l'organisme notifié. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
Cr. AXI.5 | L'organisme notifié a été informé de toute modifications au niveau du dispositif médical. | Choix de véracité | … | Libellé du critère quand il sera choisi.
10.5 | Audit de certification | Choix de véracité | … | Libellé du critère lorsqu'il sera choisi

## Résultat_Marquage_CE
© UTC 2021- Master IDS - Etude complète : travaux.master.utc.fr réf n° IDS084 |  |  |  |  | © AYADI M.A, BROCHET V, FOSSO MATCHINDE M.S, ROSSIN V, SADIQUI O.
Enregistrement / Impression : A4 100% Horizontal
Etat d'avancement du marquage CE d'un dispositif médical de classe IIa
Information sur l'évaluation |  |  |  | Information sur le diagnostic
Nom de l'organisme : |  | UTC |  | Nom du dispositif : |  | Nom
Personne chargée de veiller au respect de la règlementation (PCVRR) : |  | NOM Prénom |  | Classe du dispositif : |  | Classification
Coordonnées de la PCVRR : |  | Mail Tél |  | Date visée pour la mise sur le marché : |  | XX/XX/XX
Date de l'évaluation : |  | 22/11/2020
TABLEAU DE BORD sur l'état d'avancement des étapes du marquage CE
... |  |  |  | Il reste encore des points à évaluer.
en attente
COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus
Commentaires (collectifs si possible) :
DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES
QUOI Objectifs à atteindre | QUI Responsable et Equipe | QUAND Date début et Date fin | RÉSULTATS Suivi des solutions obtenues
Plan 1 :
Plan 2 :
Plan 3 :
Etape du marquage CE | Libellée de l'étape du marquage CE |  |  | Note (%) | Libellé de l'évaluation | Niveau de conformité | Avancement
Etape 1 | Déterminer la classe du DM |  |  | … | Il reste encore des points à évaluer. | en attente
Etape 2 | Identifier les exigences en matière de sécurité et de performance |  |  | … | Il reste encore des points à évaluer. | en attente
Etape 3 | Identification des moyens de contrôle et d'essais exigés |  |  | … | Il reste encore des points à évaluer. | en attente
Etape 4 | Données pré-cliniques |  |  | … | Il reste encore des points à évaluer. | en attente
Etape 5 | Evaluation clinique |  |  | … | Il reste encore des points à évaluer. | en attente
Etape 6 | Mettre en place la surveillance après commercialisation |  |  | … | Il reste encore des points à évaluer. | en attente
Etape 7 | Préparer la mise à disposition sur le marché et traçabilité |  |  | … | Il reste encore des points à évaluer. | en attente
Etape 8 | Vérifier la conformité de la documentation technique |  |  | … | Il reste encore des points à évaluer. | en attente
Etape 9 | Enregistrer les opérateurs économiques et le dispositif |  |  | … | Il reste encore des points à évaluer. | en attente
Etape 10 | Rédiger la déclaration CE de conformité |  |  | … | Il reste encore des points à évaluer. | en attente

## Résultat_Détaillé_Par_Etape
© UTC 2021- Master IDS - Etude complète : travaux.master.utc.fr réf n° IDS084 |  |  | © AYADI M.A, BROCHET V, FOSSO MATCHINDE M.S, ROSSIN V, SADIQUI O.
Enregistrement / Impression : A4 100% Horizontal
Résultats détaillés des étapes d'avancement dans le marquage CE selon le RDM 2017/745
Information sur l'évaluation |  | Information sur le diagnostic
Nom
Nom de l'organisme : | UTC | Nom du dispositif :
Personne chargée de veiller au respect de la règlementation (PCVRR) : | NOM Prénom | Classe du dispositif : |  | Classification
Coordonnées de la PCVRR : | Mail Tél | Date visée pour la mise sur le marché : |  | XX/XX/XX
Date de l'évaluation : | 22/11/2020
Etape 1 Déterminer la classe du DM
Niveau d'évaluation | Taux de CONFORMITÉ aux critères d'exigence |  | COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus
en attente | … |  | Commentaires (collectifs si possible) :
DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES
|  |  | QUOI Objectifs à atteindre | QUI, QUAND Date et responsable | SUIVI Date et résultats
Plan n°1 :
Plan n°2 :
Plan n°2 :
Etape 2 Identifier les exigences en matière de sécurité et de performance
Niveau d'évaluation | Taux de CONFORMITÉ aux critères d'exigence |  | COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus
en attente | … |  | Commentaires (collectifs si possible) :
DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES
|  |  | QUOI Objectifs à atteindre | QUI, QUAND Date et responsable | SUIVI Date et résultats
Plan n°1 :
Plan n°2 :
Plan n°3 :
Etape 3 Identification des moyens de contrôle et d'essais exigés
Niveau d'évaluation | Taux de CONFORMITÉ aux critères d'exigence |  | COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus
en attente | … |  | Commentaires (collectifs si possible) :
DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES
|  |  | QUOI Objectifs à atteindre | QUI, QUAND Date et responsable | SUIVI Date et résultats
Plan n°1 :
Plan n°2 :
Plan n°3 :
Etape 4 Données pré-cliniques
Niveau d'évaluation | Taux de CONFORMITÉ aux critères d'exigence |  | COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus
en attente | … |  | Commentaires (collectifs si possible) :
DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES
|  |  | QUOI Objectifs à atteindre | QUI, QUAND Date et responsable | SUIVI Date et résultats
Plan n°1 :
Plan n°2 :
Plan n°3 :
Etape 5 Evaluation clinique
Niveau d'évaluation | Taux de CONFORMITÉ aux critères d'exigence |  | COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus
en attente | … |  | Commentaires (collectifs si possible) :
DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES
|  |  | QUOI Objectifs à atteindre | QUI, QUAND Date et responsable | SUIVI Date et résultats
Plan n°1 :
Plan n°2 :
Plan n°3 :
Etape 6 Mettre en place la surveillance après commercialisation
Niveau d'évaluation | Taux de CONFORMITÉ aux critères d'exigence |  | COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus
en attente | … |  | Commentaires (collectifs si possible) :
DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES
|  |  | QUOI Objectifs à atteindre | QUI, QUAND Date et responsable | SUIVI Date et résultats
Plan n°1 :
Plan n°2 :
Plan n°3 :
Etape 7 Préparer la mise à disposition sur le marché et traçabilité
Niveau d'évaluation | Taux de CONFORMITÉ aux critères d'exigence |  | COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus
en attente | … |  | Commentaires (collectifs si possible) :
DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES
|  |  | QUOI Objectifs à atteindre | QUI, QUAND Date et responsable | SUIVI Date et résultats
Plan n°1 :
Plan n°2 :
Plan n°3 :
Etape 8 Vérifier la conformité de la documentation technique
Niveau d'évaluation | Taux de CONFORMITÉ aux critères d'exigence |  | COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus
en attente | … |  | Commentaires (collectifs si possible) :
DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES
|  |  | QUOI Objectifs à atteindre | QUI, QUAND Date et responsable | SUIVI Date et résultats
Plan n°1 :
Plan n°2 :
Plan n°3 :
Etape 9 Enregistrer les opérateurs économiques et le dispositif
Niveau d'évaluation | Taux de CONFORMITÉ aux critères d'exigence |  | COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus
en attente | … |  | Commentaires (collectifs si possible) :
DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES
|  |  | QUOI Objectifs à atteindre | QUI, QUAND Date et responsable | SUIVI Date et résultats
Plan n°1 :
Plan n°2 :
Plan n°3 :
Etape 10 Rédiger la déclaration CE de conformité
Niveau d'évaluation | Taux de CONFORMITÉ aux critères d'exigence |  | COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus
en attente | … |  | Commentaires (collectifs si possible) :
DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES
|  |  | QUOI Objectifs à atteindre | QUI, QUAND Date et responsable | SUIVI Date et résultats
Plan n°1 :
Plan n°2 :
Plan n°3 :

## Maîtrise documentaire
© UTC 2021- Master IDS - Etude complète : travaux.master.utc.fr réf n° IDS084 |  |  |  | © AYADI M.A, BROCHET V, FOSSO MATCHINDE M.S, ROSSIN V, SADIQUI O.
Enregistrement / Impression : A4 100% Horizontal
Maîtrise documentaire
Information sur l'évaluation |  |  | Information sur le diagnostic
Nom de l'organisme : |  | UTC | Nom du dispositif : |  | Nom
Personne chargée de veiller au respect de la règlementation (PCVRR) : |  | NOM Prénom | Classe du dispositif : |  | Classification
Coordonnées de la PCVRR : |  | Mail Tél | Date visée pour la mise sur le marché : |  | XX/XX/XX
Date de l'évaluation : |  | 22/11/2020
Listes des documents à fournir
Nom du document |  | Référence Unique du Document en Interne | Note (%) | Niveau de conformité | Libéllé
| Etape 1 Déterminer la classe du DM |  | … | Documents | Libéllés correspondants
Doc 1 | Justification d'identification comme dispositif (Annexe II)
Doc 2 | Classe du dispositif avec justification (Annexe II)
Doc 3 | Identification commerciale du dispositif (Annexe II)
Doc 4 | Description générale du dispositif (Annexe II)
Doc 5 | Identification unique du dispositif (Annexe II)
Doc 6 | Les patients et pathologies visés (Annexe II)
Doc 7 | Contre indications et mises en garde (Annexe II)
Doc 8 | Principes de fonctionement et mode d'action (Annexe II)
Doc 9 | Description des accessoires et des dispositifs accompagnants (Annexe II)
Doc 10 | Description des éléments fonctionnels (Annexe II)
Doc 11 | Description des matières premières (Annexe II)
Doc 12 | Caractérisation du dispositif (Annexe II)
Doc 13 | Description du raccordement et/ou de la configuration avec les dispostifs à raccorder (Annexe II)
Etape 2 Identifier les exigences en matière de sécurité et de performance |  |  | … | Documents | Libéllés correspondants
Doc 14 | Information relatives à la sécurité |  |  |  | NF EN 60601-1/A1 : exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles
Doc 15 | Plan de gestion des risques |  |  |  | NF EN ISO 14971 : Application de la gestion des risques aux dispositifs médicaux
Doc 16 | Système de gestion des risques
Doc 17 | Confirmation de la satisfaction aux exigences des essais chimique et/ou Physique
Doc 18 | Une procédure permettant aux profanes d'évaluer les performances du dipositif et avertir en cas de problème
Etape 3 Identification des moyens de contrôle et d'essais exigés |  |  | … | Documents | Libéllés correspondants
Doc 19 | Documentation attenante au système de management de la qualité (Annexe IX) |  |  |  | NF EN ISO 13485 : Systèmes de management de la qualité - Exigences à des fins réglementaires
Doc 20 | Demande de vérification du SMQ pour l'ON (Annexe IX)
Doc 21 | Certifical de libération des lots contenant de la substance dérivée du sang ou plasma humain incorporé dans le dispositif (Annexe IX)
Doc 22 | Demande de vérification du SMQ pour l'examen type (Annexe X)
Doc 23 | Déclaration qu'il n'y a pas eu de demandes antérieures à autre organisme notifié (Annexe X)
Doc 24 | Un Système de management de la qualité processus production (Annexe XI) |  |  |  | NF EN ISO 13485 : Systèmes de management de la qualité - Exigences à des fins réglementaires
Doc 25 | Demande de vérification du SMQ de la production (Annexe XI)
Doc 26 | Ebauche de la déclaration de conformité (Annexe XI)
Doc 27 | Déclaration de conformité de la docuementation technique (Annexe XI)
Doc 28 | Demande d'audit à l'organiseme notifié
Doc 29 | Demandes introduites antérieurement auprès d'autres organismes notifiés
Doc 30 | Certificat de libre vente pour l'export dans l'états membre
Etape 4 Données pré-cliniques |  |  | … | Documents | Libéllés correspondants
Doc 31 | Données précliniques techniques
Doc 32 | Données précliniques biologiques |  |  |  | NF EN ISO 10993 : Évaluation biologique des dispositifs médicaux
Doc 33 | Les résultats d'essais (Section 1, 3 et 8 de l'annexe I)
Doc 34 | Méthodologie des essais (Annexe II)
Etape 5 Evaluation clinique |  |  | … | Documents | Libéllés correspondants
Doc 35 | Si équivalence il y a : Démonstration de l'équivalence
Doc 36 | Justification de la conformité en matière de sécurité et de performance
Doc 37 | Si pas de justification clinique, document de justification d'une autre solution démontrant la conformité en matière de sécurtié et de performance
Doc 38 | Plan d'évaluation clinique
Doc 39 | Plan de développement clinique
Doc 40 | Consentement éclairé des participants dans l'investigation clinique
Doc 41 | Accord écrit entre le fabricant et le promoteur
Doc 42 | Suivi des participants
Doc 43 | Rapport sur l'investigation clinique |  |  |  | NF EN ISO 14155 : Investigation clinique des dispositifs médicaux pour sujets humains - Bonne pratique clinique
Doc 44 | Demande d'investigation clinique
Doc 45 | Formulaire de demande d'investigation clinique
Doc 46 | Le protocole d'investigation clinique
Doc 47 | Brochure pour l'investigateur
Doc 48 | Une demande unique via EUDAMED pour l'investigation clinique
Doc 49 | Une réponse des états concernant l'investigation clinique
Doc 50 | Accord de l'investigation clinique
Doc 51 | Procédure d'urgence pour le retour ou la reconnaissance du dispositif
Doc 52 | Résumé du rapport d'investigation clinique
Doc 53 | Enregistrements des données cliniques et non cliniques
Doc 54 | Suivi pertinent de l'investigation clinique
Doc 55 | Le plan de suivi clinique après commercialisation (SCAC) (Annexe II)
Doc 56 | Processus de suivi clinique après commercialisation
Doc 57 | Rapport d'évaluation du suivi clinique après commercialisation ou justification si non applicable
Doc 58 | Rapport d'évaluation clinique
Doc 59 | Les résultats d'essais (Section 1, 3 et 8 de l'annexe I)
Doc 60 | Méthodologie des essais (Annexe II)
Etape 6 Mettre en place la surveillance après commercialisation |  |  | … | Documents | Libéllés correspondants
Doc 61 | Plan de surveillance après commercialisation
Doc 62 | Rapport périodique actualisé de la sécurité
Doc 63 | Évaluation du rapport bénéfice risque et description de la tendance |  |  |  | XP S99-223 : Dispositifs médicaux - Gestion du rapport bénéfice/risque
Doc 64 | Notification des incidents graves et des mesures correctives
Etape 7 Mettre à disposition sur le marché et traçabilité |  |  | … | Documents | Libéllés correspondants
Doc 65 | Définition et répartition des résponsabilités du ou des PCVRR
Doc 66 | Justification de la performance des articles mis sur le marché pour la maintenance
Doc 67 | Si le dispositif n'est pas fabriqué dans un pays de l'EU, mettre une copie du mandat du mandataire
Doc 68 | L’intégralité de l’étiquetage (Annexe II)
Doc 69 | La notice d’utilisation (Annexe II)
Etape 8 Vérifier la conformité de la documentation technique |  |  | … | Documents | Libéllés correspondants
Doc 70 | Les résultats de TOUS les essais (Section 1, 3 et 8 de l'annexe I)
Doc 71 | Méthodologie de TOUS les essais (Annexe II)
Doc 72 | Informations sur la conception et la fabrication (Annexe II)
Doc 73 | Les informations additionnelles relatives aux situations spécifiques sont incluses
Doc 74 | Vérification et validation du produit
Etape 9 Enregistrer les opérateurs économiques et le dispositif |  |  | … | Documents | Libéllés correspondants
Doc 75 | Information relative à l'opérateur économique
Doc 76 | Information relative aux fabricants ; leurs mandataires ou les importateurs: le nom, l'adresse et les coordonnées de la ou des personnes chargées de veiller au respect de la réglementation.
Etape 10 Rédiger la déclaration CE de conformité |  |  | … | Documents | Libéllés correspondants
Doc 77 | Déclaration de conformité CE
Doc 78 | Attestaton de conformité CE
Niveau de CONFORMITE de la MAITRISE DOCUMENTAIRE selon la règlementation 2017/745
Commentaires sur les RESULTATS obtenus
Commentaires (si possible collectifs)
Plans d'action PRIORITAIRES
|  |  | QUOI Objectifs à atteindre | QUI Responsable de l'action | QUAND Deadlines | SUIVI Date et résultat
Plan n°1 :
Plan n°2 :
Plan n°3 :

## Déclaration_Conformité_17050
© UTC 2021- Master IDS - Etude complète : travaux.master.utc.fr réf n° IDS084 |  | © AYADI M.A, BROCHET V, FOSSO MATCHINDE M.S, ROSSIN V, SADIQUI O.
Enregistrement / Impression : A4 100% Vertical
Déclaration de conformité selon la norme NF EN ISO 17050 Partie 1 : Exigences générales
Évaluation de la conformité - Déclaration de conformité du fournisseur (NF EN ISO/CEI 17050-1)
Date limite de validité de la déclaration : |  | Référence unique de la déclaration ISO 17050 :
Date de la déclaration + 1 an |  | Date de la déclaration invalide
Object de la déclaration : Niveau de conformité au règlement 2017/745 spécifique aux dispositifs médicaux
Nous soussignés, déclarons sous notre propre responsabilité que les niveaux de conformité de nos pratiques professionnelles ont été mesurées d'après les exigences du règlement 2017/745.
Nous avons appliqué la meilleure rigueur d'élaboration et d'analyse (évaluation par plusieurs personnes compétentes) et nous avons respecté les règles d'éthique professionnelle (absence de conflits d'intérêt, respect des opinions, liberté des choix) pour parvenir aux résultats ci-dessous.
Tableau des résultats |  |  | Taux | Niveau de Conformité
Insérez le taux de déclaration choisis : |  |  | 80%
Niveau moyen sur la règlementation |  |  | … | Non déclarable
Etape 1 | Déterminer la classe du DM |  | … | Non déclarable
Etape 2 | Identifier les exigences en matière de sécurité et de performance |  | … | Non déclarable
Etape 3 | Identification des moyens de contrôle et d'essais exigés |  | … | Non déclarable
Etape 4 | Données pré-cliniques |  | … | Non déclarable
Etape 5 | Evaluation clinique |  | … | Non déclarable
Etape 6 | Mettre en place la surveillance après commercialisation |  | … | Non déclarable
Etape 7 | Préparer la mise à disposition sur le marché et traçabilité |  | … | Non déclarable
Etape 8 | Vérifier la conformité de la documentation technique |  | … | Non déclarable
Etape 9 | Enregistrer les opérateurs économiques et le dispositif |  | … | Non déclarable
Etape 10 | Rédiger la déclaration CE de conformité |  | … | Non déclarable
Documents d'appui consultables associés à la déclaration ISO 17050
Déclaration de conformité selon l'ISO 17050 Partie 2 : Documentation d'appui (NF EN ISO/CEI 17050-2)
Documents génériques |  | Documents spécifiques
Règlement 2017/745
Editions Afnor, www.afnor.org, Février 2020
Outil d'autodiagnostic : Fichier Excel® automatisé mis au point à l'Université de Technologie de Compiègne, France (www.utc.fr) - voir sa dénomination au bas de la feuille
Signataires
Personne indépendante à l'organisme : |  | Personne responsable de l'organisme :
… |  | …
Coordonnées professionnelles : |  | Coordonnées professionnelles :
… |  | …
… |  | …
… |  | …
… |  | …
Date de la déclaration : |  | Date de l'autodiagnostic :
dd/mm/aaaa |  | dd/mm/aaaa
Signature : |  | Signature :