## Tableau des MDP
Tableau combiné entre le SMQ (ISO 9001) de l'entité biomédicale du CHU de Nîmes et le nouveau référentiel AFAQ «Service Biomédical». | [7 empty] | ACTIONS A REALISER PAR L'ENTITE BIOMEDICALE AU COURS DE L'ANNEE N.
NIVEAU 1 (AFAQ Service Biomédical) | [7 empty] | janvier | Février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre
THEME 1 | Question 1 : Les exigences règlementaires sur la maintenance, le contrôle qualité et la gestion des dispositifs médicaux sont connues et les actions mises en œuvre sont documentées. (10 POINTS) | Contexte du CHU | Evolution et suivi | Procéssus selon cartographie ISO 9001 | Chapitre ISO 9001 | Résultats | Mode de preuve choisi par le CHU de Nîmes et documents transmis sur le site ACESIA de L'AFNOR
EXIGENCES LEGALES ET REGLEMENTAIRES | o MDP 1 : Information ou document spécifiant les modalités d’une veille périodique sur les textes règlementaires concernant la maintenance et le contrôle qualité des dispositifs médicaux et la façon dont elle communiquée auprès du personnel biomédical chargé de son application (Qui fait Quoi, Quand et Comment et auprès de Qui…)
o MDP 2 : Information ou document prouvant la connaissance, par les personnels de l'entité biomédicale en charge des dispositifs médicaux concernés par les exigences règlementaires de maintenance et de contrôle qualité, des modalités techniques et organisationnelles à mettre en œuvre pour les respecter (Qui fait Quoi, Quand et Comment...).
o MDP 3 : Informations ou documents précisant, sur l'année N-1 et sur 3 types différents de dispositifs médicaux concernés par la réglementation, la procédure appliquée pour leur maintenance et contrôle qualité ainsi que les preuves des actions réalisées.
| o MDP 4 : Information ou document prouvant, sur l'année N-1, qu'au minimum 80% des dispositifs médicaux concernés par la réglementation respectent les exigences de maintenance et de contrôle qualité. | Outil GMAO: AssetPlus | Une exigence est à observer sur les extractions GMAO à date anniversaire pour un suivi factuel. Une précision peux être apportée par des filtres appliqués à la GMAO en fonction des classes médicales ou bien de la criticité. | Cartographie des procéssus / P1- Politique et Organisation du service. Processus de maintenance: O4-Marchés de maintenance, Maintenance préventive et contrôles réglementaires / FCU | 5. Leadership et engagement. REF ISO: 5.1 | (opération de maintenance planifiée 2023) Taux d'OMP:89% Retard OMP (589)/OMP à réaliser (5637) | Extraction de la GMAO ASET PLUS (suite à une requêtte SQL), affichant un taux de préventif en 2023 sur l'ensemble des dispositifs médicaux supérieur à 89%. {Zone de stockage actuel du fichier excel :file:///B:\SERVICE_BIOMEDICAL\Maintenance\gestionOMP\2023\Export requete spéciale OMP 200224.xls}-->retard des OMP de 2023. {Zone de stockage actuel du fichier excel :file:///B:\SERVICE_BIOMEDICAL\Maintenance\gestionOMP\2023\Export requete spéciale OMP.xls}--> OMP à réaliser en 2023 Document de référence: Revue de direction {// B:\SERVICE_BIOMEDICAL\Certification ISO 9001 V2015\Revue de Direction\2023\Revue de Direction BIOMEDICAL 2023 V3} | Requêtte SQL au 01/01/N des OMP à réaliser sur l'année N. | [10 empty] | Requêtte SQL au 31/12/N des OMP en retard sur l'année N.
| Question 2 : Les connaissances et compétences des personnels biomédicaux réalisant des prestations sont connues, évaluées et développées. (15 POINTS) | Contexte du CHU | Evolution et suivi | Procéssus selon cartographie ISO 9001 | Chapitre ISO 9001 | Résultats | Mode de preuve choisi par le CHU de Nîmes et documents transmis sur le site ACESIA de L'AFNOR
o MDP 1 : Prestation interne par le personnel de l’entité biomédicale : Informations ou documents précisant par exemple les plans de formation réalisés sur l'année N-1, la procédure d'organisation du suivi des compétences (Qui fait Quoi, Quand et Comment…)
o MDP 2 : Prestation par des prestataires externes : Informations ou extraits de contrats de formation mentionnant les compétences des personnels réalisant les activités externalisées.
o MDP 3 : Information ou document démontrant qu'au minimum 80% des professionnels du service biomédical ont bénéficié d'au moins une formation en lien avec leur activité principale au cours des 5 dernières années.
| o MDP 4 : Liste ou information indiquant, sur les années N-2 et N-1, les participations et/ou les contributions à des salons professionnels et/ou à des publications dans des revues professionnelles de la part des personnels de l'entité biomédicale. | L'ensemble des formations professionnelles délivrées aux agents de l'entité biomédicale est traçées et enregistrées. | Une identification qualitative de la formation reçue par l'agent à chaux puis à froid est à developper. | Cartographie des procéssus / P1- Politique et Organisation du service. Processus Support: S1-Ressources Humaine / YLM | 7. Support (7.1 à 7.4) | Le tableau de polycompétence est à jour, un entretiren individuel et annuel permet le recensement de chaque agents. | Le listing du suivie des formations/salons professionnels de l'entité biomédicale, par agents, et tout au long de leur activités au sein du CHU de Nîmes. {Zone de stockage actuel du fichier excel :file:///B:\SERVICE_BIOMEDICAL\RH et Formation\Formation de service | Tous au long de l'année N, l'ensembles des formations reçues par les agents de l'entité biomédicale sont stockées et enregistrées
| Question 3 : Un "Registre Sécurité, Qualité et Maintenance (RSQM)" ou un système équivalent est exploité systématiquement sur les dispositifs médicaux soumis à règlementation et les actions mises en œuvre sont documentées. (15 POINTS) | Contexte du CHU | Evolution et suivi | Procéssus selon cartographie ISO 9001 | Chapitre ISO 9001 | Résultats | Mode de preuve choisi par le CHU de Nîmes et documents transmis sur le site ACESIA de L'AFNOR
o MDP 1 : Information ou document démontrant l'existence d'un "Registre" documenté, ou équivalent, et expliquant sa mise à jour (Qui fait Quoi, Quand et Comment...).
o MDP 2 : 2 extraits du "Registre", ou équivalent, sur des dispositifs médicaux différents et soumis à règlementation montrant l'ensemble des informations enregistrées.
o MDP 3 : Information ou liste prouvant qu'au minimum 80% des dispositifs médicaux en inventaire et soumis à règlementation sont inclus dans le "Registre" ou son équivalent.
| o MDP 4 : Information ou document prouvant la conservation des informations du "Registre", ou son équivalent, 5 ans après la réforme des dispositifs médicaux ou selon la durée exigée par la législation en vigueur (exemple : présence de l'information dans l'inventaire des dispositifs médicaux de l'établissement…). | L'outil GMAO: AssetPlus permet la traçabilité des dispositifs médicaux. | La rigueur sur le respect des procédures est appliquée et évaluée. | Cartographie des procéssus / P1- Politique et Organisation du service. Processus de maintenance: O6-Gestion de la Réforme (transfert, don, revente, destruction) / EPE | 8. Réalisation des activités opérationnelles (8.1 à 8.2.4) | La traçabilité des Dispositifs médicaux réformés est conservée et enregistrée sur AssetPlus. | Extraction de la GMAO ASET PLUS, suite à un filtre appliqué sur les dispositifs réformés avec conservation de toutes les interventions réalisées depuis sa mise en service. {Zone de stockage actuel du fichier excel sur la procédure de réforme :file:///B:\SERVICE_BIOMEDICAL\certification-ISO 9001V2015\opérationnel\06gestion de la réforme.}
| Question 4 : Les alertes techniques provenant des fabricants ou des autorités et les fiches d'évènements indésirables (FEI) sont suivies d'actions correctives documentées. (15 POINTS) | Contexte du CHU | Evolution et suivi | Procéssus selon cartographie ISO 9001 | Chapitre ISO 9001 | Résultats | Mode de preuve choisi par le CHU de Nîmes et documents transmis sur le site ACESIA de L'AFNOR
o MDP 1 : Information ou procédure permettant la prise de connaissance des alertes techniques (ou de matériovigilance) ou des évènements indésirables par le personnel de l'entité biomédicale (Qui fait Quoi, Quand et Comment…).
o MDP 2 : Information ou procédure montrant l'enregistrement, la prise en charge et le suivi des alertes techniques (ou de matériovigilance) ou des événements indésirables par le personnel de l'entité biomédicale (Qui fait Quoi, Quand et Comment…)
o MDP 3 : Information ou liste indiquant, sur l'année N-1, le nombre des alertes techniques (ou de matériovigilance) et des évènements indésirables pris en charge, les suites données et les résultats obtenus.
| o MDP 4 : Information, extrait ou document prouvant l'existence d'un "Référent" identifié parmi le personnel de l'entité biomédicale chargé de filtrer, réorienter et suivre les déclarations descendantes (ou entrantes, provenant de l'extérieur de l'établissement) et montantes (ou sortantes, provenant du sein de l'établissement) d'alertes techniques (ou de matériovigilance) et d'évènements indésirables. | La DQGR (Direction Qualité et Gestion des Ressources) filtre et oriente les FEI (fiches d'évènements indésirables) par l'intermédiaire du logiciel ENOVE. | Une procédure de contractualisation du suivi des FEI doit être établie. (bilan temporel à définir) | Cartographie des procéssus / P1- Politique et Organisation du service. Processus de maintenance: O5-Maintenance corrective interne et externe / EPE | 8. Réalisation des activités opérationnelles | Les encadrants du service biomédical prénnent en charge la fiche ENN0VE qui leur est soumise. Une intervention "matériovigilance" est alors crée sur les équipements visés, dans le logiciel AssetPlus. | Extraction de la GMAO ASET PLUS, suite à un filtre appliqué sur les dispositifs concernés par l'onglet interventionnel "matériovigilance" avec conservation de toutes les interventions réalisées depuis sa mise en service. {Zone de stockage actuel du fichier excel sur la procédure de maintenance corrective :file:///B:\SERVICE_BIOMEDICAL\certification-ISO 9001V2015\opérationnel\05 Maintenance Corrective-PABM008-V1.} | [11 empty] | Bilan sur l'année N des FEI en rapport avec la DQGR
| Question 5 : Les spécifications des fabricants pour la maintenance et le contrôle qualité des dispositifs médicaux sont accessibles, compréhensibles, connues et les actions mises en œuvre sont documentées. (10 POINTS) | Contexte du CHU | Evolution et suivi | Procéssus selon cartographie ISO 9001 | Chapitre ISO 9001 | Résultats | Mode de preuve choisi par le CHU de Nîmes et documents transmis sur le site ACESIA de L'AFNOR
o MDP 1 : Information ou procédure permettant l'accès aux documentations et spécifications des fabricants par le personnel de l'entité biomédicale (Qui fait Quoi, Quand et Comment…).
o MDP 2 : Information ou liste des procédures internes validées sur la base des spécifications des fabricants. Information indiquant comment le personnel de l'entité biomédicale accède à ces procédures.
o MDP 3 : 2 exemples d'enregistrements récents d'actions de maintenance ou 2 de contrôle qualité mises en œuvre selon les procédures validées ou les spécifications des fabricants sur des dispositifs médicaux.
| o MDP 4 : Information ou document prouvant que les procédures de maintenance et contrôle qualité, validées sur la base des spécifications des fabricants, concernent 100% des dispositifs médicaux soumis à règlementation et pris en charge en interne par l’entité biomédicale sur les années N-2 et N-1. | GMAO: AssetPlus ECME: équipements de contrôle, mesure et éssais. Protocole ENSURE "gamida" | Tenir à jour les procédures ENSURE | Cartographie des procéssus / P1- Politique et Organisation du service. Processus de maintenance: O4-Marché de Maintenance, Maintenance préventive et Contrôles règlementaires / FCU | 8. Réalisation des activités opérationnelles. | Chaque protocoles de maintenance interne est rattachés dans la GMAO aux dispositifs médicaux contrôlés. | Les dispositifs médicaux pris en charge en interne par le service biomédical dans le cadre de la maintenance préventive, le sont suivant les protocoles: {Zone de stockage actuel du fichier métron :file:///B:\ASSETPLUS_BIOMED\metron\Protocoles\Protocole2022.}
| Question 6 : Une méthodologie pertinente d'identification et de maîtrise des dispositifs critiques est définie et mise en œuvre. (15 POINTS) | Contexte du CHU | Evolution et suivi | Procéssus selon cartographie ISO 9001 | Chapitre ISO 9001 | Résultats | Mode de preuve choisi par le CHU de Nîmes et documents transmis sur le site ACESIA de L'AFNOR
o MDP 1 : Information sur la méthode ou document décrivant le mode d'identification, de suivi et d'analyse de la criticité des dispositifs médicaux en inventaire.
o MDP 2 : Information ou document mis à jour spécifiant la criticité des dispositifs médicaux en inventaire et des actions ou solutions alternatives à mettre en œuvre en cas de panne pour ceux considérés comme prioritaires ou critiques par rapport à l’activité médicale ou au patient.
o MDP 3 : 2 extraits ou enregistrements récents sur l'année N-1 d'actions mises en œuvre sur les dispositifs médicaux critiques et/ou prioritaires.
| o MDP 4 : Information ou document prouvant que les taux de criticité sont calculés et communiqués entre 0% et 100% et mis à jour périodiquement (au moins annuellement) (Qui fait Quoi, Quand et Comment…). | La criticité du DM est évalué et noté dans la GMAO à sa mise en service suivant la méthode MACE. | La criticité n'est pas mis à jour annuellement. La GMAO AssetPlus ne permet pas cette automatisation qui est chronophage (croissance potentielle de la vétusté dans le temps.) | Cartographie des procéssus / P1- Politique et Organisation du service. Processus de réalisation des investissements: O3-Mise en service de l'équipement / EPE | 8. Réalisation des activités opérationnelles. | Dans l'inventaire de la GMAO, la criticité est renseignée sur chaque DM. | Lors de la création dans l'inventaire GMAO "Assetplus" d'un nouveau dispositif médical, celui-ci est systématiquement évalué en terme de criticité suivant le process prédéfini: {Zone de stockage actuel du fichier :file:///B:\\BIOMED\CRITICITE EQUIPEMENTS\REF\Analyse de la criticité 050318.} | [11 empty] | mise à jour de la criticité des DM.
| Question 7 : Les équipements de contrôle, mesure et essai (ECME) exploités pour le contrôle des dispositifs médicaux sont utilisés dans leur période de validité et les procès-verbaux de qualification sont archivés de manière accessible rapidement. (10 POINTS) | Contexte du CHU | Evolution et suivi | Procéssus selon cartographie ISO 9001 | Chapitre ISO 9001 | Résultats | Mode de preuve choisi par le CHU de Nîmes et documents transmis sur le site ACESIA de L'AFNOR
o MDP 1 : Liste ou information indiquant les ECME gérés par l'entité biomédicale avec leurs dates d'achat et celles de leur dernier contrôle de conformité réalisé par des organismes habilités.
o MDP 2 : 2 extraits, rapports de contrôles, procès-verbaux ou certificats de qualification des ECME sur l'année N-1. Information sur les modalités d'archivage et d'accès aux certificats associés aux ECME.
o MDP 3 : Information ou document démontrant qu'au moins 80% des ECME sont contrôlés et opérationnels sur l'année N-1.
| o MDP 4 : Information ou document démontrant que plus de 95% des ECME sont contrôlés et opérationnels sur l'année N-1. | L'ensemble des ECME sont contrôlé annuellement et traçé dans la GMAO | Rigueur sur le contrôle à date anniversaire | Cartographie des procéssus / P1- Politique et Organisation du service. Processus Support: S2-Ressources matériels:ECME / YLM | 7. Support. REF ISO: 7.1.5.2 | Les contrôles qualité sont traçé dans la GMAO | Extraction de la GMAO ASET PLUS, suite à un filtre appliqué sur le code CNEH-->SIMULATEUR MULTIPARAMETRIQUES: conservation de toutes les interventions et contrôles qualités réalisés depuis sa mise en service.
| Question 8 : L’inventaire du parc des dispositifs médicaux pris en charge est suivi, précis et accessible. (10 POINTS) | Contexte du CHU | Evolution et suivi | Procéssus selon cartographie ISO 9001 | Chapitre ISO 9001 | Résultats | Mode de preuve choisi par le CHU de Nîmes et documents transmis sur le site ACESIA de L'AFNOR
o MDP 1 : Information, document ou procédure de mise à jour, de consultation et de suivi de l'inventaire du parc des dispositifs médicaux (Qui fait Quoi, Quand et Comment...)
o MDP 2 : 2 exemples de "Fiche inventaire" sur des dispositifs médicaux critiques de types différents. • Note : Une "fiche inventaire" devrait comprendre les informations essentielles sur l'équipement dont au moins : n° d'inventaire unique, marque ou nom du fabricant, modèle, n° de série, fournisseur, date de première mise en service, localisation, contrat de maintenance éventuel, périodicité et lieu des maintenances et contrôles qualité...
| o MDP 3 : Information ou document de synthèse de l'inventaire, sur l'année N-1, montrant son état global et la répartition de la criticité des dispositifs médicaux. • Note : Si possible, l'état global devrait permettre de visualiser la répartition de la vétusté, de l'état technique, du taux d'usage et de la criticité des dispositifs médicaux en inventaire. | L'ensemble des DM sont traçés et enregistrés dans la GMAO, l'inventaire tenu à jour, l'information auprès des services Achat et financier est protocolisée | Une procédure de contractualisation du suivi de l'inventaire comptable des DM, doit être établie avec les services financiers pour s'assurer de la cohérence avec la GMAO | Cartographie des procéssus / P1- Politique et Organisation du service. Processus de réalisation des investissements: O3-Mise en service de l'équipement / EPE. Processus de maintenance: O6-Gestion de la Réforme (transfert, don, revente, destruction) / EPE | 8. Réalisation des activités opérationnelles. | Les procédures biomédicales lors des mises en service et réformes des DM, informent bien les services achats et financiers du CHU. | Les procédures de mise en service et de réforme des Dispositifs Médicaux existent et montre le lien d'information avec les services Achat et Financier :{zone de stockage du fichier: file:///B:\SERVICE_BIOMEDICAL\certification-ISO 9001V2015\opérationnel\06gestion de la réforme.} et {zone de stockage du fichier: file:///B:\SERVICE_BIOMEDICAL\certification-ISO 9001V2015\opérationnel\03mise en service d'un équipement.}
| o MDP 4 : Information ou document prouvant que, sur l'année N-1, l'inventaire comptable de l'établissement est cohérent avec l'inventaire géré par l'entité biomédicale. • Note : Ceci peut être démontré par les résultats d'une procédure mise en œuvre annuellement en lien avec les services comptables ou financiers de l'établissement. Dans certains établissements, les commissaires aux comptes venant auditer l’entité biomédicale, peuvent demander non seulement la liste des équipements achetés et installés sur l’année, mais également ceux sortis du parc biomédical exploité. | [17 empty] | L'inventaire comptable au sce financier est corélé avec l'inventaire en GMAO
THEME 2 | Question 9 : Un plan d'équipement sur les besoins en dispositifs médicaux des services de soins est défini, mis en œuvre et suivi. (15 POINTS) | Contexte du CHU | Evolution et suivi | Procéssus selon cartographie ISO 9001 | Chapitre ISO 9001 | Résultats | Mode de preuve choisi par le CHU de Nîmes et documents transmis sur le site ACESIA de L'AFNOR
EXIGENCES DU CLIENT | o MDP 1 : Information ou document présentant le processus d'élaboration du plan d'équipement médical (tâches, acteurs, interactions, dates, documents supports...) (Qui fait Quoi, Quand et Comment…).
o MDP 2 : Information ou document précisant les grandes lignes du plan d'équipement médical couvrant l'année en cours N, validé par les instances et si possible avec les dates d’échéance.
o MDP 3 : Information ou document de synthèse présentant le bilan de la réalisation des plans d'équipement précédents couvrant les années N-2 ou N-1 et la communication sur leur réalisation faite auprès des services de soins. • Note : ce bilan peut démontrer le niveau de respect du plan d’équipements médicaux sur la planification, les achats et les livraisons sur l’année.
| o MDP 4 : Information ou document de synthèse présentant les retours d'expérience déduits par l'entité biomédicale sur les plans d'équipements couvrant les années antérieures (N-1, N-2...) et leurs impacts sur les plans en cours (N) et à venir (N+1, N+2…). | Un plan pluriannuel d'investissement (2024-2026) est élaboré suite à des réunions semestrielles avec les chefs de pôle, mis en oeuvre et suivi par l'entité biomédicale | Contractualiser les mécanismes avec le service achat pour réaliser un gain de temps en amont de la commande et ainsi diminuer les reports d'investissements. | Cartographie des procéssus / P1- Politique et Organisation du service. Processus de réalisation des investissements:O1-Elaboration du programme d'investissement /YLM | 8. Réalisation des activités opérationnelles. | La totalité du prévisionnel en acquisition de dispositifs médicaux/an est réalisé en respectant les budgets. | Une procédure d'elaboration du plan pluriannuel (PPI)est établie et enregistrée sur le référenciel ISO 9001:{zone de stockage du fichier: file:///B:\SERVICE_BIOMEDICAL\certification-ISO 9001V2015\opérationnel\01-Elaboration Programme investissement PABM003. Le PPI etabli sur 3 ans est consultable :{zone de stockage du fichier: file:///B:\BIOMED\COMMISSION BIOMEDICALE\P2024\PPI BIOMED 2024_v8_190224.xlsx | le Plan pluriannuel d'investissement est tenue à jour
| Question 10 : L'entité biomédicale détermine et maintient les moyens techniques, logistiques, bureautiques et informatiques (GMAO, GED...) nécessaires à la bonne réalisation de ses prestations. (15 POINTS) | Contexte du CHU | Evolution et suivi | Procéssus selon cartographie ISO 9001 | Chapitre ISO 9001 | Résultats | Mode de preuve choisi par le CHU de Nîmes et documents transmis sur le site ACESIA de L'AFNOR
o MDP 1 : Information ou document décrivant l'outil de gestion utilisé pour les activités opérationnelles biomédicales (GMAO ou GED du commerce ou interne, date de dernière mise à jour, outil informatique de type tableur ou classeurs de fiches papier…) et les modalités de son déploiement (partage en réseau, conditions d'accès, lieux de consultation).
o MDP 2 : Informations ou document précisant les équipements majeurs et les outillages accessibles au personnel pour réaliser les prestations biomédicales (matériel informatique, logiciels de bureautique...).
o MDP 3 : Information ou document prouvant l'existence d'un stock de pièces détachées nécessaires pour la maintenance des dispositifs médicaux. • Note : Le stock de pièces détachées peut être commun à plusieurs entités techniques (magasin centralisé) ou dédié à l'entité biomédicale.
| o MDP 4 : Information ou document décrivant la méthode mise en œuvre pour éviter les ruptures de stock (Qui fait Quoi, Quand et Comment…) et 2 exemples d'enregistrements réalisés lors son déclenchement. | Le stock de pièces détachées est détaillé dans la GMAO "AssetPlus" plusieurs zones de stockage sont identifiées par secteurs d'activité au sein du service biomédical. | Identifier sur les cinq secteurs d'activité l'emplacement précis des pièces détachées et renforcer la mise à jour sur la GMAO de façon systématique pour un pilotage plus précis de la disponibilité des pièces au sein du biomédical pour les maintenances internes. | Cartographie des procéssus / P1- Politique et Organisation du service. Processus de maintenance: O5-Maintenance corrective interne et externe / EPE | 8. Réalisation des activités opérationnelles. | Les procédures de gestion des pièces détachées sont définies et accéssibles à tous les agents de l'entité biomédicale. | Les procédures de création de nouvelle pieces détachées ainsi que sa gestion quantitative au sein du logigiel GMAO "AssetPlus" sont établies et à disposition dans le référentiel ISO 9001 {Zone de stockage actuel du fichier :file:///B:\\BIOMED\Certification ISO 9001 V2015\Opérationnel\O5 Maintenance corrective\MO-Création Pièces détachées-IABM005-V1.docx.} ainsi que {Zone de stockage actuel du fichier :file:///B:\\BIOMED\Certification ISO 9001 V2015\Opérationnel\O5 Maintenance corrective\MO-Commande de pièces détachées-IABM006-V1.docx.}
| Question 11 : Les maintenances préventives et les contrôles qualité des dispositifs médicaux sont assurés dans les délais prévus et les rapports d'intervention sont archivés et consultables. (15 POINTS) | Contexte du CHU | Evolution et suivi | Procéssus selon cartographie ISO 9001 | Chapitre ISO 9001 | Résultats | Mode de preuve choisi par le CHU de Nîmes et documents transmis sur le site ACESIA de L'AFNOR
o MDP 1 : Information ou document indiquant les modalités de planification des maintenances préventives et des contrôles qualité sur l'année N-1 (Qui fait Quoi, Quand et Comment…). Information sur l'anticipation des incertitudes sur la disponibilité des dispositifs médicaux aux jours prévus. Information sur la tolérance de retard (en fonction des criticités ou d’autres motifs) par rapport au plan prévisionnel de maintenance préventive
o MDP 2 : 2 extraits ou exemples sur l'année N-1 de rapports d'intervention en maintenance préventive et contrôle qualité sur des dispositifs médicaux critiques de types différents montrant leur réalisation dans les délais prévus
| o MDP 3 : Information ou document démontrant, sur l'année N-1, le respect des délais prévus de réalisation des maintenances préventives et contrôles qualité pour au minimum 80% des dispositifs médicaux critiques | Les opérations de maintenance programmées sont suivies tout au long de l'année, archivées et consultables par l'intermédiaire de la GMAO AssetPlus. | Une extraction GMAO tous les mois des OMP (critiques IIb et III) en retard par rapport au OMP à réaliser, permet d'éffectuer une moyenne en fin d'année N sur le taux de maintenance préventive réalisé dans les délais sur les dispositifs de classe IIb et III. | Cartographie des procéssus / P1- Politique et Organisation du service. Processus de maintenance: O4-Marchés de maintenance, Maintenance préventive et contrôles réglementaires / FCU | 8. Réalisation des activités opérationnelles. | La réalisation des OMP en 2023 sur les dispositifs médicaux critiques atteignent 91,6% | Extraction de la GMAO, qui annonce un retard de 264 OMP sur les DM critiques en 2023, sur un total de 3133 OMP. {zone de stockage du fichier: file:///B:\SERVICE_BIOMEDICAL\Maintenance\gestion OMP\2023\Export requete spéciale V3 260224.xls} |  | Requêtte SQL au 01/02/N des OMP en retard sur janvier. | Requêtte SQL au 01/03/N des OMP en retard sur février. | Requêtte SQL au 01/04/N des OMP en retard sur mars. | Requêtte SQL au 01/05/N des OMP en retard sur avril. | Requêtte SQL au 01/06/N des OMP en retard sur mai. | Requêtte SQL au 01/07/N des OMP en retard sur juin. | Requêtte SQL au 01/08/N des OMP en retard sur juillet. | Requêtte SQL au 01/09/N des OMP en retard sur août. | Requêtte SQL au 01/10/N des OMP en retard sur septembre. | Requêtte SQL au 01/11/N des OMP en retard sur octobre. | Requêtte SQL au 01/12/N des OMP en retard sur novembre.
| o MDP 4 : Information ou document démontrant, sur l'année N-1, le respect des délais prévus de réalisation des maintenances préventives et contrôles qualité, supérieur à 95% pour les dispositifs médicaux critiques. | [6 empty] | Requêtte SQL au 01/01/N des OMP à réaliser sur janvier. | et requêtte SQL au 01/02/N des OMP à réaliser sur février. | et requêtte SQL au 01/03/N des OMP à réaliser sur mars. | et requêtte SQL au 01/04/N des OMP à réaliser sur avril. | et requêtte SQL au 01/05/N des OMP à réaliser sur mai. | et requêtte SQL au 01/06/N des OMP à réaliser sur juin. | et requêtte SQL au 01/07/N des OMP à réaliser sur juillet. | et requêtte SQL au 01/07/N des OMP à réaliser sur août. | et requêtte SQL au 01/09/N des OMP à réaliser sur septembre. | et requêtte SQL au 01/10/N des OMP à réaliser sur octobrer. | et requêtte SQL au 01/11/N des OMP à réaliser sur novembre. | et requêtte SQL au 01/12/N des OMP à réaliser sur décembre.
| Question 12 : L'entité biomédicale dispose et gère des budgets de fonctionnement et d'investissement adaptés à ses missions et à ses objectifs mesurables. (15 POINTS) | Contexte du CHU | Evolution et suivi | Procéssus selon cartographie ISO 9001 | Chapitre ISO 9001 | Résultats | Mode de preuve choisi par le CHU de Nîmes et documents transmis sur le site ACESIA de L'AFNOR
o MDP 1 : Information, document ou procédure précisant les modalités de gestion des budgets par l'entité biomédicale (Qui fait Quoi, Quand et Comment).
o MDP 2 : Informations, documents, procès-verbaux ou comptes-rendus des suivis techniques et financiers concernant les budgets de l'année N-1.
o MDP 3 : Information ou document précisant les modalités d'élaboration et de suivi d'un indicateur quantitatif du suivi budgétaire à échéance (trimestriel, quadrimestriel…). Valeurs de cet indicateur pour les années N-2, N-1 et éventuellement N.
| o MDP 4 : Information ou document prouvant que l'entité biomédicale est dans une démarche de fiabilisation de ses comptes en accord avec les textes réglementaires sur la certification des comptes concernant son établissement. | La procédure est écrite dans le cadre de la certification ISO 9001 | Continuer le pilotage "trimestriel" de gestion des budgets et maintenir les objectifs fixés. | Cartographie des procéssus / P2-Surveillance et Amélioration des performances. Processus Support: S5-Suivi financier / AM | 7. Support: Besoins documentaires (7.5) | Les suivis financiers sont établis et comparés à partir de l’outils institutionnel d’enregistrement des commandes et des immobilisations financière C-PAGE. L’outils BO permet d’obtenir des requêtes personnalisées au besoin de suivi et d’effectuer des exports sous format Excel. | Document de référence: {// B:\SERVICE_BIOMEDICAL\Certification ISO9001 V2015\Support\S5 Processus Suivi Financier-PABM014} |  |  |  | Extraction pour un bilan financier trimestriel |  |  |  | Extraction pour un bilan financier trimestriel |  |  |  | Extraction pour un bilan financier trimestriel
| Question 13 : Une organisation est établie afin d'identifier clairement les dispositifs médicaux en cours de maintenance ou de contrôle qualité de ceux conformes et prêts à être remis en service. (10 POINTS) | Contexte du CHU | Evolution et suivi | Procéssus selon cartographie ISO 9001 | Chapitre ISO 9001 | Résultats | Mode de preuve choisi par le CHU de Nîmes et documents transmis sur le site ACESIA de L'AFNOR
• MDP 1 : Information, document, procédure ou mode opératoire d'identification de l'état des dispositifs médicaux au cours de leurs maintenances ou contrôles qualité.
• MDP 2 : 2 extraits ou exemples d'identification (GMAO ou fichier) avec statut et photos récentes de l'identification de quelques dispositifs médicaux à des états différents.
• MDP 3 : Information ou document montrant l'identification claire des zones dédiées aux équipements en attente ou en cours de maintenance/contrôle qualité et de celles dédiées aux équipements vérifiés et prêts à une remise en service (photos à l'appui).
| • MDP 4 : Information, document ou procédure indiquant les actions correctives et préventives mises en œuvre en cas de mauvaise identification de l'état d'un dispositif médical lors de sa maintenance ou contrôle qualité. | L'état du dispositif est stipulé dans la GMAO et le service propriétaire en est informé suivant la procédure ci-joint. | Instaurer au sein du service biomédical différente zone en fonction de l'état du dispositif médical (En cours de maintenance - Prêt à être remis en service) | Cartographie des procéssus / P1- Politique et Organisation du service. Processus de maintenance: O4-Marchés de maintenance, Maintenance préventive et contrôles réglementaires / FCU | 8. Réalisation des activités opérationnelles. | La GMAO permet de connaitre à tout moment le pourcentage d'équipements conformes de ceux en procédures de maintenance. | La procédure de mise en œuvre de la maintenance préventive/contrôle qualité et/ou de mauvaise identification est enregistré et stocké dans le fichié: ///B:\\SERVICE_BIOMEDICAL\Certification ISO 9001 V2015\Opérationnel\O4 Marché Maintenance préventive et contrôle règlementaire-PABM007
| Question 14 : Les relations avec les fabricants, fournisseurs ou prestataires biomédicaux favorisent leur réactivité pour obtenir des produits, services ou informations sur les dispositifs médicaux. (15 POINTS) | Contexte du CHU | Evolution et suivi | Procéssus selon cartographie ISO 9001 | Chapitre ISO 9001 | Résultats | Mode de preuve choisi par le CHU de Nîmes et documents transmis sur le site ACESIA de L'AFNOR
o MDP 1 : Information ou document précisant les modalités d'évaluation des fabricants, fournisseurs et prestataires. Information ou document précisant comment sont identifiés ceux qui sont critiques
o MDP 2 : 2 extraits de contrats différents précisant les modalités d'intervention des fournisseurs et prestataires au sein de l'établissement de l'entité biomédicale
o MDP 3 : Information démontrant que, sur l'année N-1, le taux "Nombre de dysfonctionnements constatés/Nombre de dysfonctionnements réglés" avec les fournisseurs ou prestataires est supérieur ou égal à 80%. Liste des derniers changements de fournisseurs ou prestataires (dont ceux critiques) sur N-2, N-1 et N le cas échéant.
| o MDP 4 : Informations, documents ou enregistrements de l'évaluation des fournisseurs (dont ceux critiques…) sur les années N-2 et N-1. | Les 10 fournisseurs évalués, sont ceux ayant les plus grande valeurs de commande annuelle. | Améliorer avec le service achat et le recueil des services utilisateurs le bilan des évaluations des fournisseurs critiques. | Cartographie des procéssus / P2-Surveillance et Amélioration des performances. Processus Support: S2-Maitrise des prestataires externes / FCU | 9. Evaluation des performances. REF ISO: 9.1.3 | Chaque évaluation est tracée via la fiche "évaluation fournisseurs "reprise d’une année sur l’autre afin d’assurer un suivi de l’évolution du contexte et de la qualité des prestations. Cette évaluation est transmise au secteur achat pour son intégration dans le compte rendu de la revue contrat transmis au fournisseur. | Le choix des sociétés évaluées s'établissent en pondérant les dépenses et les écarts relevées au court de l'année. Les fichiers sont enregistré et stocké dans le fichié: ///B:\\SERVICE_BIOMEDICAL\Evaluation fournisseurs. | Prise de RDV pour l'évaluation des sociétés critiques
| Question 15 : L'entité biomédicale contribue à la continuité des soins en proposant des alternatives opérationnelles aux pannes des dispositifs médicaux critiques (échanges, pool d'urgence, location, prêt inter-services ou inter-établissements…), pouvant être mises en œuvre même en dehors des heures d'ouverture. (15 POINTS) | Contexte du CHU | Evolution et suivi | Procéssus selon cartographie ISO 9001 | Chapitre ISO 9001 | Résultats | Mode de preuve choisi par le CHU de Nîmes et documents transmis sur le site ACESIA de L'AFNOR
o MDP 1 : Information ou document décrivant les modalités de dépannage d'urgence pendant les heures de fermeture de l'atelier biomédical (Qui fait Quoi, Quand et Comment...). Information ou document décrivant les solutions palliatives éventuelles pour les dispositifs médicaux critiques et comment elles sont connues des utilisateurs soignants
o MDP 2 : Liste des dispositifs médicaux de secours et/ou Conventions de prêts inter-services ou interétablissements et/ou Contrats de location de matériel (avec délai de mise à disposition). Document prouvant l'existence d'un pool de matériels critiques disponibles et précisant les modalités d’usage et les conditions d'accessibilité.
o MDP 3 : Information ou document décrivant la démarche organisée de prêt inter-services ou interétablissements.
| o MDP 4 : Document montrant la validation au niveau des instances de direction de l'établissement (ou du groupement hospitalier) de la procédure de continuité d'exploitation de dispositifs médicaux critiques appliquée par l'entité biomédicale. | Le service biomédical stocke au sein du service un pool d'équipements destinés aux prêts et enregistrés comme tel dans la GMAO. Une astreinte biomédicale est activée en cas d'urgence. | Contractualiser un document sur les mécanismes de prêt inter-services et/ou inter-établissements et/ou pool du biomédical | Cartographie des procéssus / P1- Politique et Organisation du service. Processus de réalisation des investissements:O2b-Gestion des prêts, convention de recherche / FCH | 8. Réalisation des activités opérationnelles. | La convention de prêt d'un équipement biomédical auprés des sociétés est établie dans le cadre de l'ISO9001 | La procédure de gestion des prêts est enregistré dans l'espace partagé: ///B:\\SERVICE_BIOMEDICAL\Certification ISO 9001 V2015\Opérationnel\O2b-Gestion des prêts et MAD convention recherche.
THEME 3 | Question 16 : Les missions principales et l'organisation de l'entité biomédicale sont décrites, communiquées, mises à jour et accessibles. (15 POINTS) | Contexte du CHU | Evolution et suivi | Procéssus selon cartographie ISO 9001 | Chapitre ISO 9001 | Résultats | Mode de preuve choisi par le CHU de Nîmes et documents transmis sur le site ACESIA de L'AFNOR
DOCUMENTATION ET COMMUNICATION | o MDP 1 : Information ou document validé par la Direction spécifiant les missions (périmètre d'intervention) et les objectifs mesurables à moyen terme de l'entité biomédicale.
o MDP 2 : Information ou document précisant l'organigramme fonctionnel de l'entité biomédicale (en lien avec ses missions) et son positionnement dans l'organigramme hiérarchique ou fonctionnel de l'établissement.
o MDP 3 : Tableau précisant les acteurs biomédicaux associés aux activités opérationnelles biomédicales (Qui fait Quoi, Quand et Comment…).
| o MDP 4 : Cartographie des processus explicitant les principales activités et ressources permettant d'atteindre les objectifs mesurables à moyen terme de l'entité biomédicale. | La cartographie des processus est établie dans le cadre de l'ISO 9001 | Poursuivre la mise à jour des documents. | Cartographie des procéssus / P1- Politique et Organisation du service. Processus de management / YLM/AM/FCH | 4. Contexte de l'organisme REF ISO: 4.1 | Une revue de direction BIOMEDICALE est établie chaque année. | La cartographie des processus est enregistrée en document qualité dans la rubrique: B:\\SERVICE_BIOMEDICAL\Certification ISO 9001 V2015\Pilotage\Politique et Organisation du service\carto processus biomédical_Pilotes SABM001.ppt | Tenir à jour la cartographie des processus et préparer la revue de direction de l'année N-1
| Question 17 : L'entité biomédicale communique avec les services de soins pour programmer ses interventions de maintenance et de contrôle qualité ou remettre à disposition un dispositif médical contrôlé et conforme. (20 POINTS) | Contexte du CHU | Evolution et suivi | Procéssus selon cartographie ISO 9001 | Chapitre ISO 9001 | Résultats | Mode de preuve choisi par le CHU de Nîmes et documents transmis sur le site ACESIA de L'AFNOR
o MDP 1 : Information ou document précisant la programmation, en lien avec les services de soins, des opérations de maintenance ou de contrôle qualité incluant la prise et la remise à disposition de dispositifs médicaux (Qui fait Quoi, Quand et Comment...).
o MDP 2 : Information ou document précisant les modalités d'accès au système d'information partagée de l'entité biomédicale (GMAO) ou à un autre média permettant aux services utilisateurs de visualiser les interventions programmées et éventuellement réalisées. Extraits ou exemples de contrats ou d'engagements de service (le cas échéant)
o MDP 3 : Informations, documents ou enregistrements sur 2 exemples récents de communication avec les services de soins pour des interventions de maintenance ou de contrôle qualité de dispositifs médicaux. • Note : si possible, actions de communication avant, pendant et après les prestations.
| o MDP 4 : Information ou document prouvant qu'une enquête de satisfaction réalisée sur les années N-2 ou N-1 auprès des services de soins présente un % de satisfaction supérieur à 80% pour les prestations de maintenance et de contrôle qualité. | Dans le cadre de l'ISO 9001 une enquêtte de satisfaction a été initié en 2021 et 2023. | Systématiser cette enquêtte de satisfaction auprés des services de soins à chaque fin d'année. | Cartographie des procéssus / P2-Surveillance et Amélioration des performances. Satisfaction des clients (interne) / AM | 9. Evaluation des performances | L' enquêtte de satisfaction des services de soins est mis en place et supérieure à 80% | Des enquêtes de satisfaction sont réalisées et enregistrées dans la rubrique: B:\\SERVICE_BIOMEDICAL\Enquête de satisfaction\Enquête 2023\Résultat général enquête de satisfaction BIOMEDICAL sept23.ppt | lancer l'enquête de satisfaction de l'année N-1
| Question 18 : La formation sur la bonne exploitation des dispositifs médicaux est faite à la mise en service auprès du personnel utilisateur autant que de besoin et fait l'objet d'un enregistrement conservé et consultable. (10 POINTS) | Contexte du CHU | Evolution et suivi | Procéssus selon cartographie ISO 9001 | Chapitre ISO 9001 | Résultats | Mode de preuve choisi par le CHU de Nîmes et documents transmis sur le site ACESIA de L'AFNOR
o MDP 1 : Information, document ou procédure de mise en service des dispositifs médicaux mentionnant la formation délivrée au personnel utilisateur et la remise de la notice d'utilisation (en français).
o MDP 2 : 2 exemples récents de formation des utilisateurs à la bonne exploitation des dispositifs médicaux lors d'une nouvelle mise en service ou après maintenance.
o MDP 3 : Information ou document précisant comment les nouveaux utilisateurs sont formés à la bonne exploitation des dispositifs médicaux et comment les anciens peuvent bénéficier d'une formation continue.
| o MDP 4 : Les enregistrements des formations suivies par les utilisateurs sur la bonne exploitation des dispositifs médicaux sont accessibles et consultables par le personnel de l'entité biomédicale. | Lors des mises en service de DM, les personnels en charges de son utilisation émargent le document attestant de leur formation. | Poursuivre systématiquement la formation des personnels soignants lors de l'aquisition des dispositifs médicaux. | Cartographie des procéssus / P1- Politique et Organisation du service. Processus de réalisation des investissements: O3-Mise en service de l'équipement / EPE. | 8. Réalisation des activités opérationnelles. | Le listing des personnels formés sur les dispositifs médicaux est enregistré et consultable. | La liste des personnels soignants formés sur les dispositifs médicaux est enregistrés dans la rubrique B:\\ASSETPLUS_BIOMED---> choisir la société concernée. Le document d'émargement se situe: SERVICE_BIOMEDICAL\Certification ISO 9001 V2015\Opérationnel\O3 Mise en service d'un équipement PABM006
| Question 19 : Une fois par an, un rapport d'activité dresse le bilan des prestations délivrées par l'entité biomédicale et est communiqué au sein des instances et directions ad hoc de l'établissement ou de son groupement. (15 POINTS) | Contexte du CHU | Evolution et suivi | Procéssus selon cartographie ISO 9001 | Chapitre ISO 9001 | Résultats | Mode de preuve choisi par le CHU de Nîmes et documents transmis sur le site ACESIA de L'AFNOR
o MDP 1 : Information, extrait ou document représentatif (rapport d'activités, procès-verbal, compte-rendu ...) sur l'année N-1 du bilan des prestations biomédicales, avec sa date d'élaboration et sa liste de diffusion auprès des diverses directions de l'entité biomédicale
o MDP 2 : Information ou document indiquant l'impact en retour de la diffusion du bilan des prestations biomédicales (décisions des Directions, options prises, évolutions envisagées, modifications des missions et objectifs…).
o MDP 3 : Information ou document démontrant l'identification, à partir des bilans N-2 et/ou N-1, des évolutions prévues des prestations biomédicales sur l'année N.
| o MDP 4 : Information, extraits ou documents démontrant la réalisation de revues de direction annuelles (sur N-2 et N-1) de l'entité biomédicale avec dates d'élaboration et liste de diffusion associée | La Politique Qualité en vigueur et le SMQ est adaptée à l'organisation du service biomédical du CHU. | Tenir à jour la cartographie des processus, poursuivre l'implication de l'entité biomédicale dans le respect des procédures pour diminuer les écarts. | Cartographie des procéssus / P2-Surveillance et Amélioration des performances. Processus Support: S6-Systèmes documentaire et d'information / AM | 7. Support: Besoins documentaires (7.5) | Une revue de direction est élaborée annuellement et accessible sur un espace partagé commun à l'entité biomédicale. | La revue de direction est enregistrée et accéssible à l'entité biomédicale sur l'espace partagé: B:\\SERVICE_BIOMEDICAL\Certification ISO 9001 V2015\Revue de direction\2023\Revue de Direction BIOMEDICAL 2023 V3.ppt |  |  | Revue de direction à finaliser avant diffusion
| Question 20 : L'entité biomédicale assure un système documentaire efficace de façon à pouvoir retrouver facilement, complètement et rapidement tout document nécessaire. (20 POINTS) | Contexte du CHU | Evolution et suivi | Procéssus selon cartographie ISO 9001 | Chapitre ISO 9001 | Résultats | Mode de preuve choisi par le CHU de Nîmes et documents transmis sur le site ACESIA de L'AFNOR
o MDP 1 : Information, document ou procédure précisant les règles d'identification, de sauvegarde, d'accès, de protection, d'archivage sur les données, informations ou documents associés à la bonne réalisation des prestations biomédicales
o MDP 2 : 2 exemples de documents de nature différente (procédure organisationnelle, mode opératoire ou protocole de maintenance, documentation technique, manuel d'utilisation...) concernés par le système documentaire.
o MDP 3 : Information ou document montrant les résultats de tests aléatoires périodiques (au moins annuels) de récupération de documents suivi d'une analyse d'efficacité ("c'est le bon document") et d'efficience ("c'est rapide") et des propositions d'amélioration continue faites en conséquence.
| o MDP 4 : Information ou document présentant la synthèse des résultats des plans d'amélioration décidés suite aux tests aléatoires annuels sur le système documentaire. | Les documents SMQ du service Biomédical, doivent être transmis à la DQGR pour codification et intégration dans la GED institutionnel NORMEA selon la « procédure de gestion des documents qualités NORMEA ». L’outil NORMEA est alors l’outil de référence pour créer et gérer les versions documentaires. | Renforcer l'enregistrement de l'ensemble des documents SMQ biomed au format "NORMEA" | Cartographie des procéssus / P2-Surveillance et Amélioration des performances. Processus Support: S6-Systèmes documentaire et d'information / AM | 7. Support: Besoins documentaires (7.5) | Les documents sont diffusés et accessibles à l’ensemble de l'entité biomédicale dans l'espace partagé B. | Le suivi documentaire est enregistré et consultable: B:\\SERVICE_BIOMEDICAL\Certification ISO 9001 V2015\Suivi documentaire et indicateurs BIOMEDICAL
| Question 21 : L'entité biomédicale maîtrise le cycle de vie de ses documents (acquisition, mise à jour, conservation, expiration, élimination). (20 POINTS) | Contexte du CHU | Evolution et suivi | Procéssus selon cartographie ISO 9001 | Chapitre ISO 9001 | Résultats | Mode de preuve choisi par le CHU de Nîmes et documents transmis sur le site ACESIA de L'AFNOR
o MDP 1 : Information, document ou procédure de gestion et de conservation documentaire sur le cycle de vie des documents (Qui fait Quoi, Quand et Comment…).
o MDP 2 : Liste ou information précisant les personnels de l'entité biomédicale devant connaître et mettre en œuvre la procédure de gestion et de conservation documentaire.
o MDP 3 : Liste des informations ou documents critiques concernés par la procédure de gestion et de conservation documentaire.
| o MDP 4 : Information, document ou procédure démontrant que les documents sont mis à jour régulièrement et que l'impact des changements (nouvelle organisation, nouvel équipement, nouvelle réglementation, …) est pris en compte et anticipé (Qui fait Quoi, Quand et Comment…). | Les documents constituants le SMQ de l'entité biomédicale sont enregistrés sur un espace partagé accessible à toute l'entité biomédicale. Ils sont en partie stocké au format qualité dans le logiciel NORMEA. | Accentuer l'information auprés du service DQGR lor d'une modification ou élimination d'un document qualité concernant l'entité biomédicale pour une mise à jour sur NORMEA. | Cartographie des procéssus / P2-Surveillance et Amélioration des performances. Processus Support: S6-Systèmes documentaire et d'information / AM | 7. Support: Besoins documentaires (7.5) | Le process ISPADE: Identification Stockage Protection Accessibilité Destruction Elimination exsiste. | Le procédure est enregistré et consultable: B:\\SERVICE_BIOMEDICAL\Certification ISO 9001 V2015\Supports\S6-Système documentaire
NIVEAU 2 (AFAQ Service Biomédical)
THEME 4 | Question 22 : La politique et les objectifs qualité de l'entité biomédicale sont définis en cohérence avec ses missions, revus chaque année, communiqués largement et compris par le personnel biomédical. (20 POINTS) | Contexte du CHU | Evolution et suivi | Procéssus selon cartographie ISO 9001 | Chapitre ISO 9001 | Résultats | Mode de preuve choisi par le CHU de Nîmes et documents transmis sur le site ACESIA de L'AFNOR
CONTRIBUTION A L'EFFICACITÉ DES SERVICES | o MDP 1 : Information ou document précisant les modalités de définition et de révision de la politique et des objectifs qualité de l'entité biomédicale en cohérence avec ses missions et ses objectifs à moyen terme (Qui fait Quoi, Quand et Comment…). Information explicitant la politique et les objectifs qualité définis pour les années N-2 et N-1.
o MDP 2 : Information ou documents présentant l'évolution des résultats mesurés sur les objectifs qualité associés aux activités opérationnelles pour les années N-2 et N-1.
o MDP 3 : Information ou document précisant les modalités de communication au sein de l'établissement de la politique et des objectifs qualité de l'entité biomédicale. Information ou document prouvant que la politique et les objectifs qualité sont compris par tout le personnel de l'entité biomédicale.
| o MDP 4 : Informations, extraits ou documents présentant les Revues de Direction sur N-2 et N-1 de l'entité biomédicale avec les actions d'amélioration décidées. | Une revue de direction fixant les objectifs qualités est établie au mois de mars chaque année. | Suivre au plus prés les écarts pour tendre à les éliminer | La revue de direction est élaborée dans le cadre de l'ISO 9001 V2015 depuis 2022. Processus Support: S6-Systèmes documentaire et d'information / AM | 7. Support: Besoins documentaires (7.5) | Une revue de direction est élaborée annuellement et accessible sur un espace partagé commun à l'entité biomédicale. | La revue de direction est enregistrée et accéssible à l'entité biomédicale sur l'espace partagé: B:\\SERVICE_BIOMEDICAL\Certification ISO 9001 V2015\Revue de direction\2023\Revue de Direction BIOMEDICAL 2023 V3.ppt |  |  | Revue de direction à finaliser avant diffusion
| Question 23 : L'entité biomédicale est impliquée dans la stratégie d'achat des dispositif médicaux. (20 POINTS) | Contexte du CHU | Evolution et suivi | Procéssus selon cartographie ISO 9001 | Chapitre ISO 9001 | Résultats | Mode de preuve choisi par le CHU de Nîmes et documents transmis sur le site ACESIA de L'AFNOR
o MDP 1 : Information ou document (organigramme, convention, contrat, politique d'achat, …) précisant l'organisation de l'établissement (ou du groupement) pour les achats et démontrant l'implication de l'entité biomédicale
o MDP 2 : Information ou document qui explicite comment l'entité biomédicale détermine les attentes et les besoins des services de soins vis à vis des dispositifs médicaux à acheter, tient compte de leurs retours d'expérience et élabore avec eux les priorités et les criticités quant à la qualité et la sécurité à garantir
o MDP 3 : Informations ou documents prouvant que l'entité biomédicale gère le processus d'acquisition des dispositifs médicaux (veille technologique, hiérarchisation, négociation, évaluation, suivi du dossier d'achat…)
| o MDP 4 : Information ou document démontrant que la stratégie d'achat est efficace (économies réalisées…) et appréciée (satisfaction des utilisateurs). Informations ou documents de synthèse sur les retours d'expérience d'exploitation des dispositifs médicaux contribuant à améliorer la qualité et la sécurité des soins. | le service biomédical participe étroitement à l'élaboration du plan pluriannuel d'investissement (PPI) | Améliorer les délais entre tous les acteurs: biomédical > secteur Achat > déploiement | Cartographie des procéssus / P1- Politique et Organisation du service. Processus de réalisation des investissements: O1-Elaboration du programme d'investissement. O2a-Réalisation du projet d'investissement. / YLM | 8. Réalisation des activités opérationnelles. | Les objectifs du PPI sur l'année sont réalisés et mesurés | Le procédure est enregistré et consultable: B:\\SERVICE_BIOMEDICAL\Certification ISO 9001 V2015\Opérationnel\O1-Elaboration du programme d'investissement. O2a-Elaboration du projet d'investissement. | le Plan pluriannuel d'investissement est alimenté au fur et à mesure des projets et du besoin de renouvellement des dispositifs médicaux.
| Question 24 : L'entité biomédicale favorise le partage de ses procédures et la mutualisation de ses moyens et compétences au sein de son établissement ou de son regroupement. (15 POINTS) | Contexte du CHU | Evolution et suivi | Procéssus selon cartographie ISO 9001 | Chapitre ISO 9001 | Résultats | Mode de preuve choisi par le CHU de Nîmes et documents transmis sur le site ACESIA de L'AFNOR
o MDP 1 : Information ou document prouvant que les processus et procédures de travail sont accessibles facilement, à tout le personnel biomédical, via le système d'information de l'entité biomédicale (GMAO, GED…).
o MDP 2 : Information ou document prouvant la mise en œuvre de la mutualisation des moyens et compétences au sein de l'entité biomédicale, même pour les équipes éloignées les unes des autres
o MDP 3 : 2 exemples d'enregistrements démontrant que les prestations faites auprès de services soignants différents sont réalisées selon des modalités identiques par les différents personnels de l'entité biomédicale
| o MDP 4 : Information ou document prouvant que des évaluations ou des retours d'expérience périodiques sur les prestations biomédicales réalisées auprès des services soignants permettent d'identifier des pistes d'amélioration du partage et de la mutualisation. | Dans le cadre de l'ISO 9001 une enquêtte de satisfaction a été initié en 2021 et 2023. | Systématiser cette enquêtte de satisfaction auprés des services de soins à chaque fin d'année. | Cartographie des procéssus / P2-Surveillance et Amélioration des performances. Satisfaction des clients (interne) / AM | 9. Evaluation des performances | L' enquêtte de satisfaction des services de soins est évaluée et tracée. | Des enquêtes de satisfaction sont réalisées et enregistrées dans la rubrique: B:\\SERVICE_BIOMEDICAL\Enquête de satisfaction\Enquête 2023\Résultat général enquête de satisfaction BIOMEDICAL sept23.ppt | [11 empty] | Lancer l'enquêtte de satisfaction auprès des soignants
| Question 25 : L'entité biomédicale recueille et suit périodiquement l'avis des utilisateurs et des autres services support afin d'échanger des informations pertinentes pour améliorer ses prestations. (15 POINTS) | Contexte du CHU | Evolution et suivi | Procéssus selon cartographie ISO 9001 | Chapitre ISO 9001 | Résultats | Mode de preuve choisi par le CHU de Nîmes et documents transmis sur le site ACESIA de L'AFNOR
o MDP 1 : Information ou document prouvant le recueil et l'analyse périodique des avis des utilisateurs et des services support sur les prestations biomédicales (Qui fait Quoi, Quand et Comment…). • Note : avis recueillis éventuellement via la GMAO quand cela est possible techniquement
o MDP 2 : Sur l'année N-1, informations, extraits ou liste des commentaires, remarques, observations, réclamations ou insatisfactions déclarées par les services soignants sur les prestations biomédicales avec l'indication des actions de suivi (Qui fait Quoi, Quand et Comment…). • Note : recueil soit verbalement, téléphoniquement, par écrit ou via la GMAO…
o MDP 3 : Information ou document prouvant la mise en œuvre d'une enquête de satisfaction périodique, d'un processus de traitement des données et de suivi des actions d'amélioration (Qui fait Quoi, Quand et Comment…). • Note : enquête si possible annuelle, sinon au moins une sur le cycle de certification de 3 ans
| o MDP 4 : Information, extrait ou document prouvant que la note globale de l'enquête de satisfaction est supérieure à 80% et qu'il n'y a pas eu de réclamation sur la qualité perçue des prestations biomédicales tout au long de l'année N-1. | Dans le cadre de l'ISO 9001 une enquêtte de satisfaction a été initié en 2021 et 2023 auprés des service de soins. | L' enquêtte de satisfaction auprés des services de soins pourrait s'étendre aux service support (Achat, travaux, finance) du CHU de Nîmes à chaque fin d'année. | Cartographie des procéssus / P2-Surveillance et Amélioration des performances. Satisfaction des clients (interne) / AM | 9. Evaluation des performances | L' enquêtte de satisfaction des services de soins est évaluée et tracée. | Des enquêtes de satisfaction sont réalisées et enregistrées dans la rubrique: B:\\SERVICE_BIOMEDICAL\Enquête de satisfaction\Enquête 2023\Résultat général enquête de satisfaction BIOMEDICAL sept23.ppt | [11 empty] | Suite à l'enquête de satisfaction faire apparaître le taux de satisfaction gbobale.
| Question 26 : L'entité biomédicale prend en compte les incertitudes mais aussi les opportunités associées à la bonne exploitation des équipements médicaux. (10 POINTS) | Contexte du CHU | Evolution et suivi | Procéssus selon cartographie ISO 9001 | Chapitre ISO 9001 | Résultats | Mode de preuve choisi par le CHU de Nîmes et documents transmis sur le site ACESIA de L'AFNOR
o MDP 1 : Information ou document décrivant la méthodologie d'identification et de prise en compte des incertitudes et des opportunités pour la bonne exploitation des dispositifs médicaux (Qui fait Quoi, Quand et Comment...). • Note : Ceci peut s'appuyer entre autres sur une analyse de risques, un rapport bénéfices/risques, des actions préventives, des réunions de concertation avec les utilisateurs, des audits terrain…
o MDP 2 : Information ou document explicitant la mise en œuvre des actions associées à la prise en compte des incertitudes et opportunités sur la bonne exploitation des dispositifs médicaux (Qui fait Quoi, Quand et Comment).
o MDP 3 : Information ou document indiquant les personnels de l'entité biomédicale ayant suivi une formation sur le management des risques et les rapports bénéfices/risques.
| o MDP 4 : Information ou document démontrant que la démarche d'analyse des risques, incertitudes et opportunités est pertinente, menée avec les utilisateurs et mise à jour annuellement (Qui fait Quoi, Quand et Comment). | Dans le cadre de l'ISO9001 et le systèmes documentaire et d'information, la prise en compte des incertitudes et opportunités est affichée. | Un bilan annuel retraçant l'analyse des risques, incertitudes et opportunités avec tous les acteurs doit être maintenu. | Cartographie des procéssus / P2-Surveillance et Amélioration des performances. Processus Support: S6-Systèmes documentaire et d'information / AM | 6. Planification du SMQ, REF ISO: 6.1.1 / 6.1.2 5. Leadership et engagement, REF ISO: 5.1 10. Amélioration, REF ISO: 10.1 / 10.2.1 | L'information résident dans un tableau de suivi, qui se trouve dans le fichier partagé de l'entité biomédicale: B\SERVICE_BIOMEDICAL | Le procédure est enregistré et consultable: B:\\SERVICE_BIOMEDICAL\Certification ISO 9001 V2015\Pilotage\P2-Surveillance et Amélioration des performances-PABM002. tableau de recensement dans:B:\SERVICE_BIOMEDICAL\Ecarts et améliorations. | La prise en compte des incertitudes et opportunités associées à l'exploitation des dispositifs médicaux sont évoqué lors des réunions hebdomadaires des cadres de l'entité biomédicale, un écart est alors crée.
| Question 27 : Les activités opérationnelles de l’entité biomédicale sont planifiées de manière agile et pertinente avec les personnes concernées et réalisées de manière tracée. En cas de non-conformité sur les résultats attendus, des dispositions correctives sont mises en œuvre. (20 POINTS) | Contexte du CHU | Evolution et suivi | Procéssus selon cartographie ISO 9001 | Chapitre ISO 9001 | Résultats | Mode de preuve choisi par le CHU de Nîmes et documents transmis sur le site ACESIA de L'AFNOR
o MDP 1 : Information ou document présentant la planification des activités biomédicales sur l’année N-1
o MDP 2 : Information, document ou procédure sur les modalités d’élaboration et de modification de la planification des activités opérationnelles biomédicales (Qui fait Quoi, Quand et Comment…).
o MDP 3 : 2 exemples d’enregistrement d’activités opérationnelles biomédicales réalisées sur l’année N-1.
| o MDP 4 : Information ou document démontrant les adaptations aux besoins ou les actions correctives prévues ou mises en œuvre après l’identification d’une non-conformité. | Dans le cadre de l'ISO 9001, le processus de maintenance prévoit la mise en œuvre après l'identification d'une non-conformité. | Traçabilité des non-conformités après une maintenance? | Cartographie des procéssus / P1- Politique et Organisation du service. Processus de maintenance: O4-Maintenance préventive / FCU | 8. Réalisation des activités opérationnelles | information résident dans la GMAO en correctif sur l'équipement.? | Le procédure est enregistré et consultable: B:\\SERVICE_BIOMEDICAL\Certification ISO 9001 V2015\Opérationnel\O4-Maintenance préventive.
THEME 5 | Question 28 : Les réglages et paramétrages des dispositifs médicaux à la mise en service et lors des interventions techniques sont conservés et consultables. (15 POINTS) | Contexte du CHU | Evolution et suivi | Procéssus selon cartographie ISO 9001 | Chapitre ISO 9001 | Résultats | Mode de preuve choisi par le CHU de Nîmes et documents transmis sur le site ACESIA de L'AFNOR
CONDITIONS DE TRAVAIL ET PRISE EN COMPTE DES RISQUES | o MDP 1 : Information, document ou procédure de conservation des réglages et paramétrages à la mise en service et lors des maintenances et contrôle qualité des dispositifs médicaux critiques (Qui fait Quoi, Quand et Comment).
o MDP 2 : 2 exemples d'enregistrement des réglages et paramétrages à la mise en service et lors des maintenances et contrôles qualité de dispositifs médicaux critiques différents.
o MDP 3 : Information, liste ou document sur l'identification des personnels de l'entité biomédicale devant connaître et mettre en œuvre la procédure de conservation des réglages et paramétrages des dispositifs médicaux
| o MDP 4 : Information ou document précisant les dispositifs médicaux et les personnels habilités concernés par la procédure de conservation des réglages et paramétrages. | Les techniciens biomédicaux sont répartient en 5 secteurs de spécialités, les réglages et paramétrages sont conservés dans la GMAO et/ou l'espace partagé (B:), accessible à toute l'entité biomédicale. | Tenir à jour les dossiers machines à la suite de nouvelles procédure ou paramétrages et statuer sur un chemin de stockage unique. | Cartographie des procéssus / P1- Politique et Organisation du service. Processus de réalisation des investissements: O3-Mise en service de l'équipement / EPE. | 8. Réalisation des activités opérationnelles | l'ensemble de l'entité biomédicale à accés via la GMAO AssetPlus ou l'espace partagé B, aux paramètres / mode d'emploi / adresses informatiques des dispositifs médicaux. | Les réglages et paramètre des dispositifs médicaux sont conservés et consultables sur l'espace partagé:B:\\ASSETPLUS_BIOMED
| Question 29 : L'entité biomédicale dispose de locaux adaptés, en surface et en fonctionnalité, aux besoins de ses personnels (même temporaires comme les stagiaires) pour remplir leurs missions. (20 POINTS) | Contexte du CHU | Evolution et suivi | Procéssus selon cartographie ISO 9001 | Chapitre ISO 9001 | Résultats | Mode de preuve choisi par le CHU de Nîmes et documents transmis sur le site ACESIA de L'AFNOR
o MDP 1 : Information, extrait ou document montrant le plan des locaux de l'entité biomédicale avec localisation des fonctions et définition des zones de travail, de rangement et de circulation
| o MDP 2 : Information ou document montrant que la surface par technicien de l'entité biomédicale est suffisante pour sa sécurité et la qualité de ses prestations. • Note : généralement cette surface est entre 25 m2 et 35m2 (source en accès libre : https://travaux.master.utc.fr/articles-publies/2019_05_idsap/ ) | Le plan et métrage des surfaces allouées au service biomédical est consultable. | Suite aux travaux en cours (printemp 2024) dans l'amélioration des locaux de l'entité biomédicale, une enquête de satisfaction auprés des utilisateurs (personnels internes/techniciens biomed et intervenants, commerciaux externes) devra être initié. | Cartographie des procéssus / P1- Politique et Organisation du service. Ressources matériels: ECME, Equipement, Locaux, Hygiene et sécurité. / EPE | 4. Contexte de l'organisme. | A l'heure actuelle une surface moyenne de 28,5 m2 par technicien est effective. (Un futur local de stockage d'environ 25 m2 verra le jour au début de l'été 2024). | Le procédure est enregistré et consultable: B:\\SERVICE_BIOMEDICAL\Certification ISO 9001 V2015\Suypport\S2-Ressources matérielles PABM011-V1 | [11 empty] | Enquête de satisfaction auprès de l'entité biomédicale sur l'appréciation de leur locaux.
o MDP 3 : Information, extrait ou document démontrant que l'entité biomédicale dispose des fluides médicaux, des installations électriques et de l'infrastructure compatibles avec ses activités opérationnelles dont celles de maintenance et de contrôle qualité.
o MDP 4 : Information ou document prouvant que les locaux sont appréciés par le personnel de l'entité biomédicale, les visiteurs et les utilisateurs (enquêtes de satisfaction) et périodiquement améliorés.
| Question 30 : L'entité biomédicale est attentive à la propreté et à la bonne organisation fonctionnelle de ses espaces de travail. (15 POINTS) | Contexte du CHU | Evolution et suivi | Procéssus selon cartographie ISO 9001 | Chapitre ISO 9001 | Résultats | Mode de preuve choisi par le CHU de Nîmes et documents transmis sur le site ACESIA de L'AFNOR
o MDP 1 : Informations ou document sur les modalités d'organisation, de rangement et de nettoyage des espaces de travail (Qui fait Quoi, Quand et Comment…).
o MDP 2 : Information précisant les formations suivies par les personnels de l'entité biomédicale sur l'hygiène et l'ergonomie au poste de travail (dates, durées, contenus…).
o MDP 3 : Information ou document démontrant qu'une démarche "5S" ou équivalente est mise en œuvre périodiquement permettant de conserver les espaces de travail rangés et propres. • Note : source sur la méthode 5S en accès libre : https://fr.wikipedia.org/wiki/5S
| o MDP 4 : Information ou document sur la prise en compte périodique des retours des personnels de l'entité biomédicale pour améliorer l'ergonomie, l'hygiène et la propreté des espaces de travail (Qui fait Quoi, Quand et Comment…). | Les locaux de l'entité biomédicale sont néttoyés par les agents de ménage du CHU. | Poursuivre la prise en compte des retours des personnels biomédicaux sur leurs conditions de travail (ergonomie / hygiène/propreté des espaces de travail) | Cartographie des procéssus / P1- Politique et Organisation du service. Ressources matériels: ECME, Equipement, Locaux, Hygiene et sécurité. / EPE | 4. Contexte de l'organisme. | Les aspects sur l'hygiène, l'ergonomie de travail, sont évoqué lors des réunions de service. | Exemple de compte rendu de réunion trimestrielle ou le sujet est évoqué. | Tracer lors des réunions de service, les retours des personnels de l'entité biomédicale pour améliorer l'ergonomie, l'hygiène des espaces de travail
| Question 31 : L'entité biomédicale peut localiser les dispositifs médicaux et dresser un bilan de leur état technique et de l'historique des interventions faites. (10 POINTS) | Contexte du CHU | Evolution et suivi | Procéssus selon cartographie ISO 9001 | Chapitre ISO 9001 | Résultats | Mode de preuve choisi par le CHU de Nîmes et documents transmis sur le site ACESIA de L'AFNOR
o MDP 1 : Information ou document précisant comment un personnel de l'entité biomédicale peut localiser à tout moment un dispositif médical existant dans l'inventaire afin de le prendre en charge rapidement.
o MDP 2 : 2 extraits récents (année N) du système d'information montrant la localisation précise et l'état technique de dispositifs médicaux critiques.
o MDP 3 : Information, document ou processus chronologique prouvant un délai inférieur à 10 mn pour obtenir la localisation et l'état technique de n'importe quel dispositif médical critique de l'établissement (ou de son groupement).
| o MDP 4 : Information ou document prouvant que des dispositions techniques permettent la localisation en temps réel des dispositifs médicaux (par exemple géolocalisation) et l'accès à leur état technique. | Le CHU possède une GMAO "Asset Plus" qui permet l'identification de l'état technique du dispositif médical ainsi que sa localisation (dans quelle unité fonctionnelle). | Une étude de faisabilité est en cours dans la confection d'étiquettes RFID qui en liaison avec la GMAO perméttrait la localisation précise des dispositifs "orphelin" (non trouvé lors des campagnes de maintenance) | Cartographie des procéssus / P1- Politique et Organisation du service. Processus de maintenance: O5-Maintenance corrective interne et externe / EPE | 8. Réalisation des activités opérationnelles | la GMAO permet à l'ensemble de l'entité biomédicale de connaitre l'état technique des DM ainsi que l'historique des interventions. | Le procédure est enregistré et consultable: B:\\SERVICE_BIOMEDICAL\Certification ISO 9001 V2015\Opérationnel\O5-Maintenance corrective-PABM008.
| Question 32 : L'entité biomédicale s'assure, en lien avec les services utilisateurs, qu'une procédure d'hygiène-sécurité et de décontamination est systématiquement appliquée lors de la prise en charge de dispositifs médicaux contaminés. (20 POINTS) | Contexte du CHU | Evolution et suivi | Procéssus selon cartographie ISO 9001 | Chapitre ISO 9001 | Résultats | Mode de preuve choisi par le CHU de Nîmes et documents transmis sur le site ACESIA de L'AFNOR
o MDP 1 : Informations, contrats de service ou procédure de prise en charge, par l'entité biomédicale, de dispositifs médicaux décontaminés par les services utilisateurs (Qui fait Quoi, Quand et Comment…).
o MDP 2 : Information ou document précisant les modalités de traçabilité des dispositifs médicaux décontaminés tout au long de leur prise en charge au sein de l'entité biomédicale.
o MDP 3 : Information ou document prouvant l'évaluation périodique annuelle du respect de ces modalités par le personnel biomédical et les utilisateurs.
| o MDP 4 : Information ou document prouvant la mise en œuvre et la mesure des résultats d'actions d'amélioration annuelles faisant suite aux évaluations réalisées. | Le document de décontamination du dispositif médical avant sa prise en charge par l'entité biomédicale existe dans l'application NORMEA, il est accéssible à l'ensemble du personnel. les pratiques exigées règlementaires prévoient la fourniture des EPI aux agents concernés. | Toujours être attentif aux procédés de décontamination ou désinfection appliqués sur les dispositifs médicaux contaminés. des évaluations par des prélèvements de surface sont à organiser. Bien utiliser les équipements de protection. | Cartographie des procéssus / P1- Politique et Organisation du service. Processus de maintenance: O5-Maintenance corrective interne et externe / EPE. préventive et contrôles réglementaires / FCU | 8. Réalisation des activités opérationnelles | la procédure est enregistré et stocké dans l'application NORMEA ref: EHYG086 | Le service d'hygiène possède les procédures. | Enregistrer les résultats des prélèvements de surface éffectué dans le cadre de la prise en charge des DM.
| Question 33 : L'entité biomédicale veille à la gestion de ses encombrants ou rebuts, de ses déchets et effluents vis-à-vis de l'environnement. (10 POINTS) | Contexte du CHU | Evolution et suivi | Procéssus selon cartographie ISO 9001 | Chapitre ISO 9001 | Résultats | Mode de preuve choisi par le CHU de Nîmes et documents transmis sur le site ACESIA de L'AFNOR
| o MDP 1 : Information, document ou procédure précisant les dispositions de gestion des encombrants, rebuts, déchets et effluents de l'entité biomédicale (Qui fait Quoi, Quand et Comment…). | [17 empty] | Bilan de la politique environnementale de l'entité biomédicale.
o MDP 2 : 2 exemples d'enregistrements récents de dispositions mises en œuvre (traçabilité des actions faites).
o MDP 3 : Liste ou information sur les personnels de l'entité biomédicale devant connaître et mettre en œuvre les dispositions ou formés aux problématiques et normes environnementales.
| o MDP 4 : Information ou document démontrant que l'entité biomédicale met en œuvre une politique environnementale et la respecte en l'évaluant périodiquement. | Chaque secteurs de l'entité biomédicale à tour de rôle et pendant 1 mois, gèrent les encombrants, l'évacuation des déchets….suivant la politique environnementale du CHU. | Un plan organisationnel des différentes zone de stockage pourrait servir à identifier les appareils en attente d'intervention de ceux réparés. | Cartographie des procéssus / P1- Politique et Organisation du service. Ressources matériels: ECME, Equipement, Locaux, Hygiene et sécurité. / EPE | 4. Contexte de l'organisme. | Planning affiché au sein de l'entité biomédicale, avec le rappel des taches à éffectuer. | La procédure est enregistré et consultable: B:\\SERVICE_BIOMEDICAL\taches mensuelles et GESTION DES TACHES TRANSVERSALES ATELIER.
| Question 34 : L'entité biomédicale veille à la gestion des dispositifs médicaux hors-service et à la valorisation de ceux réformés mais encore fonctionnels. (10 POINTS) | Contexte du CHU | Evolution et suivi | Procéssus selon cartographie ISO 9001 | Chapitre ISO 9001 | Résultats | Mode de preuve choisi par le CHU de Nîmes et documents transmis sur le site ACESIA de L'AFNOR
o MDP 1 : Information, document ou procédure précisant les modalités de retrait de service ou de réforme des dispositifs médicaux et des suites données (Qui fait Quoi, Quand et Comment…) • Note : Ces modalités devraient comprendre au moins l'identification précise, la mise à jour de l'inventaire, le lieu de stockage, la modalité d'enlèvement et d'élimination…
o MDP 2 : Information, document ou procédure précisant les modalités de valorisation ou de réutilisation des dispositifs médicaux réformés mais encore fonctionnels. • Note : Ces modalités devraient comprendre au moins l'identification précise du dispositif, la procédure de donation humanitaire ou celle de revente…
o MDP 3 : Liste ou information précisant les personnels de l'entité biomédicale devant connaître et mettre en œuvre les dispositions de réforme ou de valorisation des dispositifs médicaux mis hors-service.
| o MDP 4 : Information ou document prouvant, sur l'année N-1, que des dispositifs réformés mais encore fonctionnels sont décontaminés et valorisés et que leurs pièces détachées ou accessoires et les documents d'emploi, d'entretien et de maintenance sont conservés lorsque c'est pertinent. | Dans le cadre de l'ISO 9001, la procédure de valorisation des dispositifs réformés existe | Poursuivre par l'intermédiaire de conventions et certificats de cession tracés et enregistrés, le suivi des dispositifs médicaux réformés. | Cartographie des procéssus / P1- Politique et Organisation du service. Processus de maintenance: O6-Gestion de la Réforme (transfert, don, revente, destruction) / EPE | 8. Réalisation des activités opérationnelles | Traçabilité dans la GMAO "Asset Plus" des dispositifs médicaux après leurs réforme. | Extraction de la GMAO ASET PLUS, suite à un filtre appliqué sur les dispositifs réformés avec conservation de toutes les interventions réalisées depuis sa mise en service. {Zone de stockage actuel du fichier excel sur la procédure de réforme :file:///B:\SERVICE_BIOMEDICAL\certification-ISO 9001V2015\opérationnel\06gestion de la réforme.}
THEME 6 | Question 35 : L'entité biomédicale identifie et prend en compte les facteurs positifs ou négatifs qui influent sur sa capacité à remplir ses missions et à atteindre ses objectifs mesurables. (10 POINTS) | Contexte du CHU | Evolution et suivi | Procéssus selon cartographie ISO 9001 | Chapitre ISO 9001 | Résultats | Mode de preuve choisi par le CHU de Nîmes et documents transmis sur le site ACESIA de L'AFNOR
ANALYSE ET AMÉLIORATION CONTINUE | o MDP 1 : Liste ou information précisant les personnels de l'entité biomédicale formés et maîtrisant les outils qualité ou de résolution de problèmes (brainstorming, QQOQCP, votes, diagrammes, anticipation des risques et incertitudes…).
o MDP 2 : Information ou document prouvant le suivi d'indicateurs associés à la performance (efficacité, efficience et qualité perçue) de l'entité biomédicale. • Note : des indicateurs de performance sont cités dans le "Guide des Bonnes Pratiques de l'Ingénierie Biomédicale v2011", synthèse en accès libre : https://travaux.master.utc.fr/openaccess/2021_01_idsoa/
o MDP 3 : Information ou document prouvant la réalisation périodique (au moins une fois tous les 3 ans) d'une analyse "forces / faiblesses /opportunités / menaces" (matrice SWOT en anglais) ou d'une autre modalité pour identifier les facteurs d'influence sur la performance (efficacité, efficience et qualité perçue) de l'entité biomédicale.
| o MDP 4 : Information ou document prouvant les actions d'amélioration mises en œuvre, sur les années N-2 et N-1, suite à l'identification des facteurs d'influence sur la performance (efficacité, efficience et qualité perçue) de l'entité biomédicale | Dans le cadre de l'ISO 9001, la revue de direction identifie les écarts ainsi que les améliorations visées pour augmenter l'éfficience. | Poursuivre l'identification des actions d'améliorations à mener pour rendre l'entité biomédicale plus efficace, efficiente avec une qualité perçue augmentée. | Cartographie des procéssus / P2-Surveillance et Amélioration des performances. Processus Support: S6-Systèmes documentaire et d'information / AM | 7. Support: Besoins documentaires (7.5) | Une revue de direction est élaborée annuellement et accessible sur un espace partagé commun à l'entité biomédicale. | La revue de direction est enregistrée et accéssible à l'entité biomédicale sur l'espace partagé: B:\\SERVICE_BIOMEDICAL\Certification ISO 9001 V2015\Revue de direction\2023\Revue de Direction BIOMEDICAL 2023 V3.ppt |  |  | Tracer dans la revue de direction les actions d'amélioration mises en œuvre sur l'année N-1
| Question 36 : La communication interne est définie et connue du personnel biomédical : périodicité et modalités des réunions, instructions, notes de service, partage d’information… (20 POINTS) | Contexte du CHU | Evolution et suivi | Procéssus selon cartographie ISO 9001 | Chapitre ISO 9001 | Résultats | Mode de preuve choisi par le CHU de Nîmes et documents transmis sur le site ACESIA de L'AFNOR
o MDP 1 : Information ou procédure décrivant les modalités et la périodicité de la communication interne au sein de l'entité biomédicale (Qui fait Quoi, Quand et Comment…).
o MDP 2 : Informations ou enregistrements sur l'année N-1 des différentes activités de communication interne auprès des services ou directions de l’établissement. Informations, documents ou extraits montrant la traçabilité des réunions de l’entité biomédicale et des décisions prises sur l'année N-1.
o MDP 3 : Information ou document montrant comment le personnel biomédical est informé préventivement et peut accéder aux comptes-rendus et documents associés aux communications internes prévues et réalisées.
| o MDP 4 : Information, extrait ou document prouvant que des améliorations sont mises en œuvre suite aux activités de communication interne. | Des réunions régulières et planifiées entre les ingénieurs, les cadres de l'entité biomédicale et l'équipe de techniciens sont organisées avec des comptes rendus à l'appui. | Poursuivre ces réunions régulières necessaires à l'implication de toute l'entité biomédicale. | Cartographie des procéssus / P2-Surveillance et Amélioration des performances. Processus Support: S6-Systèmes documentaire et d'information / AM | 7. Support: Besoins documentaires REF ISO: 7.5 | Tous les comptes rendus des réunions sont accéssible à toute l'entité biomédicale sur un espace informatique partagé. | Les comptes rendus sont accéssibles et enregistrés sur l'espace partagé:B\\SERVICE_BIOMEDICAL\CR réunion.
| Question 37 : L'entité biomédicale veille à la qualité de l'accueil des personnes (soignants, fabricants, prestataires, visiteurs…) dans ses locaux et à la compréhension mutuelle des informations échangées. (10 POINTS) | Contexte du CHU | Evolution et suivi | Procéssus selon cartographie ISO 9001 | Chapitre ISO 9001 | Résultats | Mode de preuve choisi par le CHU de Nîmes et documents transmis sur le site ACESIA de L'AFNOR
o MDP 1 : Information ou document précisant les modalités d'organisation de l'accueil de personnes extérieures à l'entité biomédicale (horaires, charte, conditions de sécurité etc).
o MDP 2 : Liste ou information indiquant les personnels de l'entité biomédicale devant connaître et appliquer les modalités d'accueil
o MDP 3 : Information, document ou procédure précisant les modalités mises en œuvre pour recueillir et analyser les perceptions des personnes extérieures sur leur accueil au sein de l'entité biomédicale.
| o MDP 4 : Information ou document prouvant que l'enquête de satisfaction annuelle concernant toutes les parties intéressées (notamment les soignants, fournisseurs et prestataires) atteint un résultat supérieur à 80%. | / | Une Enquête de satisfaction est à mener | Cartographie des procéssus / P2-Surveillance et Amélioration des performances. Satisfaction des clients (interne) / AM | 9. Evaluation des performances. REF ISO: 9.1.3 | / |  | Lancer une enquête de satisfaction auprès des parties intéressés, sur l'année N-1 | [10 empty] | Etablir le bilan de l'enquête de satisfaction sur la qualité d'accueil des personnes au sein de l'entité biomédicale;
| Question 38 : L'entité biomédicale identifie et calcule périodiquement des indicateurs d'activité pertinents pouvant être compris et communiqués auprès des Directions. (20 POINTS) | Contexte du CHU | Evolution et suivi | Procéssus selon cartographie ISO 9001 | Chapitre ISO 9001 | Résultats | Mode de preuve choisi par le CHU de Nîmes et documents transmis sur le site ACESIA de L'AFNOR
o MDP 1 : Information ou document précisant les liens identifiés entre les missions, les objectifs, la politique qualité et les indicateurs d'activité retenus comme représentatifs de toutes les prestations de l'entité biomédicale et compréhensibles par les Directions.
o MDP 2 : Information, document ou procédure montrant les modalités de recueil des données et d'analyse périodique des indicateurs d'activité (Qui fait Quoi, Quand et Comment…).
o MDP 3 : Information ou document prouvant qu'un rapport d'activité est élaboré annuellement, qu'il expose les résultats sur les indicateurs d'activité et permet de mettre en évidence des axes de progrès.
| o MDP 4 : Information ou document prouvant que les rapports d'activité de l'entité biomédicale sont communiqués périodiquement auprès des Directions de l'établissement ou de son groupement. | Dans le cadre de l'ISO 9001, la revue de direction du secteur biomédical identifie des indicateurs d'activité qui sont communiqués auprès des directions. | Poursuivre et/ou développer le suivi d'indicateurs d'activité pertinents, communiqués à la direction. | Cartographie des procéssus / P2-Surveillance et Amélioration des performances. Processus Support: S6-Systèmes documentaire et d'information / AM | 7. Support: Besoins documentaires REF ISO: 7.5 | Une revue de direction est élaborée annuellement et accessible sur un espace partagé commun à l'entité biomédicale. Elle est transmise à la direction chaque année. | La revue de direction est enregistrée et accéssible à l'entité biomédicale sur l'espace partagé: B:\\SERVICE_BIOMEDICAL\Certification ISO 9001 V2015\Revue de direction\2023\Revue de Direction BIOMEDICAL 2023 V3.ppt |  |  | La revue de direction est présenté et remise à la direction annuellement.
| Question 39 : L'entité biomédicale mène périodiquement des audits internes et des enquêtes de satisfaction sur l'ensemble de ses activités et en tire des enseignements pour progresser. (20 POINTS) | Contexte du CHU | Evolution et suivi | Procéssus selon cartographie ISO 9001 | Chapitre ISO 9001 | Résultats | Mode de preuve choisi par le CHU de Nîmes et documents transmis sur le site ACESIA de L'AFNOR
o MDP 1 : Information, document ou procédure précisant les modalités de planification annuelle et de réalisation des audits internes et des enquêtes de satisfaction (Qui fait Quoi, Quand et Comment…)
o MDP 2 : Liste ou information indiquant les personnels de l'entité biomédicale formés et contributeurs aux diagnostics, audits internes et enquêtes de satisfaction
o MDP 3 : Preuves récentes (année N-1) de la réalisation d'audits internes et d'enquêtes de satisfaction
| o MDP 4 : Information ou document récent explicitant les progrès réalisés sur l'activité de l'entité biomédicale suite aux audits internes ou aux enquêtes de satisfaction | le CHU a initié une enquête de satisfaction en 2021 et 2023 auprès des services de soin.Le service biomédical a été certifié ISO 9001 en octobre 2022. | Obtenir la reconduction de l'ISO 9001 en octobre 2024 suite à l'audit de contrôle. Poursuivre l'enquêtte de satisfaction auprès des services de soins et support. | Cartographie des procéssus / P2-Surveillance et Amélioration des performances. Processus Support: S6-Systèmes documentaire et d'information / AM | 9. Evaluation des performances. REF ISO: 9.2.1 /9.2.2/9.1.2 | Les rapports d'audit interne et externe sont enregistrés et consultable par l'entité biomédicale | les rapports d'audit sont enregistrés et accéssible à l'entité biomédicale sur l'espace partagé: B:\\SERVICE_BIOMEDICAL\Certification ISO 9001 V2015\audit | [9 empty] | Audit annuel par l'AFNOR dans le cadre de l' ISO 9001
| Question 40 : L'entité biomédicale contribue au développement de sa communauté professionnelle en publiant des articles sur ses expériences, en participant aux colloques, salons ou journées techniques biomédicales, en animant des sites ou des réseaux sociaux professionnels. (10 POINTS) | Contexte du CHU | Evolution et suivi | Procéssus selon cartographie ISO 9001 | Chapitre ISO 9001 | Résultats | Mode de preuve choisi par le CHU de Nîmes et documents transmis sur le site ACESIA de L'AFNOR
o MDP 1 : Liste ou informations sur les actions professionnelles réalisées sur les années N-2 et N-1 (participations à des colloques biomédicaux, contributions à des articles, à des réseaux sociaux...).
o MDP 2 : Liste ou information indiquant les personnels de l'entité biomédicale contributeurs au développement de la communauté professionnelle (extrait d'un rapport d'activité, d'un journal interne…).
o MDP 3 : Information ou document indiquant les projets des personnels de l'entité biomédicale pour contribuer dans les prochaines années au développement de la communauté professionnelle biomédicale.
| o MDP 4 : Informations ou documents prouvant que l'entité biomédicale contribue activement au développement de sa communauté professionnelle. • Note : rôles au sein d'instances, d'associations, de sociétés savantes, d'organismes de normalisation, d'autorités ou de tutelles, rôles actifs dans une revue professionnelle ou lors de colloques biomédicaux, contributeurs à l'animation de sites web ou de réseaux sociaux professionnels... | Les ingénieurs biomédicaux participent chaque année aux journées AFIB, ainsi que ponctuellement aux journées régionales, communiquent sur les réseaux sociaux professionnels, font partie de groupe expert délégués de l'AFIB. | Poursuivre la veille technologique en ingénierie, motiverr la participation à des colloques biomédicaux (JTB de l'AAMB) à l'attention des techniciens. | Cartographie des procéssus / P2-Surveillance et Amélioration des performances. Processus Support: S6-Systèmes documentaire et d'information / AM | 7. Support: Besoins documentaires REF ISO: 7.5 | Liste du personnel de l'entité biomédicale ayant participé à de la veille technologique | Le listing du suivie des formations/salons professionnels de l'entité biomédicale, par agents, et tout au long de leur activités au sein du CHU de Nîmes. {Zone de stockage actuel du fichier excel :file:///B:\SERVICE_BIOMEDICAL\RH et Formation\Formation de service | [9 empty] | Participation au congré AFIB pour les ingénieurs | Participation au congrés AAMB pour les techniciens
| Question 41 : L'entité biomédicale compare ses pratiques avec celles de ses pairs pour identifier et mettre en œuvre des pistes d'innovation. (10 POINTS) | Contexte du CHU | Evolution et suivi | Procéssus selon cartographie ISO 9001 | Chapitre ISO 9001 | Résultats | Mode de preuve choisi par le CHU de Nîmes et documents transmis sur le site ACESIA de L'AFNOR
o MDP 1 : Information ou document démontrant la prise de conscience ou la motivation du personnel de l'entité biomédicale sur les enjeux d'innover dans leurs pratiques quotidiennes
o MDP 2 : Information, document ou procédure précisant les modalités de comparaison des pratiques internes avec celles des autres entités biomédicales (réunions formelles, rencontres informelles, en présentiel ou à distance…)
o MDP 3 : Information précisant les pistes d'innovation dans les pratiques biomédicales identifiées et mises en œuvre sur les années N-2 et N-1.
| o MDP 4 : Information ou document prouvant les effets positifs des innovations mises en œuvre sur les années N-2 et N-1 dans les pratiques professionnelles biomédicales de l'établissement ou de son groupement. | L'audit chaque année de l'ISO 9001 par les experts de l'AFNOR, permet l'évolution de la qualité perçue dans les pratiques professionnelles. | Poursuivre le référencement de l'entité biomédicale à l'ISO 9001 et lancer la même démarche sur le nouveau référenciel AFAQ Service Biomédical. | Cartographie des procéssus / P2-Surveillance et Amélioration des performances. Processus Support: S6-Systèmes documentaire et d'information / AM | 8. Réalisation des activités opérationnelles | Résultat de l'audit | les rapports d'audit sont enregistrés et accéssible à l'entité biomédicale sur l'espace partagé: B:\\SERVICE_BIOMEDICAL\Certification ISO 9001 V2015\audit | Tracer les pistes d'innovation mis en œuvre en N-1 et N-2

## Ecarts relevés
Ecarts relevés du SMQ de l'entité biomédicale relatifs au référentiel AFAQ Service Biomédical
Question 8 : L’inventaire du parc des dispositifs médicaux pris en charge est suivi, précis et accessible. (10 POINTS) | Ecarts à lever pour atteindre une qualité perçue supérieure
o MDP 1 : Information, document ou procédure de mise à jour, de consultation et de suivi de l'inventaire du parc des dispositifs médicaux (Qui fait Quoi, Quand et Comment...)
o MDP 2 : 2 exemples de "Fiche inventaire" sur des dispositifs médicaux critiques de types différents. • Note : Une "fiche inventaire" devrait comprendre les informations essentielles sur l'équipement dont au moins : n° d'inventaire unique, marque ou nom du fabricant, modèle, n° de série, fournisseur, date de première mise en service, localisation, contrat de maintenance éventuel, périodicité et lieu des maintenances et contrôles qualité...
o MDP 3 : Information ou document de synthèse de l'inventaire, sur l'année N-1, montrant son état global et la répartition de la criticité des dispositifs médicaux. • Note : Si possible, l'état global devrait permettre de visualiser la répartition de la vétusté, de l'état technique, du taux d'usage et de la criticité des dispositifs médicaux en inventaire. | L'inventaire comptable du service financier doit être corrélé annuellement avec celui du service biomédical. Une procédure de contractualisation du suivi de l'inventaire comptable des DM, doit être établie avec les services financiers pour s'assurer de la cohérence avec la GMAO
o MDP 4 : Information ou document prouvant que, sur l'année N-1, l'inventaire comptable de l'établissement est cohérent avec l'inventaire géré par l'entité biomédicale. • Note : Ceci peut être démontré par les résultats d'une procédure mise en œuvre annuellement en lien avec les services comptables ou financiers de l'établissement. Dans certains établissements, les commissaires aux comptes venant auditer l’entité biomédicale, peuvent demander non seulement la liste des équipements achetés et installés sur l’année, mais également ceux sortis du parc biomédical exploité.
Question 11 : Les maintenances préventives et les contrôles qualité des dispositifs médicaux sont assurés dans les délais prévus et les rapports d'intervention sont archivés et consultables. (15 POINTS) | Ecarts à lever pour atteindre une qualité perçue supérieure
o MDP 1 : Information ou document indiquant les modalités de planification des maintenances préventives et des contrôles qualité sur l'année N-1 (Qui fait Quoi, Quand et Comment…). Information sur l'anticipation des incertitudes sur la disponibilité des dispositifs médicaux aux jours prévus. Information sur la tolérance de retard (en fonction des criticités ou d’autres motifs) par rapport au plan prévisionnel de maintenance préventive
o MDP 2 : 2 extraits ou exemples sur l'année N-1 de rapports d'intervention en maintenance préventive et contrôle qualité sur des dispositifs médicaux critiques de types différents montrant leur réalisation dans les délais prévus
o MDP 3 : Information ou document démontrant, sur l'année N-1, le respect des délais prévus de réalisation des maintenances préventives et contrôles qualité pour au minimum 80% des dispositifs médicaux critiques | Un suivi mensuel rigoureux des OMP à réaliser par secteur d'actvité pour permettre l'augmentation des délais prévus de réalisation des maintenances préventives et contrôle qualité, supérieur à 95% pour les dispositifs médicaux critiques.
o MDP 4 : Information ou document démontrant, sur l'année N-1, le respect des délais prévus de réalisation des maintenances préventives et contrôles qualité, supérieur à 95% pour les dispositifs médicaux critiques.
Question 29 : L'entité biomédicale dispose de locaux adaptés, en surface et en fonctionnalité, aux besoins de ses personnels (même temporaires comme les stagiaires) pour remplir leurs missions. (20 POINTS) | Ecarts à lever pour atteindre une qualité perçue supérieure
o MDP 1 : Information, extrait ou document montrant le plan des locaux de l'entité biomédicale avec localisation des fonctions et définition des zones de travail, de rangement et de circulation
o MDP 2 : Information ou document montrant que la surface par technicien de l'entité biomédicale est suffisante pour sa sécurité et la qualité de ses prestations. • Note : généralement cette surface est entre 25 m2 et 35m2 (source en accès libre : https://travaux.master.utc.fr/articles-publies/2019_05_idsap/ ) | Suite aux travaux en cours (printemp 2024) dans l'amélioration des locaux de l'entité biomédicale, une enquête de satisfaction auprés des utilisateurs (personnels internes/techniciens biomed et intervenants, commerciaux externes) devra être initié. Effectué tout au long de l'année celle-ci permettra de placer le service biomédical dans l'évolution du bien être au travail.
o MDP 3 : Information, extrait ou document démontrant que l'entité biomédicale dispose des fluides médicaux, des installations électriques et de l'infrastructure compatibles avec ses activités opérationnelles dont celles de maintenance et de contrôle qualité.
o MDP 4 : Information ou document prouvant que les locaux sont appréciés par le personnel de l'entité biomédicale, les visiteurs et les utilisateurs (enquêtes de satisfaction) et périodiquement améliorés.
Question 37 : L'entité biomédicale veille à la qualité de l'accueil des personnes (soignants, fabricants, prestataires, visiteurs…) dans ses locaux et à la compréhension mutuelle des informations échangées. (10 POINTS) | Ecarts à lever pour atteindre une qualité perçue supérieure
o MDP 1 : Information ou document précisant les modalités d'organisation de l'accueil de personnes extérieures à l'entité biomédicale (horaires, charte, conditions de sécurité etc).
o MDP 2 : Liste ou information indiquant les personnels de l'entité biomédicale devant connaître et appliquer les modalités d'accueil
o MDP 3 : Information, document ou procédure précisant les modalités mises en œuvre pour recueillir et analyser les perceptions des personnes extérieures sur leur accueil au sein de l'entité biomédicale.
o MDP 4 : Information ou document prouvant que l'enquête de satisfaction annuelle concernant toutes les parties intéressées (notamment les soignants, fournisseurs et prestataires) atteint un résultat supérieur à 80%. | Une Enquête de satisfaction est à mener annuelle pour évaluer le resenti de toutes les parties intéressées en atteigant un taux de satisfaction supérieur à 80%