## Consultation
Lot 1 Cahier des charges fonctionnel – Spécifications techniques
I. Objet de la consultation a. Consultation La présente consultation a pour objet la fourniture de réactifs et consommables de laboratoire selon le principe du coût patient rendu (CPR) ainsi que la location d’automate pré-analytique et analytique de biochimie et immunochimie, leurs installations, leur mise en service et leurs maintenances (curatives et préventives). L’ensemble du contrat de marché doit être valable pour une durée de 8 ans à minima avec possibilité d’extension du marché et de rachat des automates en fin de contrat. L'installation, la réception, la qualification et la mise en production des équipements de laboratoire sont prévus avant le 31/03/2025. L'offre de base demandée est : - 1 système de convoyage des tubes automatisés de chimie/immunologie - Le sytème convoyage doit comporter un traitement pré-analytique - Le système pré-analytique se composera d'un boucheur (ou d'un scelleur)/déboucheur et d'un système de tri. - 1 module d'aliquotage et 1 module d'étiquetage dans la chaîne pré-analytique (option) - 1 centrifugeuse dans la chaîne pré-analytique (option) - 1 module de chimie et 1 module d'immunologie avec en plus 1 module miroir de chaque - 2 systèmes de traitement d'eau par osmoseur avec possibilité d'installer un by-pass - 1 traitement des effluents si la solution utilise de la chimie liquide - Le post-analytique se composera d'un module de stockage (option) b. Objectifs La recherche de nouveaux équipements de laboratoire pour le Centre Hospitalier Alès-Cévennes remplit plusieurs objectifs : - Une gestion simplifiée du circuit des échantillons d’analyse des patients - Une meilleure gestion des urgences - Une diminution du temps des premiers résultats d’analyse - Une diminution du délai de rendu des résultats - Une limitation des risques d’erreurs liées au temps de manipulation humain (traçabilité, oublis/erreur d’analyse) - Une diminution du coût patient rendu (CPR) - Une économie de prélèvements avec simplification du plan de prélèvement - Une augmentation du temps en valeur ajoutée pour les techniciens de laboratoire - une diminution du temps de maintenance utilisateurs Tous ces objectifs ont pour finalité de rendre des résultats de manière plus efficace et plus efficiente pour les besoins des services de l’établissement et les patients. II. Activité du laboratoire La mise en place de ce système doit permettre de réaliser tous les paramètres de routine présents au laboratoire d’analyses médicales du CHAC. Pour cela, une volumétrie des tests est fournie dans le document, ainsi qu’un bilan d’activité annuelle du laboratoire présent dans les feuilles "Test Chimie" et "Test Immuno". Autres points à savoir : - 300 tubes/h en routine la journée avec un pic à 1200 tubes/h les jours de dialyse - Le laboratoire connait une augmentation d'activité moyenne sur les 5 dernières années de 5%/an avec une activité d'environ 850 000 tests sur l'année 2023. - Le délai rendu attendu à la réception de tubes au laboratoire avec analyse de chimie courante + Troponine ou PCT ou bêta-HCG est de 1 heure

## Documents de la consultation
Documents de la consultation
Pour le bon déroulement de la consultation, des documents seront mis à disposition pour répondre aux exigences. Les documents fournis sont : - A1 - Le présent document pour inscrire les réponses du candidat - A2 - Le bordereau de prix unitaire (BPU) - A 3 et 3 bis - Les plans du laboratoire de chimie/immunologie du CHAC sous format pdf et autocad - A4 - Le document de "souhaits de répartition des analyses entre les 2 modules de chimie ou d'immunologie" (réponse et modification de l'offre dans les onglets Test Chimie et Test Immuno) De même, il est demandé au candidat de fournir les documents suivants pour répondre au marché : - R1 - Le présent document rempli et détaillé - R2 - Le BPU rempli - R3 - Les documents questionnaires de la SFBC concernant les automates et le péri-analytique (chaîne) - R4 - Offre RESAH sur laquelle porte le présent cahier des charges - R5 - Le plan comprenant de la cohabitation entre les automates actuels du labo et la nouvelle solution - R6 - Le plan de l'installation finale de la nouvelle solution - R7 - Un planning de Gantt qui indique les phases et étapes majeures du projet

## Environnement des automates
Environnement des automates
Id | Nom Id | Fonctionnalité | Description | Réponse du candidat
E1 | Environnement électrique | Décrire les caractéristiques et l'alimentation électrique de la solution | Il est souhaité ici de connaître les spécificités techniques éléctrique des appareils/modules comme la puissance (en kWa/h), la tension (en V) et l'intensité (en A)
E2 | Environnement thermique | Décrire les caractéristiques thermiques de la solution de base | Il est souhaité ici de connaître la dissipation calorifique moyenne (en BTU/h) de la solution dans sa globalité.
E3 | Environnement sonore | Décrire les caractéristiques acoustiques de la solution de base | Il est souhaité ici connaître la pollution sonore (en dB) qu'engendrera la solution en général après son installation au pic de travail et en moyenne.
E4 | Environnement informatique | Décrire les caractéristiques informatiques et réseaux de la solution de base | Il est demandé ici d'indiquer le nombre de connexions filaires pour la communication des automates, les interconnexions entre les différentes machines associées et le nombre de prises réseau nécessaires au fonctionnement de la solution.
E5 | Compatibilité au SIL | Donner des indications sur la compatibilité entre SIL et les automates | Le candidat précisera si sa solution est compatible avec le SIL HEXALIS version 5.0 de la société Dedalus. Il indiquera si sa solution permet la connexion à un autre SIL, car un changement est prévu pour 2025.
E6 | Alimentation en eau | Décrire les besoins en alimentation d'eau pour la solution | Il est attendu ici que le candidat donne une solution d'installation de deux osmoseurs pour les automates, les caractéristiques de l'appareil, le possible emplacement (sur les plans à fournir) et le sous-traitant.
E7 | Traitement de l'eau | Décrire les besoins en traitement des eaux | Le candidat présente ici la nécessité ou non de mettre un place un sytème d'adoucisseur d'eau pour sa solution, sachant que la dureté de l'eau au CHAC est de TH = 50 °f.
E8 | Gestion des déchets | Décrire les besoins en termes d'élimination des déchets | Le candidat décrira sa solution des traitements des déchets liquides issus des annalyses du laboratoire |  | Usage Utilisateur Maintenance+A6:E14

## Installation
Installation
Id | Nom Id | Fonctionnalité | Description | Réponse du candidat
I1 | Installateur | Entité s'occupant de l'installation des automates | Incorporer dans le planning de gantt les différentes phases d'installation, d'aménagement et de cohabitation de l'ancienne solution et de la nouvelle Qui ? Comment ? Durée des différentes étapes ?
I2 | Descriptions techniques | Description globale des dimensions de la solution | Le candidat explicitera le nombre de modules compris dans la solution et leurs dimensions au sol (en mètre sous le format Lxlxh).
I3 | Normes et réglementation | Donner les éléments nécessaires pour assurer la conformité aux exigences règlementaires | Le candidat précise si l'ensemble de la solution proposée et ses options sont conformes au marquage CE/IVD sur la durée du marché et fournira en annexe les documents pour l'affirmer (certificat de conformité et déclaration de conformité).
I4 | Travaux | Décrire les différents travaux nécessaires | Le candidat précisera, dans un document annexe aux plans d'installation provisoire et finale, l'ensemble des travaux nécessaires à l'installation, le déplacement des paillasses et leur possible suppression.
I5 | Installation provisoire | Définir la configuration des automates en phase de transition entre la solution ancienne et la nouvelle | Pour l'installation provisoire, le candidat précisera s'il y a besoin de quelconques matériels pour l'alimentation en eau, électricité et charge calorifique en attendant l'installation finale.
I6 | Phasage du plan | Détailler en globalité les activités/ étapes/phases nécessaires à l'installation | Le candidat fournira un diagramme de Gantt des étapes importantes de l'installation en prenant en compte la phase de cohabitation des appareils actuels et futurs ainsi que l'intallation finale. Il lui est demandé de fournir les 2 plans correspondant aux 2 phases d'installation du matériel.
I7 | Documentation de l'utilisation des automates | S'assurer du passage de l'information pour la bonne utilisation des automates | Le candidat assure à la livraison et à l'installation la fourniture : - du manuel d'utilisation en français - les documents liés à l'utilisation à laquelle chaque dispositif est destiné - Les documents de précautions, contre-indication et mise en garde - Les documents liés aux risques d'interférences réciproques liés à la présence d'autres dispositifs lors d'investigations ou traitements spécifiques
I8 | Accompagnement à l'accrédiation ISO 15 189 | Accompagner à l'accréditation ISO 15 189 | Le candidat s'engage et précise son accompagnement à la norme ISO 15 189, la validation des méthodes.
I9 | Accompagnement à l'accrédiation ISO 15 189 | Accompagner à l'accréditation ISO 15 189 | Le candidat s'engage à accompagner le laboratoire dans la qualification des automates (formations, fournitures de réactifs à la validation, outils d'aide à la validation, …)
I10 | Accompagnement à l'accrédiation ISO 15 189 | Accompagner à l'accréditation ISO 15 189 | le candidat, dans sa démarche d'accompagnement à la norme ISO 15 189, s'engage à l'élaboration des SH FORM 43 et à la fourniture d'un logiciel de VDM
I11 | Flux de travail | Optimisation du travail au laboratoire | Le candidat propose une amélioration des flux de travail du laboratoire, pouvant aller à l'implantation de paillasses/espaces de travail inexistants dans la pièce actuelle du laboratoire

## Formation
Formation
Id | Nom Id | Fonctionnalité | Description | Réponse du candidat
F1 | Nombre de personnes à former | Nombre de personnes pouvant être formées | Le besoins du laboratoire du CHAC se compose en la formation de 2 biologistes et 5 techniciennes biologistes référentes. Le candidat devra intégrer à la demande du laboratoire la formation annuelle d'un référent sur la durée du marché et au moins 2 fois pour chaque biologiste sur l'ensemble du marché.
F2 | Transmission de la formation | Description globale des dimensions de la solution | Le laboratoire souhaite que tous les 26 techniciens polyvalents soient formés sur site par le fournisseur. Avec des sessions "référents" pour 5 techniciennes et "utilisateur routine " pour 21 techniciens, à décrire en termes de durée et de nombre de personnes max par session. Planning à établir avec la cadre du laboratoire au plus tard avant le 15 du mois précédent.
F3 | Lieu de formation | Donner les éléments nécessaires pour assurer la conformité aux exigences règlementaires | Le candidat assure la formation des utilisateurs paramédicaux et médicaux sur site et ce, de manière complète (pour une utilisation de jour comme de nuit).
F4 | Lieu de formation (2) | Décrire les différents travaux nécessaires | Si le candidat ne peut assurer l'entiéreté de la formation sur site, celui-ci doit préciser le lieu du siège, la prise en charge, le thèmes abordés et le contenu de la formation sur site extérieur .
F5 | Contenu de la formation | Détailler le contenu des formations | Le candiat devra prendre en charge dans sa formation : - l'utilisation prévue du matériel - les procédures de vérification périodique et avant chaque utilisation - le nettoyage des automates -leur décontamination -la stérilisation du matériel - les contre-indications - les risques spécifiques - l'identification des principales causes de défaillances .
F6 | Langue de la formation | S'assurer de la compréhension en formation | Le candidat prévoit que sa formation soit donnée en français, et si le fournisseur ne peut garantir la langue française pour sa formation, il peut inclure dans son offre la présence d'un traducteur.
F7 | Support de formation | S'assurer du passage de l'information | La notice ou le manuel d'instruction sont les supports de la formation. Ils sont accessibles en français
F8 | Inscriptions aux stages | Détailler l'après formation et la continuité de celle-ci | Le candidat propose une inscription gratuite aux stages hors site pour les techniciens référents et biologistes à raison d'au moins 2 stages/an pour les référents et au moins 1 stage/3 ans pour les biologistes (et/ou club utilisateurs). Ces stages peuvent être décalés suivant la dispoibilité du personnel du laboratoire le temps du marché.
F9 | Accompagnement | S'assurer de l'accompagnement post-formation | Le candidat accompagne de manière continue sur la durée du marché le laboratoire et ce jusqu'à la mise en routine effective du système
F10 | Accompagnement (2) | S'assurer de l'accompagnement post-formation | L'accompagnement du laboratoire est continu et poursuivi de manière pluriannuelle par au moins un ingénieur d'application sur le site du CHAC. Le candidat précise les modalités de suivi.

## Maintenance
Maintenances préventives des automates, correctives et utilisateurs
Id | Nom Id | Fonctionnalité | Description | Réponse du candidat
M1 | Continuité de la production | S'assurer de la continuité de l'éfficacité de la solution dans le temps | Le candidat s'engage à maintenir les performances de la solution au niveau initial revendiqué, et indique par quel(s) moyen(s).
M2 | Maintenance totale | Descrire la solution de maintenance totale proposée par le candidat | Le candiat décrit tout ce que prend en compte la formule de sa maintenance totale (pièces, main d'œuvre et déplacement(s)) dans le cadre du marché et sur tout le long de sa durée
M3 | Organisation de la maintenance | Décrire l'organisation lié à la maintenance et le taux de fiabilité des automates | Le candidat précise l'organisation du SAV , le ou les moyens de le contacter ainsi que leurs disponibilités. Le cas échéant le candidat informe sur la possibilité de mettre en place une télésurveillance et une télémaintenance. Il en détaillera les modalités de mise en place.
M4 | Astreinte de maintenance | Décrire l'organisation lié au astreinte | Le candidat précise le temps moyen pour une première réponse du SAV. De plus, il donnera la possibilité d'avoir des atreintes techniques le week-end pour minimiser les indisponibilités des automates les week-end et jours fériés.
M5 | Disponibilité des maintenances | Décrire l'organisation pour une action de maintenance | Le candidat donne le nombre de technicien à proximité de l'établissement et le temps minimal avant une intervention sur site.
M6 | Intervalle de maintenance curatives | Connaître le temp moyen d'intervalle entre deux pannes | Le candidat donnera le temps moyen d'intervalle entre deux pannes (MTBF) et précisera le délai de remise en etat des pannes blocantes et non-blocantes pour chaque module de sa solution
M7 | Fréquence des visites préventives | Etablir un échancier des visites préventives | Le candidat s'engage à effectuer une visite préventive par an un minimum. S'il préconise une autre fréquence de visite, alors le candidat en précise le nombre et la périodicité. .
M8 | Maintenance corrective | Décrire l'organisation de la maintenance corrective | Le candidat indique les étapes et délais liés à sa procédure de maintenance corrective.
M9 | Support de maintenance | S'assurer du passage de l'information et des documents liés à la maintenance | Le candidat s'engage à énumérer et fournir tous les documents liés à la maintenance de sa solution. Ils doivent être dans la mesure du possible en français.
M10 | Maintenance utilisateurs (caractéristiques) | Déterminer les modalités de la maintenance utilisateurs | Le candidat annonce la possibilité de programmer les maintenances utilisateurs, d'automatiser les maintenances et si oui à quel(s) moment(s) de la journée. Il précisera si elles doivent être vérifiées par passage de CQI (avant/après).
M11 | Temps de maintenance utilisateurs | Connaître le temps des maintenances | Le candidat donne : - le temps incompréssible utilisateur en minutes - le temps de maintenance automatisée - le temps d'immobilisation de la solution sans pouvoir rendre de résultats patients | Temps : - - -
M12 | Nombre de maintenance utilisateurs chimie | Connaîtres la nombre de maintenance par module pour la chimie | Le candidat donne le nombre de maintenance : - quotidienne - hebdomadaire - mensuelle - trimestrielle - éventuelle - annuelle en détaillant la part utilisateur, automatisée et immobilisation de module. Il précisera le matériel nécessaire et le système de maintenance préventive déclenchée par surveillance continue des modules | nombre de maintenance : - quotidienne : / / - hebdomadaire : / / - mensuelle : / / - trimestrielle: / / - éventuelle : / / - annuelle : / /
M13 | Nombre de maintenance utilisateurs immuno | Connaîtres la nombre de maintenance par module pour l'immuno | Le candidat donne le nombre de maintenance : - quotidienne - hebdomadaire - mensuelle - trimestrielle - éventuelle - annuelle en détaillant la part utilisateur, automatisée et immobilisation de module.Il précisera le matériel nécessaire et le système de maintenance préventive déclenchée par surveillance continue des modules | nombre de maintenance : - quotidienne : / / - hebdomadaire : / / - mensuelle : / / - trimestrielle: / / - éventuelle : / / - annuelle : / /

## Questionnaire Technique
Fiche questionnaire technique
Nom du fournisseur : | Marque :
Date de première installation en France de la génération d'automates proposés:
Pré-analytique
Qualification/Caméra/HIL | Réponse
Quel système est intégré pour détecter la qualité préanalytique des tubes?
Décrire ce qui concerne le remplissage
Le système permet-il de quantifier les indices HIL?
Autres qualifications pré-analytiques?
Déboucheur | Réponse
Marque :
Modèle :
Capacité en nombre de tubes :
Nombre de tubes débouchés /h :
Trieur module pré-analytique | Réponse
Marque :
Modèle :
Capacité en nombre de tubes :
Nombre de tubes triés /h :
Boucheur | Réponse
Marque :
Modèle :
Capacité en nombre de tubes :
Nombre de tubes bouchés /h :
Scelleur (alternative boucheur) | Réponse
Marque :
Modèle :
Type de scellage :
Capacité en nombre de tubes :
Nombre de tubes scellés/h :
Aliquotage | Réponse
Marque :
Modèle :
Capacité en nombre de tubes :
Nombre de tubes aliquotés /h :
Etiquetage | Réponse
Marque :
Modèle :
Capacité en nombre de tubes :
Epaisseur étiquette (en mm) :
Nombre de tubes étiquetés /h :
Centrifugeuse | Réponse
Marque :
Modèle :
Vitesse de centrifugation maximale :
Protocole de centrifugation avec tubes Barricor, secs gel et citraté en routine à 3000g pour 5 minutes :
Capacité de la centrigufeuse en nombre de tubes
Nombre de tubes par heure pouvant être centrigugés
Temps de chargement de la centrigugeuse
Temps de déchargement de la centrifugeuse (pleine charge)
Temporisation programmable
Insertion programmable des tubes urgents organisationnels et vitaux
Post-analytique
Stockage (option) | Réponse
Marque :
Modèle :
Capacité en nombre de tubes :
Durée de conservation possible :
Température de stockage (en °C) :
Tubes accessibles à la repasse ?
notamment, tubes débouchables par le déboucheur?
Existe-t-il une procédure dégradée au stockage ?
Si Oui, précisez la procédure :
Automates
Module de Chimie A minima, 2 modules de chimie en miroir et 2 modules d’immunologie en miroir – examens à préciser dans la réponse. Dans la mesure du possible, le candidat précisera le nombre de paramètres par module (>60 en chimie et > 50 en immunologie dans l’idéal) | Réponse
Marque :
Modèle :
Capacité en nombre de tubes :
Vitesse moyenne de traitement d'un tube pour la CRP, le potassium, les TGO:
Nombre de paramètres possibles en chimie à bord :
Cadence de tubes par heure :
Module analyseur immunologie | Réponse
Marque :
Modèle :
Capacité en nombre de tubes :
Vitesse moyenne de traitement d'un tube pour la troponine, les folates sériques et les BêtaHCG :
Nombre de paramètres possibles en immunologie à bord :
Cadence de tubes par heure :
Système de détection des indices HIL ?
Système de détection du volume?
Système de détection d'erreurs préanalytiques (bulles, caillot, firbine…)?
Généralités | Réponse
Le module de chimie a-t-il besoin d'eau ?
Si Oui, combien de litres d'eau consomme-t-il par heure ?
Le module de immunologie a-t-il besoin d'eau ?
Si Oui, combien de litres d'eau consomme-t-il par heure ?
Les réactifs et consommables sont-ils compatibles avec Diag direct pour la gestion dématérialisée des bons de commande et des bons de livraison ?
Si Oui, peut-on commander sur Kalilab ou autre logiciel fourni avec l'automate?
Système de détection des indices HIL ?
Système de détection du volume?
Système de détection d'erreurs préanalytiques (bulles, caillot, firbine…)?
Confirmer le pré-analytique compatible avec les modules de chimie et d'immunologie, notamment en termes de types de tubes et de stabilité. Le laboratoire utilise le tube Barricor: préciser la compatibilité pour tous les paramètres.
Convoyage
Technologie(s) de convoyage des tubes | Réponse
Tapis
Pneumatique
Rail électromagétique
Rail mécanique
Autre(s)
Moyen de convoyage | Réponse
Rack
Tube à tube
Voiturette
Autre(s)
Caractéristique du convoyage | Réponse
Capacité de convoyage en nombre de tubes
Vitesse de convoyage en nombre de tubes par heure
Agencement du convoyage | À préciser sur le plan à retourner
Priorisation des tubes en cas d'urgence organisationnelle et d'urgence vitale | Réponse
Arrêt de la chaîne pour introduction
Arrêt de la chaîne pour traitement de l'urgence
By-pass du tube pour priorisation ?
Traitement des urgences organisationnelles (liées à certains services) : nombre de tubes possibles, mode de passage de ces tubes
Autre(s)
Généralités | Réponse
Comment sont gérés les rajouts ?
Existe-t'il une zone tampon? Si oui, la décrire en termes de nombre de tubes et de température
Leur gestion a-t-elle un impact sur le temps de traitement des analyses ?
Donner le temps en minutes du rendu minimal d'une troponine à partir de l'entrée du tube en mode urgence vitale et en mode urgence organisationnelle :
Existe-t-il un fonctionnement dégradé du convoyage ?
Temps moyen en minutes du traitement des analyses en fonctionnement dégradé :
Mode dégradé | Réponse
Les tubes sont-ils chargeables manuellemant dans les automates ?
Si Oui, de quelle manière les charge-t-on sur les automates d'analyses ?
En mode dégradé, est-il nécessaire d'obternir des préleveurs 2 tubes au lieu d'1 afin de réduire le temps d'analyse sur les modules chimie et immunologie?
Quel est la capacité du mode dégradé ?
Combien de tubes peuvent être chargés en même temps? (portoir? Rack? Tube seul?)
Combien de temps (en minutes) pour rendre un premier résultat en mode dégradé en chimie ?
Combien de temps (en minutes) pour rendre un premier résultat en mode dégradé en immuno ?
Est-il toujours possible d'utiliser la centrifugeuse ?
Les modules sont-ils utilisables en mode dégradé ? Si Oui, précisez :
Existe-t-il , pour tout autre raison, une procédure pour le fonctionnement dégradé spécifique à la chaîne ?
Utilisations
Gestion des réactifs/ consommable/échantillons | Réponse
Les réactifs sont-ils chargeables en continu ?
Quelle manipulation doit être faite sur les réactifs à réception? Et lors de leur chargement? Liste détaillée le cas échéant
Durée de la stabilité des réactifs de chimie en nombre de jours à bord
Durée de la stabilité des réactifs de immunologie en nombre de jours à bord
Est -il possible de charger les réactifs directement sans stabilisation à T° ambiante?
Si Oui, lesquels ?
A quelle température doivent être conservés les réactifs ?
Dans un environnement Sec/Humide ?
Dans une pièce à l'écart du soleil ?
Les réactifs peuvent-ils être passés d'un module à l'autre?
Si oui, faut-il une saisie manuelle du volume restant ou de la péremption ou autre?
Préciser la linéarité pour les paramètres notamment pour en déduire les dilutions automatiques et/ou manuelles nécessaires. Exemple sur les folates ou le (Ntpro)BNP
Les tests immunologiques ont-ils une priorité par rapport aux tests de chimie? Cela signifie t il qu'il faut aliquoter le tube primaire pour pouvoir procéder aux analyses de chimie en même temps que celles d'immunomlogie?
Calibrations/tubes/ prélèvements | Réponse
Les calibrateurs sont-ils chargeables en continu ?
Quel est le mode de chargement des calibrants (téléchargement à partir d'Internet, scan code barre, autres...)?
Quels sont les modes de conservation des calibrants?
Quelle est la stabilité à bord des calibrants?
Fréquence calibration iono
Fréquence changement des éléctrodes
Fréquence calibration réactifs Chimie
Fréquence calibration réactifs Immuno
La solution permet-elle de prendre en charge les tubes Barricor de chez BD
La solution permet-elle de prendre en charge les tubes pédiatriques de chez BD
Passage des tubes pédiatriques : comment faut-il techniquer ? (aliquotage, tubes particuliers, code barre possible sur l'aliquot...)
Quel est le volume mort des tubes pédiatriques?
Quelle est la prise d'essai analytique pour un ionogramme + CRP + PCT, sur les tubes pédiatriques ?
Temps de rendu pour la Troponine ?
Temps de rendu pour la BHCG ?
TAT (si estimé) d'un tube standard iono + CRP + troponine en minutes [TAT labo] = 60 minutes
Quel est le volume d'essai analytique pour l'appareil de chimie ?
Quel est le volume d'essai analytique pour l'appareil d'immunologie ?
Volume mort de l'appareil pour chaque paramètre (en µl) | En annexe
CQI
Passage des CQI | Réponse
Avec qui travaille le fournisseur pour les CQI ?
Les lots sont-ils annualisables? Si Oui, précisez dans les documents Test chimie et immuno
Sont-ils directement prêts à l'emploi ? Par quel(s) système(s) (tube unique, code barre directement reconnu par le module etc…) ?
Quel est leur stabilité une fois dans l'automate ?
Y-a-t-il une possibilité de décompter la stabilité des CQI à bord lors du déchargement ?
Comment l'automate reconnait-il les CQI ? (code barre, puces, …)
Quels sont les moyens de conservation des CQI ?
L'automate intégre-t-il un module de stockage des CQI ?
Si Oui, précisez la température en °C :
Quel logiciel est fourni pour l'exploitation des CQI ?
Les CQI sont-ils externalisés? Si oui, estimation du nombre de pairs pour la solution technique proposée.
Quel logiciel est fourni pour la validation technique des CQI ?
Quel logiciel est fourni pour la validation biologique des CQI ainsi que la révision globale des CQI ?
Quelle est la gestion des périodes probatoires des CQI?
L'onglet Stratégie CQI 2 Cobas ref^ète la stratégie actuelle du laboratoire. La solution fournie permet-elle d'alléger cette stratégie? Tenir compte de cela pour estuimer le volume nécessaire de CQI
Validation de méthode
Quel personnel du fournisseur est prévu pour la validation de méthodes sur site ?
Fournissez vous les réactifs nécessaires à la validation de méthode ? CQI et calibrants inclus
Le fournisseur s'engage à prendre en charge l'intégralité des validations de méthode
Quel outil de VDM est fourni pour l'élaboration des SH-form 43 pour transmission au CoFrac
Le fournisseur prend-il en charge les mises à jour de cet outil?
Osmoseur et effluent
Modèle de l'osmoseur
Débit de l'osmoseur en litres/h
Avec quel sous-traitant travaille le fournisseur ?
Prend-t-il en charge la maintenance technique de l'appareil ?
Quelle est la part utilisateurs pour les maintenances? Description et temps de travail?
Comment sont positionnés les modules et quelle est l'ergonomie ? Accessibilité? Facilité de by-pass?
Une solution d'adoucissement de l'eau est-elle à envisager pour une dureté de l'eau à TH = 50 °f ?
Solution de traitement des effluents (Modèle, capacité en litres, nombre de vidanges, type de traitement des déchets)
Avec quel sous-traitant travaille le fournisseur pour les effluents?
Prend-t-il en charge la maintenance technique de l'appareil de gestion des effluents ?
Quelle est la part utilisateurs pour les maintenances? Description et temps de travail?
Comment sont positionnés les modules et quelle est l'ergonomie ? Accessibilité? Facilité de by-pass?