## Guide
Enregistrement qualité : A4 95% vertical
Guide d'utilisation - Checklist d'évaluation de l'aptitude à l'utilisation pour les DMN IA
VERSION 1.0 Janvier 2026 | Pour en savoir plus, voir l'étude complète sur internet : https://travaux.master.utc.fr/formationsmaster/ingenierie-de-la-sante/ids299
Equipe d'étudiants Master Ingénierie de la Santé : Maria GAMBIE : mariagambie972@outlook.fr, Pauline GRESSENT : gressent.pauline@gmail.com, Mohammed NAJI : najimed200@gmail.com, Lyam PATTE : lyampatte02300@gmail.com, Fatima-Zahra ZIMAR : fatyzimar02@gmail.com
OBJECTIFS :
Cet outil permet aux utilisateurs, et en particuliers aux startups en phase de R&D/prototypage qui développent un logiciel dispositif médical (SaMD) intégrant de l'IA. Elle a pour but d'évaluer l'aptitude à l'utilisation selon la norme NF EN 62366-1:2015+A1:2020, le règlement UE 2024/1689 (AI act). Cet outil peut servir de support pour structurer la démarche qualité et réglementaire de manière progressive et d'anticiper les exigences réglementaires concernant le dispositif.
REMARQUES :
Seules les cases blanches et la colonne "Statut" dans l'onglet "Check-list" sont modifiables par l'utilisateur. NB : Cet outil se veut être une aide et ne remplace pas une expertise réglementaire
FONCTIONNEMENT DE LA CHECKLIST :
GUIDE : Il suffit de remplir les différents critères de classification du produit : La classe MDR via le réglement UE 2017/745, si l'IA joue un rôle critique dans la sécurité du dispositif, le rôle de l'opérateur humain dans la prise de décision. GLOSSAIRE : Définit les termes en gras dans la check-list afin d'éviter une mauvaise compréhension des termes employés. FAQ : Permet de répondre aux questions sur l’utilisation de la check-list, sur la classification et le périmètre. Check-list : Critères généraux pour être conforme à la norme NF EN 62366-1:2015+A1:2020, le réglement AI act et les normes liés à l'IA. Tableau de bord : Tableau d'avancement sur l'auto évaluation des critères de la check-list.
Colonne | Description | Comment l’utiliser | Clasification du produit
N° | Numéro unique | Référencer facilement les exigences | Classe MDR | Classe I
Exigence / action | Ce qui doit être réalisé | Formuler comme une action concrète et mesurable | IA en composante de sécurité ? | NON
Critères de pondération des risques | 4 critères pour évaluer l'exigence | Définir la criticité de l'exigence dans le périmètre du projet | Autonomie de l'IA | NON
Score | Critères de pondération par le coefficient global | Calcul automatique qui va déterminer le niveau d'importance | Coefficient global | 1
Niveau d'importance | Classification de l'effort requis en 3 niveaux | Calcul automatique basé sur le score
Objectif | Ce qui est essentiel à retenir de l’exigence | Formuler plus simplement l’exigence
Référence | Norme ou article | Donner une indication sur le référentiel utilisé
Preuve attendue | Forme du justificatif de conformité | Donner une indication sur la forme des preuves
Statut | Etat d’avancement | À remplir : À faire / En cours / Terminé | Bloc d'acceptabilité du risque
Responsable | Qui pilote cette exigence ? | À remplir : Nom ou rôle (ex: Responsable Qualité) | FAIBLE (SCORE 1-7) | Exigence allégée
Preuve traçable | Référence qui justifie la conformité à l’exigence | À remplir : Lien vers rapport, fichier, ou référence | MODÉRÉE (SCORE 7-14) | Exigence standard
Commentaires | Notes libres | À remplir : Difficultés, questions, précisions | CRITIQUE (SCORE 14 - 36) | Exigence prioritaire

## Glossaire
Enregistrement qualité : A4 105% Horizontal
Glossaire - Checklist d'évaluation de l'aptitude à l'utilisation pour les DMN IA
VERSION 1.0 Janvier 2026 | Pour en savoir plus, voir l'étude complète sur internet : https://travaux.master.utc.fr/formationsmaster/ingenierie-de-la-sante/ids299
Equipe d'étudiants Master Ingénierie de la Santé : Maria GAMBIE : mariagambie972@outlook.fr, Pauline GRESSENT : gressent.pauline@gmail.com, Mohammed NAJI : najimed200@gmail.com, Lyam PATTE : lyampatte02300@gmail.com, Fatima-Zahra ZIMAR : fatyzimar02@gmail.com
Analyse des risques | Utilisation systématique des informations disponibles pour identifier les dangers et estimer le risque
Contexte d’utilisation | Ensemble des conditions dans lesquelles un dispositif ou un système est utilisé (qui, où, comment, situations, etc.)
Danger | Source potentielle de dommage
Dispositif Médical (DM) | Tout appareil, logiciel, instrument ou matériel destiné à un usage médical dont l’action principale n’est pas obtenue par un médicament
Dommage | Blessure physique ou atteinte à la santé des personnes, ou atteinte aux biens ou à l’environnement
Dossiers d'ingénierie de l'aptitude à l'utilisation | Ensemble des enregistrements et autres documents qui sont générés par le processus d'ingénierie de l'aptitude à l'utilisation
Erreure d'utilisation | Action de l'utilisateur ou absence d'action de l'utilisateur lors de l'utilisation du dispositif médical, qui est aboutit à un résultat différent du résultat prévu par le fabricant ou attendu par l'utilisateur
Evaluation formative | Méthode réalisée tout au long du développement d’un dispositif, afin d’identifier et de corriger précocement les problèmes liés à la conception, avant sa mise sur le marché. Intervient lors de la vérification du dispositif
Fiabilité | Capacité d’un système d’IA à fonctionner correctement et de manière cohérente dans le temps, sans erreurs ou défaillances imprévues
Gestion des risques | Application systématique des politiques de gestion, des procédures et des pratiques à des tâches d'analyse d'évaluation de contrôle et de maîtrise des risques
Groupe vulnérable | Groupe de personnes au sein d’une population présentant, en raison de certaines caractéristiques, une probabilité plus élevée de commettre une erreur d’utilisation
Gravité | Mesure des conséquences possibles d'un danger
Inférence | Processus par lequel une IA analyse des données pour produire une conclusion, une prédiction ou une décision
Influence subliminale | Effet par lequel un système tente d’orienter le comportement d’un utilisateur sans qu’il n'en ait pleinement conscience
Intelligence artificielle (IA) | Ensemble de technologies et d’algorithmes statistiques capables d’analyser, d’interpréter, d’anticiper ou d’assister la prise de décision médicale via l’exploitation et l’apprentissage sur de larges jeux de données de santé
Interface utilisateur | Moyen permettant une interaction entre l'utilisateur et le dispositif
Maîtrise du risque | Processus au cours duquel les décisions sont prises et les mesures visant à réduire les risques ou aller maintenir dans les limites spécifiées sont mises en place
Maîtrise humaine | Capacité pour un humain de garder le contrôle, d’interrompre, de corriger ou de superviser un système
Phénomène dangereux | Événement ou situation pouvant causer un dommage
Plan de suivi après commercialisation | Document qui décrit comment un fabricant va surveiller la performance et la sécurité de son dispositif médical après sa mise sur le marché, via les retours utilisateurs et la vigilance
processus d'ingénierie de l'aptitude à l'utilisation | Méthode utilisée pour concevoir un dispositif médical de façon à ce qu’il soit facile, sûr et efficace à utiliser, en tenant compte des utilisateurs et des risques liés à une mauvaise utilisation
Risque | Combinaison de la probabilité de la survenue d'un dommage et de sa gravité
Risque prévisible | Risque pouvant être raisonnablement anticipé, même s’il ne s’est pas encore produit
Risque résiduel | Risque subsistant après la mise en œuvre des mesures de maîtrise de risque
Robustesse | Aptitude d’un système d’IA à fonctionner de manière fiable et stable, même face à des perturbations ou conditions variables
Sécuriré | Absence de risque inacceptable
Situation dangereuse | Situation dans laquelle des personnes, des biens ou l'environnement sont exposés à un ou plusieurs dangers
Supervision humaine | Possibilité pour un humain de contrôler, orienter ou arrêter le fonctionnement d’un système d’IA
Traçabilité | Capacité à retracer l’historique et les actions liées à un produit, un document ou un processus
Transparence | Capacité d’un système d’IA à rendre son fonctionnement et ses résultats compréhensibles pour l’utilisateur
Utilisateur | Personne en interaction, exploitant ou manipulant, avec le dispositif

## FAQ
Enregistrement qualité : A4 100% vertical
FAQ - Checklist d'évaluation de l'aptitude à l'utilisation pour les DMN IA
VERSION 1.0 Janvier 2026 | Pour en savoir plus, voir l'étude complète sur internet : https://travaux.master.utc.fr/formationsmaster/ingenierie-de-la-sante/ids299
Equipe d'étudiants Master Ingénierie de la Santé : Maria GAMBIE : mariagambie972@outlook.fr, Pauline GRESSENT : gressent.pauline@gmail.com, Mohammed NAJI : najimed200@gmail.com, Lyam PATTE : lyampatte02300@gmail.com, Fatima-Zahra ZIMAR : fatyzimar02@gmail.com
Questions concernant la check-list
Q1 : À quel moment dois-je commencer à utiliser cette checklist ?
R : Dès que vous avez une idée de produit avec une destination médicale revendiquée. L'idéal est de
l'utiliser dès la phase de prototypage, avant même d'écrire la première ligne de code. Anticiper les
exigences réglementaires dès la conception vous fera gagner du temps et de l'argent.
Q2 : La checklist remplace-t-elle un consultant réglementaire ?
R : Non. Cette checklist est un outil d'aide à la structuration de votre démarche, mais elle ne remplace pas
l'expertise d'un spécialiste pour des cas complexes, des audits ou la préparation finale du dossier
technique. Considérez-la comme un guide de démarrage.
Q3 : Puis-je omettre certaines exigences si mon logiciel est "simple" ?
R : Non. Toutes les exigences marquées "Toutes classes" sont obligatoires. Même un logiciel de classe I
doit respecter les exigences essentielles du MDR. Vous pouvez adapter le niveau de détail selon la
classe, mais pas ignorer les exigences.
Questions sur la classification et le périmètre
Q4 : Comment savoir si mon logiciel est un dispositif médical ?
R : Votre logiciel est un DM s'il est destiné par le fabricant à être utilisé à des fins médicales:
diagnostic, prévention, surveillance, prédiction, pronostic ou traitement d'une maladie. Si vous
revendiquez un bénéfice clinique, c'est probablement un DM. Consultez la Règle 11 de l'Annexe VIII de
et le MDCG 2019-11 pour plus de détails.
Q5 : Mon logiciel utilise un simple algorithme de prédiction. Est-ce considéré comme de
l'IA au sens de l'AI Act ?
R : Oui, probablement. L'AI Act définit l'IA de manière large, incluant le machine learning et les approches
statistiques. Si votre algorithme apprend à partir de données ou utilise des techniques d'optimisation
automatique, il entre dans le champ de l'AI Act.
Q6 : Quelle est la différence entre classe IEC 62304 (A/B/C) et classe MDR (I/IIa/IIb/III)?
R: • Classe MDR : classification réglementaire selon le risque pour le patient (détermine le parcours de
certification)
• Classe IEC 62304 : classification technique du logiciel selon l'impact d'une défaillance (détermine le
niveau de rigueur du développement)

## Check-list
|  | VERSION 1.0 Janvier 2026 |  |  |  |  | Pour en savoir plus, voir l'étude complète sur internet : https://travaux.master.utc.fr/formationsmaster/ingenierie-de-la-sante/ids299
Equipe d'étudiants Master Ingénierie de la Santé : Maria GAMBIE : mariagambie972@outlook.fr, Pauline GRESSENT : gressent.pauline@gmail.com, Mohammed NAJI : najimed200@gmail.com, Lyam PATTE : lyampatte02300@gmail.com, Fatima-Zahra ZIMAR : fatyzimar02@gmail.com
N° | Exigence / Action | Critères de Pondération |  |  |  |  | Score | Niveau d'importance | Objectif | Référence | Preuve attendue (Suggestions de preuves) | Statut | Responsable | Preuve (traçabilité) | Commentaires
DEFINITION DU CONTEXTE D'UTILISATION
A.1 | Former les équipes cœur (conception, développement, validation) aux spécificités des systèmes IA embarqués dans les DM : fonctionnement des modèles, limites de performance, biais potentiels, gestion des risques IA et interactions homme-IA. |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 4 | Exigence allégée | S'assurer de la compétence des acteurs clés pour identifier, évaluer et maîtriser les risques liés à l'IA tout au long du cycle de vie, garantissant une conception sûre et une aptitude à l'utilisation optimale. | Règlement (UE) 2024/1689 Art.4 | Matrice de compétences et de responsabilités, CV et diplômes | A faire
A.2 | Préparer la spécification d’utilisation : indications médicales prévues, population cible, profil utilisateur, environnement d’utilisation, principe de fonctionnement. Déterminer pourquoi un système IA à besoin d'être conçu et quel problème il résout |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | 3 | Exigence allégée | Définir le contexte médical, utilisateur et le système IA dès le début du projet pour orienter la conception. | NF EN 62366-1:2015+A1:2020 §5.1 ; IEC 22989 §6.2.2 | Spécifications d'utilisation et justification sur les choix | A faire
A.3 | Adapter le contenu et la durée de formation selon le contexte d’utilisation et les profils des utilisateurs visés, en tenant compte du rôle de chacun dans l’interaction avec le système IA. |  | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 3 | Exigence allégée | Ajuster la formation en fonction des risques associés, du niveau d’autonomie et des compétences initiales des utilisateurs afin de garantir une maîtrise effective du système dans son contexte d’usage réel et de réduire les erreurs d’utilisation. | Règlement (UE) 2024/1689 art. 4 ; NF EN 62366-1:2015+A1:2020 §5.3 | Essais d'efficacité de formation | A faire
A.4 | Prendre en compte le contexte d’utilisation dans la conception des jeux de données en s’assurant qu’ils reflètent les caractéristiques géographiques, comportementales et fonctionnelles réelles du dispositif médical. |  | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | 2 | Exigence allégée | Aligner les données d’entraînement, de validation et de test sur le contexte clinique réel afin de limiter les biais, améliorer l’aptitude à l’utilisation et renforcer la robustesse du modèle en conditions d’usage. | Règlement (UE) 2024/1689 art. 10 §4 ; NF EN 62366-1:2015+A1:2020 §5.3 | Rapport comparatif des données d'entraînement et spécifications et contexte d'utilisation prévu | A faire
A.5 | Prendre en compte les groupes vulnérables dans le design |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | 3 | Exigence allégée | Adapter les interfaces et messages pour les populations sensibles (âge, handicap, etc.). | Règlement (UE) 2024/1689 Art. 9 §9 & 5 (b) |  | A faire
A.6 | Décrire les limites, les performances et les conditions d’emploi |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1900-01-03 | Exigence allégée | Permettre à l’utilisateur d’évaluer la fiabilité et les limites du système. | Règlement (UE) 2024/1689 Art. 13 §3 b (ii-iii) | Rapport d'étude de la performance du logiciel en conditions réelles | A faire
PILOTAGE DU PROCESSUS D'APTITUIDE A L'UTILISATION
B.1 | Établir, documenter, mettre en œuvre et maintenir un processus d’ingénierie de l’aptitude à l’utilisation (PIAU). |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 4 | Exigence allégée | Garantir la mise en place d’un processus structuré pour la sécurité d’utilisation. | NF EN 62366-1:2015+A1:2020 §4.1.1 | Plan et dossier de gestion de l'aptitude à l'utilisation | A faire
B.2 | Adapter le niveau d’effort et les méthodes d’ingénierie selon la complexité de l’interface, la gravité des risques et les caractéristiques du dispositif. |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | 3 | Exigence allégée | Rationnaliser les ressources en fonction du niveau de risque et de complexité. | NF EN 62366-1:2015+A1:2020 §4.3 | Dossier d'analyse de risques | A faire
B.3 | Consigner tous les résultats du processus d’ingénierie dans le Dossier d’Ingénierie de l’Aptitude à l’Utilisation (DIAU). |  | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | 2 | Exigence allégée | Tracer toutes les activités liées à la conception et à l’évaluation de l’interface utilisateur. | NF EN 62366-1:2015+A1:2020 §4.2 | Dossier d'aptitude à l'utlisation | A faire
B.4 | Documenter les mesures de supervision humaine |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 4 | Exigence allégée | Définir comment et quand l’humain intervient pour interpréter ou corriger le système. | Règlement (UE) 2024/1689 Art. 13 §3 d & 14 §4-5 | Processus de supervision et de surveillance du logiciel | A faire
B.5 | Vérifier l’acceptabilité du risque résiduel lié à l’usage humain |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 4 | Exigence allégée | Confirmer que les risques restants après formation et conception sont acceptables. | Règlement (UE) 2024/1689 Art. 9 §5 | Rapport d'analyse de risques résiduels | A faire
MAITRISE DU RISQUE D'USAGE
C.1 | Transparence et informations à l'utilisateur (UI + IFU) |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 4 | Exigence allégée | Permettre un usage avisé et éviter les interprétations erronées | Règlement (UE) 2024/1689 Art.13 | Documents et informations d'accompagnement du logiciel | A faire
C.2 | Appliquer la maîtrise du risque pour la conception de l’interface utilisateur en respectant l’ordre de priorité : sécurité inhérente, mesures de protection, informations de sécurité. |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 4 | Exigence allégée | Réduire les risques d’erreurs d’utilisation et assurer la sûreté de conception. | NF EN 62366-1:2015+A1:2020 §4.1.2 | Analyse des risques et mesures de réduction des risques d'erreurs d'utilisation | A faire
C.3 | Intégrer les informations relatives à la sécurité dans le processus d’ingénierie pour s’assurer qu’elles sont perceptibles et compréhensibles par les utilisateurs. |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 4 | Exigence allégée | Assurer la pertinence des informations de sécurité fournies aux utilisateurs. | NF EN 62366-1:2015+A1:2020 §4.1.3 | Evaluation des documents et informations d'accompagnement du logiciel | A faire
C.4 | Plan d'évaluations formatives (IEC 62366) ciblant l'IA |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 4 | Exigence allégée | Détecter précocement les erreurs d'utilisation liées à l'IA | Règlement (UE) 2024/1689 Art.13–14–15 (via IEC 62366) | Protocole d'évaluation formative | A faire
C.5 | Prendre en compte les groupes vulnérables dans l’analyse de risques |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | 3 | Exigence allégée | Protéger les groupes à risque d’effets disproportionnés avec une évaluation des impacts spécifiques sur les mineurs, personnes âgées ou vulnérables. | Règlement (UE) 2024/1689 art. 9 §9 | Intégration de représentants de groupes vulnérables dans l'évaluation formative | A faire
C.6 | Identifier et analyser les risques prévisibles liés à l’usage et à l’environnement |  | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | 2 | Exigence allégée | Garantir la sécurité d’usage et la robustesse fonctionnelle via une analyse détaillée des dangers connus et raisonnablement prévisibles, incluant l’usage normal et la mauvaise utilisation prévisible. | Règlement (UE) 2024/1689 art. 9 §2(a-b) ; NF EN 62366-1:2015+A1:2020 §5.4 | Analyse de risque sur l'utilisation du dispositif | A faire
C.7 | Déterminer et appliquer les mesures de maîtrise adaptées |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 4 | Exigence allégée | Assurer un risque résiduel acceptable en mettant en œuvre des mesures techniques ou organisationnelles proportionnées. | Règlement (UE) 2024/1689 art. 9 §2(d)-§5 | Rapport de mesure de maitrise et d'atténuation des risques | A faire
C.8 | Empêcher l’exploitation de vulnérabilités individuelles |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | 3 | Exigence allégée | Protéger les utilisateurs vulnérables grâce à un système qui n'exploite pas les faiblesses liées à l'âge, au handicap, ou à la siuation socio-économique et garantir l’équité d’usage. | Règlement (UE) 2024/1689 Art. 5(1)(b) | Mesures d'accessibilité de l'interface (taille et couleur des caractères, ect ..) | A faire
C.9 | Concevoir pour éliminer ou réduire le risque à la source |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 4 | Exigence allégée | Réduire le risque par design (“safety by design”) avant l’intégration de mesures externes. | Règlement (UE) 2024/1689 Art. 9 §5(a) ; IEC 62304 §5.2 | Prise en compte des risques issus de l'analyse de risque lors de la conception de l'interface utilisateur | A faire
C.10 | Former et qualifier les utilisateurs et déployeurs |  | TRUE | TRUE | TRUE |  | 3 | Exigence allégée | Garantir que toute personne utilisant le DM IA comprend son fonctionnement, ses limites et ses risques. | Règlement (UE) 2024/1689 Art. 4 §1 | Plan de formation utilisateur | A faire
C.11 | Concevoir la robustesse et la fiabilité perçue par l’utilisateur |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 4 | Exigence allégée | S’assurer que le système réagit de manière stable, compréhensible et prévisible. | Règlement (UE) 2024/1689 Art. 15 §1-3 | Evaluation de la fiabilité et la répétabilité des résultats ainsi que la perception des utilisateurs | A faire
C.12 | Fournir une notice d’utilisation claire, concise et adaptée |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 4 | Exigence allégée | Assurer que la documentation fournie est compréhensible, complète et utilisable par la cible visée. | Règlement (UE) 2024/1689 Art. 13 §2 & §3 b (i-iii) | Evaluation des documents et informations d'accompagnement du logiciel | A faire
C.13 | Informer sur la maintenance, les mises à jour et la durée de vie |  | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | 3 | Exigence allégée | Garantir que l’utilisateur sache comment maintenir la performance et la sécurité du système. | Règlement (UE) 2024/1689 Art. 13 §3 e | Plan de formation et maintenance du logiciel | A faire
C.14 | Intégrer les mesures de maîtrise du risque dans les exigences logicielles pour tenir compte des défaillances matérielles et défauts logiciels |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 4 | Exigence allégée | Inclure les mesures de maitrise du risque du logiciel | IEC 62304 §5.2.3 |  | A faire
SURVEILLANCE DU SYSTEME PAR LES UTILISATEURS
D.1 | Conception de la supervision humaine (HITL/HOTL) |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 4 | Exigence allégée | Garantir la possibilité d'intervenir et corriger | Règlement (UE) 2024/1689 Art.14 | Plan de surveillance post-commercialisation | A faire
D.2 | Identifier les caractéristiques de l’interface utilisateur liées à la sécurité et les erreurs d’utilisation possibles via l’analyse des tâches. |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | 3 | Exigence allégée | Identifier les facteurs de risque liés à l’interface afin de prévenir les usages incorrects. | NF EN 62366-1:2015+A1:2020 §5.2 |  | A faire
D.3 | Identifier les phénomènes dangereux et situations dangereuses connus ou prévisibles liés à l’utilisation du dispositif médical. |  | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | 2 | Exigence allégée | Reconnaître les dangers potentiels dès la conception pour anticiper les actions correctives. | NF EN 62366-1:2015+A1:2020 §5.3 |  | A faire
D.4 | Interdire toute fonctionnalité d’influence subliminale ou manipulatrice |  | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | 2 | Exigence allégée | Garantir la sécurité psychologique et la prise de décision éclairée des utilisateurs en concevant l'interface et les algorithmes en excluant toute technique visant à altérer inconsciemment le comportement de l’utilisateur ou du patient. | Règlement (UE) 2024/1689 Art. 5(1)(a) | Documents et informations d'accompagnement du logiciel | A faire
D.5 | Éviter toute inférence émotionnelle ou biométrique non médicale |  | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | 2 | Exigence allégée | Garantir la finalité médicale et limiter l’usage des données biométriques (reconnaissance faciale, émotionnelle). | Règlement (UE) 2024/1689 Art. 5(1)(f)-(g) | Dossier ce conception du logiciel | A faire
D.6 | Démontrer la maîtrise humaine du système |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 4 | Exigence allégée | S’assurer que l’humain conserve la capacité de contrôler, interrompre ou corriger le fonctionnement du système IA. | Règlement (UE) 2024/1689 Art. 4 §1 & 14 §1-3 | Dossier ce conception du logiciel | A faire
D.7 | Fournir une transparence suffisante pour interpréter les sorties |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 4 | Exigence allégée | Concevoir le système de sorte que les résultats puissent être compris et expliqués par les utilisateurs. | Règlement (UE) 2024/1689 Art. 13 §1 & §3 b (iv, vii) | Dossier ce conception du logiciel | A faire
D.8 | Prévoir des mécanismes d’alerte et de retour utilisateur |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 4 | Exigence allégée | Concevoir des interfaces permettant de signaler un dysfonctionnement, une incertitude ou un doute sur la sortie. | Règlement (UE) 2024/1689 Art. 14 §2-3 | Dossier ce conception du logiciel | A faire
D.9 | Garantir la traçabilité des interactions homme-IA |  | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | 3 | Exigence allégée | Enregistrer automatiquement les événements d’utilisation pertinents pour comprendre le contexte d’erreur. | Règlement (UE) 2024/1689 Art. 12 §1-3 a-d | Dossier ce conception du logiciel | A faire
D.10 | Expliquer la logique du modèle ou les critères de décision |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 4 | Exigence allégée | Permettre à l’utilisateur de comprendre pourquoi une sortie ou recommandation a été produite. | Règlement (UE) 2024/1689 Art. 13 §1 | Dossier ce conception du logiciel | A faire
AMELIORATION CONTINUE
E.1 | Plan de PMS IA et de détection de dérive (prévu dès la conception) |  | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | 3 | Exigence allégée | Faciliter le suivi post‑marché et l'amélioration continue | Règlement (UE) 2024/1689 Art.72 (PMS), Art.73 (incidents) | Plan de surveillance post-commercialisation | A faire
E.2 | Identifier et combler les lacunes dans les données via un processus de détection des données manquantes ou insuffisantes et décrire comment elles sont complétées. |  | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | 2 | Exigence allégée | Éviter les défaillances fonctionnelles dues à un jeu de données incomplet. | Règlement (UE) 2024/1689 Art. 10 §2(h) | Dossier ce conception du logiciel | A faire
Impact sur la sécurité d’usage / risques d’erreur humaine
Impact sur la compréhension / interprétation de l’IA
Impact sur la supervision humaine
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la sécurité d’usage / risques d’erreur humaine
Impact sur la compréhension / interprétation de l’IA
Impact sur la supervision humaine
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la sécurité d’usage / risques d’erreur humaine
Impact sur la compréhension / interprétation de l’IA
Impact sur la supervision humaine
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la sécurité d’usage / risques d’erreur humaine
Impact sur la compréhension / interprétation de l’IA
Impact sur la supervision humaine
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la sécurité d’usage / risques d’erreur humaine
Impact sur la compréhension / interprétation de l’IA
Impact sur la supervision humaine
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la sécurité d’usage / risques d’erreur humaine
Impact sur la compréhension / interprétation de l’IA
Impact sur la supervision humaine
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la sécurité d’usage / risques d’erreur humaine
Impact sur la compréhension / interprétation de l’IA
Impact sur la supervision humaine
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la sécurité d’usage / risques d’erreur humaine
Impact sur la compréhension / interprétation de l’IA
Impact sur la supervision humaine
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la sécurité d’usage / risques d’erreur humaine
Impact sur la compréhension / interprétation de l’IA
Impact sur la supervision humaine
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la sécurité d’usage / risques d’erreur humaine
Impact sur la compréhension / interprétation de l’IA
Impact sur la supervision humaine
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la sécurité d’usage / risques d’erreur humaine
Impact sur la compréhension / interprétation de l’IA
Impact sur la supervision humaine
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la sécurité d’usage / risques d’erreur humaine
Impact sur la compréhension / interprétation de l’IA
Impact sur la supervision humaine
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la sécurité d’usage / risques d’erreur humaine
Impact sur la compréhension / interprétation de l’IA
Impact sur la supervision humaine
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la sécurité d’usage / risques d’erreur humaine
Impact sur la compréhension / interprétation de l’IA
Impact sur la supervision humaine
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la sécurité d’usage / risques d’erreur humaine
Impact sur la compréhension / interprétation de l’IA
Impact sur la supervision humaine
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la sécurité d’usage / risques d’erreur humaine
Impact sur la compréhension / interprétation de l’IA
Impact sur la supervision humaine
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la sécurité d’usage / risques d’erreur humaine
Impact sur la compréhension / interprétation de l’IA
Impact sur la supervision humaine
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la sécurité d’usage / risques d’erreur humaine
Impact sur la compréhension / interprétation de l’IA
Impact sur la supervision humaine
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la sécurité d’usage / risques d’erreur humaine
Impact sur la compréhension / interprétation de l’IA
Impact sur la supervision humaine
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la sécurité d’usage / risques d’erreur humaine
Impact sur la compréhension / interprétation de l’IA
Impact sur la supervision humaine
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la sécurité d’usage / risques d’erreur humaine
Impact sur la compréhension / interprétation de l’IA
Impact sur la supervision humaine
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la sécurité d’usage / risques d’erreur humaine
Impact sur la compréhension / interprétation de l’IA
Impact sur la supervision humaine
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la sécurité d’usage / risques d’erreur humaine
Impact sur la compréhension / interprétation de l’IA
Impact sur la supervision humaine
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la sécurité d’usage / risques d’erreur humaine
Impact sur la compréhension / interprétation de l’IA
Impact sur la supervision humaine
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la sécurité d’usage / risques d’erreur humaine
Impact sur la compréhension / interprétation de l’IA
Impact sur la supervision humaine
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la sécurité d’usage / risques d’erreur humaine
Impact sur la compréhension / interprétation de l’IA
Impact sur la supervision humaine
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la sécurité d’usage / risques d’erreur humaine
Impact sur la compréhension / interprétation de l’IA
Impact sur la supervision humaine
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la sécurité d’usage / risques d’erreur humaine
Impact sur la compréhension / interprétation de l’IA
Impact sur la supervision humaine
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la sécurité d’usage / risques d’erreur humaine
Impact sur la compréhension / interprétation de l’IA
Impact sur la supervision humaine
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la sécurité d’usage / risques d’erreur humaine
Impact sur la compréhension / interprétation de l’IA
Impact sur la supervision humaine
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la sécurité d’usage / risques d’erreur humaine
Impact sur la compréhension / interprétation de l’IA
Impact sur la supervision humaine
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la sécurité d’usage / risques d’erreur humaine
Impact sur la compréhension / interprétation de l’IA
Impact sur la supervision humaine
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la sécurité d’usage / risques d’erreur humaine
Impact sur la compréhension / interprétation de l’IA
Impact sur la supervision humaine
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la sécurité d’usage / risques d’erreur humaine
Impact sur la compréhension / interprétation de l’IA
Impact sur la supervision humaine
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la sécurité d’usage / risques d’erreur humaine
Impact sur la compréhension / interprétation de l’IA
Impact sur la supervision humaine
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la sécurité d’usage / risques d’erreur humaine
Impact sur la compréhension / interprétation de l’IA
Impact sur la supervision humaine
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la sécurité d’usage / risques d’erreur humaine
Impact sur la compréhension / interprétation de l’IA
Impact sur la supervision humaine
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO
Impact sur la conformité réglementaire (AI Act / MDR / ISO

## Tableau de bord
Tableau de bord - Checklist d'évaluation de l'aptitude à l'utilisation pour les DMN IA
|  | VERSION 1.0 Janvier 2026 | Pour en savoir plus, voir l'étude complète sur internet : https://travaux.master.utc.fr/formationsmaster/ingenierie-de-la-sante/ids299
Equipe d'étudiants Master Ingénierie de la Santé : Maria GAMBIE : mariagambie972@outlook.fr, Pauline GRESSENT : gressent.pauline@gmail.com, Mohammed NAJI : najimed200@gmail.com, Lyam PATTE : lyampatte02300@gmail.com, Fatima-Zahra ZIMAR : fatyzimar02@gmail.com
Statut des taches
Statut |  | A faire |  | En cours |  | Terminé | Total |  | Commentaires :
Nombre |  | 37 |  | 0 |  | 0 | 37
DEFINITION DU CONTEXTE D'UTILISATION |  |  |  | PILOTAGE DU PROCESSUS D'APTITUIDE A L'UTILISATION |  |  | MAITRISE DU RISQUE D'USAGE
A faire | En cours | Terminé |  | A faire | En cours | Terminé | A faire | En cours | Terminé
6 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
SURVEILLANCE DU SYSTEME PAR LES UTILISATEURS OU RISQUES LIES A L'UTILISATION |  |  |  | AMELIORATION CONTINUE
A faire | En cours | Terminé |  | A faire | En cours | Terminé
10 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0

## Paramètres (hidden)
A | B |  | SCORE | Niveau
Classe MDR | Coefficient |  | 7 | Exigence allégée
Classe I | 1 |  | 14 | Exigence standard
Classe IIa | 1.5 |  | 36 | Exigence prioritaire
Classe IIb | 2
Classe III | 3 |  |  | Paramètres!G5=RECHERCHEV(H7;Paramètres!Paramètres!:G$4$;2;1)
INDEX(Paramètres!F2:G4;SUMPRODUCT(('Check-list'!H7>=Paramètres!F2:G4)*1))
A | B
Niveau AI Act | Coefficient
AI Act Minimal | 1
AI Act Limité | 1.3
AI Act Haut Risque | 2 |  |  |  | Statut des taches
A | B |  |  |  | Statut |  | A faire | En cours |  | Terminé | Total |  | Commentaires :
Paramètre | Coefficient |  |  |  | Nombre |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
IA en composante de sécurité (Oui) | 2 | OUI
IA en composante de sécurité (Non) | 1 | NON
Rôle autonome (Oui) | 1.5 | OUI
Rôle autonome (Non) | 1 | NON
A | B | C
Seuil de classification | Valeur | Justification
Seuil Faible → Modéré | 1.5 | Passage de risque minimal à standard
Seuil Modéré → Critique | 3.0 | Passage de travail standard à approfondi
Coefficient Max possible | 12.0 | (3.0 MDR × 2.0 AI Act × 2.0 Sécu × 1.5 Rôle)
A | B
Paramètre | Justification réglementaire
Classe I (1.0) | Risque minimal, exigences de base MDR Annex VIII §1.1
Classe IIa (1.5) | Risque modéré, essais et doc additionnels, MDR Annex VIII §1.2
Classe IIb (2.0) | Risque élevé, évaluation requise, MDR Annex VIII §1.3
Classe III (3.0) | Risque critique, évaluation externe obligatoire, MDR Annex VIII §1.4
AI Act Minimal (1.0) | Aucune obligation supplémentaire AI Act Ch. II
AI Act Limité (1.3) | Transparence légère, AI Act Art. 50 |  |  |  | DEFINITION DU CONTEXTE D'UTILISATION |  |  | PILOTAGE DU PROCESSUS D'APTITUIDE A L'UTILISATION |  |  | MAITRISE DU RISQUE D'USAGE
AI Act Haut Risque (2.0) | Gestion risques complète, AI Act Art. 6-49
IA Composante Sécu (2.0) | Élève de facto le risque, MDR Annex I + MDCG 2025-6 |  |  |  | A faire | En cours | Terminé | A faire | En cours | Terminé | A faire | En cours | Terminé
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SURVEILLANCE DU SYSTEME PAR LES UTILISATEURS OU RISQUES LIES A L'UTILISATION |  |  | AMELIORATION CONTINUE
[5 empty] | A faire | En cours | Terminé | A faire | En cours | Terminé
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0